## LCC14x3-A
|  | Retardance by Wavelength at 25 °C |  |  | Retardance by Temperature at 635 nm
|  | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 405 nm | Retardance in Waves at 635 nm | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 25 °C | Retardance in Waves at 45 °C | Retardance in Waves at 60 °C | Retardance in Waves at 70 °C
|  | 0.1 | 2.1715 | 1.229 | 0.1 | 1.229 | 1.1448 | 1.0503 | 1.0066
|  | 0.2 | 2.1711 | 1.2289 | 0.2 | 1.2289 | 1.1447 | 1.0501 | 1.0064
|  | 0.3 | 2.1705 | 1.2286 | 0.3 | 1.2286 | 1.1443 | 1.0498 | 1.006
Product Raw Data |  | 0.4 | 2.1694 | 1.228 | 0.4 | 1.228 | 1.1438 | 1.0492 | 1.0054
Full-Wave Liquid Crystal Retarders, ARC: 350 - 700 nm |  | 0.5 | 2.1666 | 1.2267 | 0.5 | 1.2267 | 1.1425 | 1.0478 | 1.0039
|  | 0.6 | 2.1571 | 1.2221 | 0.6 | 1.2221 | 1.138 | 1.0431 | 0.99854
Item # | LCC1413-A, LCC1423-A | 0.7 | 2.1134 | 1.2008 | 0.7 | 1.2008 | 1.1175 | 1.0224 | 0.9685
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 0.8 | 2.0271 | 1.1558 | 0.8 | 1.1558 | 1.0749 | 0.9685 | 0.94213
|  | 0.9 | 1.9407 | 1.09 | 0.9 | 1.09 | 1.009 | 0.93388 | 0.88559
|  | 1 | 1.7969 | 1.0224 | 1 | 1.0224 | 0.9685 | 0.86776 | 0.82462
|  | 1.02 | 1.6908 | 0.9685 | 1.02 | 0.9685 | 0.90068 | 0.81824 | 0.77676
|  | 1.04 | 1.6117 | 0.91855 | 1.04 | 0.91855 | 0.86174 | 0.78484 | 0.74512
|  | 1.06 | 1.5707 | 0.89254 | 1.06 | 0.89254 | 0.83938 | 0.76621 | 0.72785
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 1.08 | 1.5333 | 0.87002 | 1.08 | 0.87002 | 0.81893 | 0.74876 | 0.71164
|  | 1.1 | 1.4938 | 0.84786 | 1.1 | 0.84786 | 0.79822 | 0.7307 | 0.69477
|  | 1.12 | 1.4407 | 0.82638 | 1.12 | 0.82638 | 0.77793 | 0.71274 | 0.67794
Additional Information: |  | 1.14 | 1.4292 | 0.80543 | 1.14 | 0.80543 | 0.75806 | 0.69501 | 0.66129
|  | 1.16 | 1.3834 | 0.78308 | 1.16 | 0.78308 | 0.73688 | 0.67605 | 0.64348
|  | 1.18 | 1.3497 | 0.76297 | 1.18 | 0.76297 | 0.71767 | 0.65865 | 0.62705
|  | 1.2 | 1.3159 | 0.74323 | 1.2 | 0.74323 | 0.69883 | 0.64151 | 0.61085
|  | 1.22 | 1.2851 | 0.72582 | 1.22 | 0.72582 | 0.68231 | 0.62654 | 0.59673
|  | 1.24 | 1.2523 | 0.70709 | 1.24 | 0.70709 | 0.66448 | 0.61031 | 0.58139
|  | 1.26 | 1.221 | 0.68918 | 1.26 | 0.68918 | 0.64744 | 0.59477 | 0.56667
|  | 1.28 | 1.1899 | 0.67146 | 1.28 | 0.67146 | 0.63058 | 0.57937 | 0.55208
|  | 1.3 | 1.1599 | 0.65435 | 1.3 | 0.65435 | 0.61432 | 0.56451 | 0.53801
|  | 1.32 | 1.13 | 0.63732 | 1.32 | 0.63732 | 0.59813 | 0.5497 | 0.52396
|  | 1.34 | 1.101 | 0.62085 | 1.34 | 0.62085 | 0.58247 | 0.53536 | 0.51035
|  | 1.36 | 1.0727 | 0.60477 | 1.36 | 0.60477 | 0.56718 | 0.52135 | 0.49701
|  | 1.38 | 1.0455 | 0.58935 | 1.38 | 0.58935 | 0.55251 | 0.50788 | 0.48402
|  | 1.4 | 1.019 | 0.57426 | 1.4 | 0.57426 | 0.53817 | 0.49475 | 0.4685
|  | 1.42 | 0.99329 | 0.55966 | 1.42 | 0.55966 | 0.52429 | 0.48207 | 0.46063
|  | 1.44 | 0.96781 | 0.54524 | 1.44 | 0.54524 | 0.51056 | 0.4685 | 0.44846
|  | 1.46 | 0.94067 | 0.53146 | 1.46 | 0.53146 | 0.49739 | 0.4578 | 0.4371
|  | 1.48 | 0.92046 | 0.51804 | 1.48 | 0.51804 | 0.4844 | 0.44631 | 0.42608
|  | 1.5 | 0.89778 | 0.50518 | 1.5 | 0.50518 | 0.4685 | 0.4353 | 0.41554
|  | 1.52 | 0.87777 | 0.49302 | 1.52 | 0.49302 | 0.46575 | 0.42549 | 0.40607
|  | 1.54 | 0.85583 | 0.48107 | 1.54 | 0.48107 | 0.45108 | 0.41489 | 0.39965
|  | 1.56 | 0.83532 | 0.4685 | 1.56 | 0.4685 | 0.44001 | 0.40489 | 0.38967
|  | 1.58 | 0.81424 | 0.45931 | 1.58 | 0.45931 | 0.42899 | 0.39459 | 0.37945
|  | 1.6 | 0.79477 | 0.44757 | 1.6 | 0.44757 | 0.41863 | 0.38505 | 0.3674
|  | 1.62 | 0.77575 | 0.43686 | 1.62 | 0.43686 | 0.4086 | 0.37578 | 0.35851
|  | 1.64 | 0.75759 | 0.42667 | 1.64 | 0.42667 | 0.39904 | 0.36693 | 0.35002
|  | 1.66 | 0.74015 | 0.41681 | 1.66 | 0.41681 | 0.38982 | 0.35841 | 0.34187
|  | 1.68 | 0.72321 | 0.40729 | 1.68 | 0.40729 | 0.38089 | 0.35015 | 0.33396
|  | 1.7 | 0.70697 | 0.3982 | 1.7 | 0.3982 | 0.37234 | 0.34224 | 0.32638
|  | 1.72 | 0.69145 | 0.38948 | 1.72 | 0.38948 | 0.36415 | 0.33467 | 0.31913
|  | 1.74 | 0.6764 | 0.38103 | 1.74 | 0.38103 | 0.35622 | 0.32734 | 0.31211
|  | 1.76 | 0.66165 | 0.37276 | 1.76 | 0.37276 | 0.34845 | 0.32014 | 0.30522
|  | 1.78 | 0.64747 | 0.3648 | 1.78 | 0.3648 | 0.34097 | 0.31323 | 0.2986
|  | 1.8 | 0.63385 | 0.35718 | 1.8 | 0.35718 | 0.33381 | 0.3066 | 0.29225
|  | 1.82 | 0.62069 | 0.3498 | 1.82 | 0.3498 | 0.32687 | 0.30018 | 0.2861
|  | 1.84 | 0.60809 | 0.34274 | 1.84 | 0.34274 | 0.32024 | 0.29404 | 0.28022
|  | 1.86 | 0.59584 | 0.33587 | 1.86 | 0.33587 | 0.31379 | 0.28807 | 0.27451
|  | 1.88 | 0.58407 | 0.32927 | 1.88 | 0.32927 | 0.30758 | 0.28233 | 0.26901
|  | 1.9 | 0.57256 | 0.32282 | 1.9 | 0.32282 | 0.30152 | 0.27672 | 0.26364
|  | 1.92 | 0.56147 | 0.31661 | 1.92 | 0.31661 | 0.29569 | 0.27132 | 0.25847
|  | 1.94 | 0.5508 | 0.31064 | 1.94 | 0.31064 | 0.29007 | 0.26613 | 0.25349
|  | 1.96 | 0.5405 | 0.30487 | 1.96 | 0.30487 | 0.28465 | 0.26111 | 0.24869
|  | 1.98 | 0.53051 | 0.29927 | 1.98 | 0.29927 | 0.27939 | 0.25624 | 0.24403
|  | 2 | 0.52071 | 0.29378 | 2 | 0.29378 | 0.27422 | 0.25146 | 0.23945
|  | 2.02 | 0.5113 | 0.28851 | 2.02 | 0.28851 | 0.26927 | 0.24688 | 0.23506
|  | 2.04 | 0.50211 | 0.28337 | 2.04 | 0.28337 | 0.26444 | 0.24241 | 0.23078
|  | 2.06 | 0.49339 | 0.27848 | 2.06 | 0.27848 | 0.25985 | 0.23816 | 0.22671
|  | 2.08 | 0.48484 | 0.2737 | 2.08 | 0.2737 | 0.25536 | 0.234 | 0.22273
|  | 2.1 | 0.47662 | 0.2691 | 2.1 | 0.2691 | 0.25103 | 0.23 | 0.2189
|  | 2.12 | 0.46853 | 0.26458 | 2.12 | 0.26458 | 0.24678 | 0.22606 | 0.21513
|  | 2.14 | 0.46074 | 0.26024 | 2.14 | 0.26024 | 0.2427 | 0.22229 | 0.21151
|  | 2.16 | 0.45313 | 0.25602 | 2.16 | 0.25602 | 0.23874 | 0.21863 | 0.208
|  | 2.18 | 0.4457 | 0.25195 | 2.18 | 0.25195 | 0.23491 | 0.21508 | 0.20461
|  | 2.2 | 0.44067 | 0.24794 | 2.2 | 0.24794 | 0.23115 | 0.21159 | 0.20127
|  | 2.22 | 0.43225 | 0.24408 | 2.22 | 0.24408 | 0.22752 | 0.20824 | 0.19806
|  | 2.24 | 0.42547 | 0.24033 | 2.24 | 0.24033 | 0.22399 | 0.20498 | 0.19493
|  | 2.26 | 0.41888 | 0.23668 | 2.26 | 0.23668 | 0.22056 | 0.2018 | 0.19189
|  | 2.28 | 0.41254 | 0.23312 | 2.28 | 0.23312 | 0.21721 | 0.1987 | 0.18893
|  | 2.3 | 0.40628 | 0.22962 | 2.3 | 0.22962 | 0.21392 | 0.19566 | 0.18601
|  | 2.32 | 0.40036 | 0.2263 | 2.32 | 0.2263 | 0.2108 | 0.19277 | 0.18325
|  | 2.34 | 0.39451 | 0.22302 | 2.34 | 0.22302 | 0.20772 | 0.18991 | 0.18051
|  | 2.36 | 0.38883 | 0.21984 | 2.36 | 0.21984 | 0.20473 | 0.18715 | 0.17786
|  | 2.38 | 0.38325 | 0.21671 | 2.38 | 0.21671 | 0.20179 | 0.18443 | 0.17526
|  | 2.4 | 0.37777 | 0.21364 | 2.4 | 0.21364 | 0.19891 | 0.18176 | 0.1727
|  | 2.42 | 0.3725 | 0.21069 | 2.42 | 0.21069 | 0.19613 | 0.17919 | 0.17024
|  | 2.44 | 0.3674 | 0.20782 | 2.44 | 0.20782 | 0.19343 | 0.17669 | 0.16785
|  | 2.46 | 0.36248 | 0.20506 | 2.46 | 0.20506 | 0.19084 | 0.17429 | 0.16555
|  | 2.48 | 0.35756 | 0.20231 | 2.48 | 0.20231 | 0.18825 | 0.1719 | 0.16326
|  | 2.5 | 0.35276 | 0.19961 | 2.5 | 0.19961 | 0.18572 | 0.16955 | 0.16102
|  | 2.52 | 0.34809 | 0.19699 | 2.52 | 0.19699 | 0.18326 | 0.16728 | 0.15883
|  | 2.54 | 0.34363 | 0.19449 | 2.54 | 0.19449 | 0.18091 | 0.1651 | 0.15675
|  | 2.56 | 0.3393 | 0.19206 | 2.56 | 0.19206 | 0.17863 | 0.16299 | 0.15473
|  | 2.58 | 0.33507 | 0.18969 | 2.58 | 0.18969 | 0.1764 | 0.16092 | 0.15275
|  | 2.6 | 0.33092 | 0.18736 | 2.6 | 0.18736 | 0.17421 | 0.1589 | 0.15081
|  | 2.62 | 0.32675 | 0.18502 | 2.62 | 0.18502 | 0.17201 | 0.15687 | 0.14887
|  | 2.64 | 0.32268 | 0.18274 | 2.64 | 0.18274 | 0.16987 | 0.15488 | 0.14697
|  | 2.66 | 0.31876 | 0.18055 | 2.66 | 0.18055 | 0.1678 | 0.15297 | 0.14514
|  | 2.68 | 0.31496 | 0.17842 | 2.68 | 0.17842 | 0.1658 | 0.15112 | 0.14336
|  | 2.7 | 0.31127 | 0.17634 | 2.7 | 0.17634 | 0.16385 | 0.14931 | 0.14164
|  | 2.72 | 0.30769 | 0.17433 | 2.72 | 0.17433 | 0.16196 | 0.14756 | 0.13996
|  | 2.74 | 0.30415 | 0.17235 | 2.74 | 0.17235 | 0.1601 | 0.14584 | 0.13831
|  | 2.76 | 0.30065 | 0.17039 | 2.76 | 0.17039 | 0.15826 | 0.14413 | 0.13667
|  | 2.78 | 0.29724 | 0.16847 | 2.78 | 0.16847 | 0.15646 | 0.14247 | 0.13508
|  | 2.8 | 0.29388 | 0.16659 | 2.8 | 0.16659 | 0.15469 | 0.14083 | 0.13351
|  | 2.82 | 0.29064 | 0.16477 | 2.82 | 0.16477 | 0.15298 | 0.13925 | 0.132
|  | 2.84 | 0.28741 | 0.16296 | 2.84 | 0.16296 | 0.15128 | 0.13767 | 0.13049
|  | 2.86 | 0.28429 | 0.16121 | 2.86 | 0.16121 | 0.14963 | 0.13615 | 0.12903
|  | 2.88 | 0.28133 | 0.15955 | 2.88 | 0.15955 | 0.14807 | 0.13471 | 0.12765
|  | 2.9 | 0.27835 | 0.15788 | 2.9 | 0.15788 | 0.1465 | 0.13325 | 0.12626
|  | 2.92 | 0.27547 | 0.15627 | 2.92 | 0.15627 | 0.14498 | 0.13185 | 0.12491
|  | 2.94 | 0.27252 | 0.15461 | 2.94 | 0.15461 | 0.14343 | 0.13041 | 0.12353
|  | 2.96 | 0.26966 | 0.15301 | 2.96 | 0.15301 | 0.14192 | 0.12901 | 0.1222
|  | 2.98 | 0.26685 | 0.15143 | 2.98 | 0.15143 | 0.14044 | 0.12764 | 0.12088
|  | 3 | 0.26055 | 0.14795 | 3 | 0.14795 | 0.13717 | 0.12462 | 0.11799
|  | 3.1 | 0.25115 | 0.14275 | 3.1 | 0.14275 | 0.13228 | 0.1201 | 0.11366
|  | 3.2 | 0.23903 | 0.13593 | 3.2 | 0.13593 | 0.12587 | 0.11416 | 0.10798
|  | 3.3 | 0.22784 | 0.12963 | 3.3 | 0.12963 | 0.11995 | 0.10869 | 0.10273
|  | 3.4 | 0.21744 | 0.12378 | 3.4 | 0.12378 | 0.11445 | 0.1036 | 0.09786
|  | 3.5 | 0.20776 | 0.11834 | 3.5 | 0.11834 | 0.10934 | 0.09886 | 0.09333
|  | 3.6 | 0.19872 | 0.11327 | 3.6 | 0.11327 | 0.10457 | 0.09444 | 0.0891
|  | 3.7 | 0.1903 | 0.10854 | 3.7 | 0.10854 | 0.10012 | 0.09033 | 0.08516
|  | 3.8 | 0.1824 | 0.1041 | 3.8 | 0.1041 | 0.09595 | 0.08647 | 0.08146
|  | 3.9 | 0.17499 | 0.09994 | 3.9 | 0.09994 | 0.09204 | 0.08285 | 0.078
|  | 4 | 0.16803 | 0.09603 | 4 | 0.09603 | 0.08837 | 0.07945 | 0.07474
|  | 4.1 | 0.16146 | 0.09234 | 4.1 | 0.09234 | 0.0849 | 0.07624 | 0.07167
|  | 4.2 | 0.15522 | 0.08884 | 4.2 | 0.08884 | 0.08161 | 0.0732 | 0.06875
|  | 4.3 | 0.14933 | 0.08554 | 4.3 | 0.08554 | 0.0785 | 0.07032 | 0.066
|  | 4.4 | 0.14373 | 0.0824 | 4.4 | 0.0824 | 0.07555 | 0.06759 | 0.06338
|  | 4.5 | 0.13844 | 0.07943 | 4.5 | 0.07943 | 0.07276 | 0.065 | 0.0609
|  | 4.6 | 0.13339 | 0.07659 | 4.6 | 0.07659 | 0.0701 | 0.06254 | 0.05854
|  | 4.7 | 0.12861 | 0.07391 | 4.7 | 0.07391 | 0.06758 | 0.0602 | 0.05631
|  | 4.8 | 0.12406 | 0.07136 | 4.8 | 0.07136 | 0.06518 | 0.05798 | 0.05418
|  | 4.9 | 0.11972 | 0.06892 | 4.9 | 0.06892 | 0.06289 | 0.05587 | 0.05216
|  | 5 | 0.11555 | 0.06658 | 5 | 0.06658 | 0.06069 | 0.05383 | 0.05021
|  | 5.1 | 0.11157 | 0.06435 | 5.1 | 0.06435 | 0.05859 | 0.05189 | 0.04835
|  | 5.2 | 0.10778 | 0.06223 | 5.2 | 0.06223 | 0.05659 | 0.05004 | 0.04658
|  | 5.3 | 0.10417 | 0.0602 | 5.3 | 0.0602 | 0.05469 | 0.04828 | 0.04489
|  | 5.4 | 0.10068 | 0.05825 | 5.4 | 0.05825 | 0.05285 | 0.04658 | 0.04326
|  | 5.5 | 0.09733 | 0.05636 | 5.5 | 0.05636 | 0.05108 | 0.04494 | 0.04169
|  | 5.6 | 0.0941 | 0.05455 | 5.6 | 0.05455 | 0.04938 | 0.04336 | 0.04019
|  | 5.7 | 0.09101 | 0.05282 | 5.7 | 0.05282 | 0.04775 | 0.04185 | 0.03874
|  | 5.8 | 0.08805 | 0.05116 | 5.8 | 0.05116 | 0.04619 | 0.04041 | 0.03736
|  | 5.9 | 0.08519 | 0.04956 | 5.9 | 0.04956 | 0.04469 | 0.03902 | 0.03602
|  | 6 | 0.08245 | 0.04802 | 6 | 0.04802 | 0.04324 | 0.03768 | 0.03474
|  | 6.1 | 0.07979 | 0.04652 | 6.1 | 0.04652 | 0.04183 | 0.03638 | 0.0335
|  | 6.2 | 0.07721 | 0.04508 | 6.2 | 0.04508 | 0.04048 | 0.03512 | 0.03229
|  | 6.3 | 0.07473 | 0.04369 | 6.3 | 0.04369 | 0.03917 | 0.03391 | 0.03114
|  | 6.4 | 0.07236 | 0.04236 | 6.4 | 0.04236 | 0.03792 | 0.03276 | 0.03003
|  | 6.5 | 0.07008 | 0.04108 | 6.5 | 0.04108 | 0.03672 | 0.03164 | 0.02896
|  | 6.6 | 0.06785 | 0.03983 | 6.6 | 0.03983 | 0.03554 | 0.03055 | 0.02792
|  | 6.7 | 0.06569 | 0.03862 | 6.7 | 0.03862 | 0.0344 | 0.0295 | 0.02691
|  | 6.8 | 0.06362 | 0.03745 | 6.8 | 0.03745 | 0.03331 | 0.02849 | 0.02594
|  | 6.9 | 0.06161 | 0.03633 | 6.9 | 0.03633 | 0.03225 | 0.02751 | 0.025
|  | 7 | 0.05968 | 0.03524 | 7 | 0.03524 | 0.03123 | 0.02657 | 0.0241
|  | 7.1 | 0.05779 | 0.03418 | 7.1 | 0.03418 | 0.03024 | 0.02564 | 0.02322
|  | 7.2 | 0.05595 | 0.03316 | 7.2 | 0.03316 | 0.02927 | 0.02475 | 0.02236
|  | 7.3 | 0.05416 | 0.03215 | 7.3 | 0.03215 | 0.02832 | 0.02387 | 0.02152
|  | 7.4 | 0.05245 | 0.03119 | 7.4 | 0.03119 | 0.02742 | 0.02304 | 0.02072
|  | 7.5 | 0.05082 | 0.03028 | 7.5 | 0.03028 | 0.02657 | 0.02225 | 0.01996
|  | 7.6 | 0.04921 | 0.02938 | 7.6 | 0.02938 | 0.02572 | 0.02146 | 0.01921
|  | 7.7 | 0.04763 | 0.02849 | 7.7 | 0.02849 | 0.02488 | 0.02069 | 0.01847
|  | 7.8 | 0.04607 | 0.02761 | 7.8 | 0.02761 | 0.02406 | 0.01993 | 0.01774
|  | 7.9 | 0.04457 | 0.02677 | 7.9 | 0.02677 | 0.02327 | 0.0192 | 0.01704
|  | 8 | 0.04313 | 0.02597 | 8 | 0.02597 | 0.02251 | 0.01849 | 0.01637
|  | 8.1 | 0.04172 | 0.02517 | 8.1 | 0.02517 | 0.02177 | 0.0178 | 0.01571
|  | 8.2 | 0.04036 | 0.02441 | 8.2 | 0.02441 | 0.02105 | 0.01714 | 0.01508
|  | 8.3 | 0.03901 | 0.02365 | 8.3 | 0.02365 | 0.02034 | 0.01648 | 0.01445
|  | 8.4 | 0.03771 | 0.02293 | 8.4 | 0.02293 | 0.01966 | 0.01585 | 0.01384
|  | 8.5 | 0.03644 | 0.02221 | 8.5 | 0.02221 | 0.01898 | 0.01523 | 0.01324
|  | 8.6 | 0.03521 | 0.02152 | 8.6 | 0.02152 | 0.01834 | 0.01463 | 0.01267
|  | 8.7 | 0.03401 | 0.02085 | 8.7 | 0.02085 | 0.0177 | 0.01404 | 0.01211
|  | 8.8 | 0.03284 | 0.0202 | 8.8 | 0.0202 | 0.01709 | 0.01347 | 0.01156
|  | 8.9 | 0.03171 | 0.01956 | 8.9 | 0.01956 | 0.01649 | 0.01292 | 0.01103
|  | 9 | 0.03062 | 0.01895 | 9 | 0.01895 | 0.01592 | 0.01239 | 0.01053
|  | 9.1 | 0.02953 | 0.01834 | 9.1 | 0.01834 | 0.01534 | 0.01186 | 0.01001
|  | 9.2 | 0.02846 | 0.01773 | 9.2 | 0.01773 | 0.01478 | 0.01133 | 0.00951
|  | 9.3 | 0.0274 | 0.01714 | 9.3 | 0.01714 | 0.01422 | 0.01082 | 0.00902
|  | 9.4 | 0.0264 | 0.01658 | 9.4 | 0.01658 | 0.01369 | 0.01033 | 0.00855
|  | 9.5 | 0.02543 | 0.01604 | 9.5 | 0.01604 | 0.01318 | 0.00986 | 0.0081
|  | 9.6 | 0.02449 | 0.01551 | 9.6 | 0.01551 | 0.01268 | 0.0094 | 0.00766
|  | 9.7 | 0.02355 | 0.01498 | 9.7 | 0.01498 | 0.01219 | 0.00894 | 0.00722
|  | 9.8 | 0.02265 | 0.01448 | 9.8 | 0.01448 | 0.01171 | 0.0085 | 0.0068
|  | 9.9 | 0.02175 | 0.01397 | 9.9 | 0.01397 | 0.01124 | 0.00806 | 0.00638
|  | 10 | 0.02061 | 0.01333 | 10 | 0.01333 | 0.01064 | 0.00751 | 0.00585
|  | 10.2 | 0.01922 | 0.01256 | 10.2 | 0.01256 | 0.00991 | 0.00683 | 0.0052
|  | 10.4 | 0.01762 | 0.01166 | 10.4 | 0.01166 | 0.00907 | 0.00605 | 0.00445
|  | 10.6 | 0.01608 | 0.01079 | 10.6 | 0.01079 | 0.00825 | 0.00529 | 0.00373
|  | 10.8 | 0.01463 | 0.00998 | 10.8 | 0.00998 | 0.00749 | 0.00459 | 0.00305
|  | 11 | 0.01322 | 0.00919 | 11 | 0.00919 | 0.00674 | 0.0039 | 0.0024
|  | 11.2 | 0.01188 | 0.00844 | 11.2 | 0.00844 | 0.00604 | 0.00324 | 0.00177
|  | 11.4 | 0.01058 | 0.00771 | 11.4 | 0.00771 | 0.00535 | 0.00261 | 0.00116
|  | 11.6 | 0.00933 | 0.00701 | 11.6 | 0.00701 | 0.0047 | 0.002 | 0.00057994
|  | 11.8 | 0.00813 | 0.00633 | 11.8 | 0.00633 | 0.00406 | 0.00142 | 1.7937e-05
|  | 12 | 0.00697 | 0.00568 | 12 | 0.00568 | 0.00345 | 0.00084894 | -0.00052406
|  | 12.2 | 0.00585 | 0.00505 | 12.2 | 0.00505 | 0.00286 | 0.00030194 | -0.00105
|  | 12.4 | 0.00479 | 0.00446 | 12.4 | 0.00446 | 0.0023 | -0.00021306 | -0.00154
|  | 12.6 | 0.00375 | 0.00388 | 12.6 | 0.00388 | 0.00175 | -0.00072106 | -0.00203
|  | 12.8 | 0.00276 | 0.00332 | 12.8 | 0.00332 | 0.00123 | -0.00121 | -0.00249
|  | 13 | 0.00179 | 0.00278 | 13 | 0.00278 | 0.00071894 | -0.00168 | -0.00294
|  | 13.2 | 0.00087245 | 0.00226 | 13.2 | 0.00226 | 0.00023594 | -0.00213 | -0.00337
|  | 13.4 | -1.5545e-05 | 0.00177 | 13.4 | 0.00177 | -0.00023206 | -0.00256 | -0.00379
|  | 13.6 | -0.00088154 | 0.00128 | 13.6 | 0.00128 | -0.00068806 | -0.00298 | -0.00419
|  | 13.8 | -0.00171 | 0.00081494 | 13.8 | 0.00081494 | -0.00113 | -0.00339 | -0.00458
|  | 14 | -0.00251 | 0.00036894 | 14 | 0.00036894 | -0.00155 | -0.00378 | -0.00495
|  | 14.2 | -0.00329 | -6.7063e-05 | 14.2 | -6.7063e-05 | -0.00196 | -0.00415 | -0.00532
|  | 14.4 | -0.00404 | -0.00048906 | 14.4 | -0.00048906 | -0.00235 | -0.00452 | -0.00567
|  | 14.6 | -0.00508 | -0.00107 | 14.6 | -0.00107 | -0.0029 | -0.00503 | -0.00615
|  | 14.8 | -0.00579 | -0.00147 | 14.8 | -0.00147 | -0.00327 | -0.00537 | -0.00648
|  | 15 | -0.00646 | -0.00185 | 15 | -0.00185 | -0.00363 | -0.0057 | -0.0068
|  | 15.2 | -0.00679 | -0.00204 | 15.2 | -0.00204 | -0.00381 | -0.00587 | -0.00695
|  | 15.4 | -0.00743 | -0.00239 | 15.4 | -0.00239 | -0.00414 | -0.00618 | -0.00725
|  | 15.6 | -0.00805 | -0.00274 | 15.6 | -0.00274 | -0.00447 | -0.00648 | -0.00754
|  | 15.8 | -0.00866 | -0.00308 | 15.8 | -0.00308 | -0.00479 | -0.00678 | -0.00783
|  | 16 | -0.01111 | -0.00445 | 16 | -0.00445 | -0.00608 | -0.00797 | -0.00897
|  | 16.2 | -0.01169 | -0.00478 | 16.2 | -0.00478 | -0.00638 | -0.00825 | -0.00924
|  | 16.4 | -0.01224 | -0.00509 | 16.4 | -0.00509 | -0.00668 | -0.00852 | -0.0095
|  | 16.6 | -0.01085 | -0.00431 | 16.6 | -0.00431 | -0.00594 | -0.00784 | -0.00885
|  | 16.8 | -0.01136 | -0.0046 | 16.8 | -0.0046 | -0.00621 | -0.0081 | -0.00909
|  | 17 | -0.01186 | -0.00488 | 17 | -0.00488 | -0.00648 | -0.00834 | -0.00932
|  | 17.2 | -0.01235 | -0.00515 | 17.2 | -0.00515 | -0.00674 | -0.00858 | -0.00955
|  | 17.4 | -0.01281 | -0.00541 | 17.4 | -0.00541 | -0.00698 | -0.0088 | -0.00977
|  | 17.6 | -0.01329 | -0.00568 | 17.6 | -0.00568 | -0.00723 | -0.00903 | -0.00999
|  | 17.8 | -0.01374 | -0.00593 | 17.8 | -0.00593 | -0.00747 | -0.00925 | -0.0102
|  | 18 | -0.01421 | -0.00619 | 18 | -0.00619 | -0.00771 | -0.00948 | -0.01042
|  | 18.2 | -0.01463 | -0.00643 | 18.2 | -0.00643 | -0.00794 | -0.00969 | -0.01062
|  | 18.4 | -0.01506 | -0.00667 | 18.4 | -0.00667 | -0.00816 | -0.0099 | -0.01082
|  | 18.6 | -0.01546 | -0.00689 | 18.6 | -0.00689 | -0.00837 | -0.01009 | -0.011
|  | 18.8 | -0.01584 | -0.00711 | 18.8 | -0.00711 | -0.00857 | -0.01028 | -0.01118
|  | 19 | -0.0162 | -0.00731 | 19 | -0.00731 | -0.00877 | -0.01046 | -0.01135
|  | 19.2 | -0.01656 | -0.00751 | 19.2 | -0.00751 | -0.00895 | -0.01063 | -0.01152
|  | 19.4 | -0.01691 | -0.00771 | 19.4 | -0.00771 | -0.00914 | -0.0108 | -0.01168
|  | 19.6 | -0.01727 | -0.00791 | 19.6 | -0.00791 | -0.00933 | -0.01098 | -0.01185
|  | 19.8 | -0.0176 | -0.00809 | 19.8 | -0.00809 | -0.0095 | -0.01114 | -0.012
|  | 20 | -0.01793 | -0.00828 | 20 | -0.00828 | -0.00968 | -0.0113 | -0.01216
|  | 20.2 | -0.01824 | -0.00845 | 20.2 | -0.00845 | -0.00984 | -0.01145 | -0.0123
|  | 20.4 | -0.01852 | -0.00861 | 20.4 | -0.00861 | -0.00999 | -0.01159 | -0.01243
|  | 20.6 | -0.01879 | -0.00876 | 20.6 | -0.00876 | -0.01013 | -0.01172 | -0.01256
|  | 20.8 | -0.01909 | -0.00893 | 20.8 | -0.00893 | -0.01029 | -0.01186 | -0.0127
|  | 21 | -0.0194 | -0.0091 | 21 | -0.0091 | -0.01045 | -0.01201 | -0.01284
|  | 21.2 | -0.01973 | -0.00929 | 21.2 | -0.00929 | -0.01062 | -0.01218 | -0.013
|  | 21.4 | -0.02001 | -0.00945 | 21.4 | -0.00945 | -0.01077 | -0.01231 | -0.01313
|  | 21.6 | -0.0203 | -0.00961 | 21.6 | -0.00961 | -0.01092 | -0.01245 | -0.01326
|  | 21.8 | -0.02054 | -0.00974 | 21.8 | -0.00974 | -0.01105 | -0.01257 | -0.01338
|  | 22 | -0.02078 | -0.00988 | 22 | -0.00988 | -0.01118 | -0.01269 | -0.01349
|  | 22.2 | -0.02102 | -0.01001 | 22.2 | -0.01001 | -0.0113 | -0.01281 | -0.0136
|  | 22.4 | -0.02127 | -0.01015 | 22.4 | -0.01015 | -0.01144 | -0.01293 | -0.01372
|  | 22.6 | -0.02153 | -0.0103 | 22.6 | -0.0103 | -0.01157 | -0.01306 | -0.01384
|  | 22.8 | -0.02175 | -0.01043 | 22.8 | -0.01043 | -0.01169 | -0.01317 | -0.01394
|  | 23 | -0.02193 | -0.01053 | 23 | -0.01053 | -0.01179 | -0.01325 | -0.01403
|  | 23.2 | -0.02214 | -0.01064 | 23.2 | -0.01064 | -0.01189 | -0.01335 | -0.01412
|  | 23.4 | -0.02237 | -0.01077 | 23.4 | -0.01077 | -0.01202 | -0.01346 | -0.01423
|  | 23.6 | -0.02261 | -0.01091 | 23.6 | -0.01091 | -0.01215 | -0.01359 | -0.01435
|  | 23.8 | -0.02281 | -0.01102 | 23.8 | -0.01102 | -0.01225 | -0.01368 | -0.01444
|  | 24 | -0.02302 | -0.01113 | 24 | -0.01113 | -0.01236 | -0.01378 | -0.01453
|  | 24.2 | -0.02321 | -0.01124 | 24.2 | -0.01124 | -0.01246 | -0.01387 | -0.01462
|  | 24.4 | -0.0234 | -0.01135 | 24.4 | -0.01135 | -0.01256 | -0.01397 | -0.01471
|  | 24.6 | -0.02358 | -0.01145 | 24.6 | -0.01145 | -0.01266 | -0.01406 | -0.0148
|  | 24.8 | -0.02376 | -0.01155 | 24.8 | -0.01155 | -0.01275 | -0.01414 | -0.01488
|  | 25 | -0.02393 | -0.01165 | 25 | -0.01165 | -0.01284 | -0.01423 | -0.01496

## LCC1xx3-A
|  | Retardance by Wavelength at 25 °C |  |  | Retardance by Temperature at 635 nm
|  | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 405 nm | Retardance in Waves at 635 nm | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 25 °C | Retardance in Waves at 45 °C | Retardance in Waves at 60 °C | Retardance in Waves at 70 °C
|  | 0.1 | 2.2553 | 1.2644 | 0.1 | 1.2644 | 1.1884 | 1.1 | 1.0532
|  | 0.2 | 2.255 | 1.2642 | 0.2 | 1.2642 | 1.1882 | 1.0999 | 1.0531
|  | 0.3 | 2.2547 | 1.2641 | 0.3 | 1.2641 | 1.1881 | 1.0998 | 1.053
Product Raw Data |  | 0.4 | 2.2536 | 1.2635 | 0.4 | 1.2635 | 1.1875 | 1.0992 | 1.0525
Full-Wave Liquid Crystal Retarders, ARC: 350 - 700 nm |  | 0.5 | 2.2521 | 1.2627 | 0.5 | 1.2627 | 1.1868 | 1.0985 | 1.0518
|  | 0.6 | 2.2478 | 1.2602 | 0.6 | 1.2602 | 1.1845 | 1.0964 | 1.0498
Item # | LCC1113-A & LCC1223-A | 0.7 | 2.2299 | 1.2502 | 0.7 | 1.2502 | 1.175 | 1.0877 | 1.0414
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 0.8 | 2.1398 | 1.1997 | 0.8 | 1.1997 | 1.1276 | 1.0437 | 0.99933
|  | 0.9 | 1.9964 | 1.1193 | 0.9 | 1.1193 | 1.052 | 0.97376 | 0.93234
|  | 1 | 1.8316 | 1.0269 | 1 | 1.0269 | 0.96513 | 0.89336 | 0.85537
|  | 1.02 | 1.6971 | 0.95146 | 1.02 | 0.95146 | 0.89427 | 0.82777 | 0.79256
|  | 1.04 | 1.6541 | 0.92739 | 1.04 | 0.92739 | 0.87164 | 0.80682 | 0.77251
|  | 1.06 | 1.6226 | 0.90972 | 1.06 | 0.90972 | 0.85504 | 0.79146 | 0.7578
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 1.08 | 1.5874 | 0.88998 | 1.08 | 0.88998 | 0.83649 | 0.77429 | 0.74136
|  | 1.1 | 1.5512 | 0.86965 | 1.1 | 0.86965 | 0.81738 | 0.7566 | 0.72442
|  | 1.12 | 1.5153 | 0.84957 | 1.12 | 0.84957 | 0.79851 | 0.73913 | 0.70769
Additional Information: |  | 1.14 | 1.4804 | 0.82995 | 1.14 | 0.82995 | 0.78007 | 0.72206 | 0.69135
|  | 1.16 | 1.4451 | 0.81017 | 1.16 | 0.81017 | 0.76148 | 0.70485 | 0.67487
|  | 1.18 | 1.4013 | 0.78561 | 1.18 | 0.78561 | 0.73839 | 0.68348 | 0.65441
|  | 1.2 | 1.3761 | 0.7715 | 1.2 | 0.7715 | 0.72513 | 0.67121 | 0.64266
|  | 1.22 | 1.3424 | 0.75259 | 1.22 | 0.75259 | 0.70736 | 0.65475 | 0.62691
|  | 1.24 | 1.3107 | 0.73483 | 1.24 | 0.73483 | 0.69066 | 0.6393 | 0.61211
|  | 1.26 | 1.2782 | 0.71661 | 1.26 | 0.71661 | 0.67354 | 0.62345 | 0.59694
|  | 1.28 | 1.2486 | 0.70001 | 1.28 | 0.70001 | 0.65794 | 0.60901 | 0.58311
|  | 1.3 | 1.2177 | 0.68269 | 1.3 | 0.68269 | 0.64166 | 0.59394 | 0.56868
|  | 1.32 | 1.1883 | 0.66619 | 1.32 | 0.66619 | 0.62615 | 0.57958 | 0.55493
|  | 1.34 | 1.159 | 0.64981 | 1.34 | 0.64981 | 0.61075 | 0.56533 | 0.54129
|  | 1.36 | 1.131 | 0.63407 | 1.36 | 0.63407 | 0.59596 | 0.55164 | 0.52818
|  | 1.38 | 1.1036 | 0.61873 | 1.38 | 0.61873 | 0.58154 | 0.53829 | 0.5154
|  | 1.4 | 1.0779 | 0.60429 | 1.4 | 0.60429 | 0.56797 | 0.52574 | 0.50338
|  | 1.42 | 1.0514 | 0.58945 | 1.42 | 0.58945 | 0.55402 | 0.51282 | 0.49101
|  | 1.44 | 1.0266 | 0.57554 | 1.44 | 0.57554 | 0.54094 | 0.50072 | 0.47942
|  | 1.46 | 1.0019 | 0.56169 | 1.46 | 0.56169 | 0.52793 | 0.48867 | 0.46789
|  | 1.48 | 0.97887 | 0.5488 | 1.48 | 0.5488 | 0.51581 | 0.47745 | 0.45715
|  | 1.5 | 0.956 | 0.53597 | 1.5 | 0.53597 | 0.50376 | 0.4663 | 0.44647
|  | 1.52 | 0.93437 | 0.52385 | 1.52 | 0.52385 | 0.49236 | 0.45575 | 0.43637
|  | 1.54 | 0.91751 | 0.5144 | 1.54 | 0.5144 | 0.48348 | 0.44753 | 0.42849
|  | 1.56 | 0.89183 | 0.5 | 1.56 | 0.51212 | 0.46995 | 0.43512 | 0.4266
|  | 1.58 | 0.87334 | 0.48963 | 1.58 | 0.48963 | 0.46021 | 0.42598 | 0.40787
|  | 1.6 | 0.85353 | 0.47853 | 1.6 | 0.47853 | 0.44977 | 0.41632 | 0.39861
|  | 1.62 | 0.8337 | 0.46741 | 1.62 | 0.46741 | 0.43931 | 0.40664 | 0.38935
|  | 1.64 | 0.8162 | 0.4576 | 1.64 | 0.4576 | 0.4301 | 0.39811 | 0.38118
|  | 1.66 | 0.799 | 0.44795 | 1.66 | 0.44795 | 0.42103 | 0.38972 | 0.37315
|  | 1.68 | 0.78145 | 0.43812 | 1.68 | 0.43812 | 0.41178 | 0.38116 | 0.36495
|  | 1.7 | 0.76543 | 0.42913 | 1.7 | 0.42913 | 0.40334 | 0.37334 | 0.35747
|  | 1.72 | 0.7503 | 0.42065 | 1.72 | 0.42065 | 0.39537 | 0.36596 | 0.3504
|  | 1.74 | 0.73496 | 0.41205 | 1.74 | 0.41205 | 0.38728 | 0.35848 | 0.34324
|  | 1.76 | 0.72033 | 0.40385 | 1.76 | 0.40385 | 0.37958 | 0.35135 | 0.33641
|  | 1.78 | 0.70609 | 0.39587 | 1.78 | 0.39587 | 0.37207 | 0.3444 | 0.32976
|  | 1.8 | 0.69246 | 0.38822 | 1.8 | 0.38822 | 0.36489 | 0.33775 | 0.32339
|  | 1.82 | 0.67956 | 0.38099 | 1.82 | 0.38099 | 0.35809 | 0.33146 | 0.31736
|  | 1.84 | 0.66666 | 0.37376 | 1.84 | 0.37376 | 0.35129 | 0.32517 | 0.31134
|  | 1.86 | 0.65472 | 0.36706 | 1.86 | 0.36706 | 0.345 | 0.31935 | 0.30576
|  | 1.88 | 0.64288 | 0.36043 | 1.88 | 0.36043 | 0.33876 | 0.31357 | 0.30024
|  | 1.9 | 0.63138 | 0.35398 | 1.9 | 0.35398 | 0.33271 | 0.30796 | 0.29487
|  | 1.92 | 0.62024 | 0.34773 | 1.92 | 0.34773 | 0.32683 | 0.30253 | 0.28966
|  | 1.94 | 0.6097 | 0.34182 | 1.94 | 0.34182 | 0.32128 | 0.29739 | 0.28474
|  | 1.96 | 0.59946 | 0.33608 | 1.96 | 0.33608 | 0.31588 | 0.29239 | 0.27996
|  | 1.98 | 0.58938 | 0.33043 | 1.98 | 0.33043 | 0.31057 | 0.28748 | 0.27525
|  | 2 | 0.57979 | 0.32506 | 2 | 0.32506 | 0.30552 | 0.2828 | 0.27077
|  | 2.02 | 0.57008 | 0.31961 | 2.02 | 0.31961 | 0.3004 | 0.27806 | 0.26624
|  | 2.04 | 0.56122 | 0.31465 | 2.04 | 0.31465 | 0.29574 | 0.27374 | 0.2621
|  | 2.06 | 0.5523 | 0.30964 | 2.06 | 0.30964 | 0.29103 | 0.26939 | 0.25793
|  | 2.08 | 0.54399 | 0.30498 | 2.08 | 0.30498 | 0.28665 | 0.26533 | 0.25405
|  | 2.1 | 0.53567 | 0.30032 | 2.1 | 0.30032 | 0.28227 | 0.26128 | 0.25017
|  | 2.12 | 0.5277 | 0.29585 | 2.12 | 0.29585 | 0.27807 | 0.25739 | 0.24644
|  | 2.14 | 0.5198 | 0.29142 | 2.14 | 0.29142 | 0.27391 | 0.25354 | 0.24275
|  | 2.16 | 0.51248 | 0.28732 | 2.16 | 0.28732 | 0.27005 | 0.24997 | 0.23934
|  | 2.18 | 0.50517 | 0.28322 | 2.18 | 0.28322 | 0.2662 | 0.2464 | 0.23592
|  | 2.2 | 0.49802 | 0.27921 | 2.2 | 0.27921 | 0.26243 | 0.24292 | 0.23259
|  | 2.22 | 0.49104 | 0.2753 | 2.22 | 0.2753 | 0.25875 | 0.23951 | 0.22933
|  | 2.24 | 0.48453 | 0.27165 | 2.24 | 0.27165 | 0.25532 | 0.23633 | 0.22628
|  | 2.26 | 0.47798 | 0.26798 | 2.26 | 0.26798 | 0.25187 | 0.23314 | 0.22323
|  | 2.28 | 0.4715 | 0.26435 | 2.28 | 0.26435 | 0.24846 | 0.22998 | 0.2202
|  | 2.3 | 0.46551 | 0.26099 | 2.3 | 0.26099 | 0.2453 | 0.22706 | 0.2174
|  | 2.32 | 0.45927 | 0.25749 | 2.32 | 0.25749 | 0.24201 | 0.22401 | 0.21449
|  | 2.34 | 0.45376 | 0.2544 | 2.34 | 0.2544 | 0.23911 | 0.22133 | 0.21191
|  | 2.36 | 0.44796 | 0.25115 | 2.36 | 0.25115 | 0.23605 | 0.2185 | 0.2092
|  | 2.38 | 0.44228 | 0.24796 | 2.38 | 0.24796 | 0.23306 | 0.21573 | 0.20655
|  | 2.4 | 0.43704 | 0.24502 | 2.4 | 0.24502 | 0.2303 | 0.21317 | 0.2041
|  | 2.42 | 0.43153 | 0.24194 | 2.42 | 0.24194 | 0.22739 | 0.21048 | 0.20153
|  | 2.44 | 0.42649 | 0.23911 | 2.44 | 0.23911 | 0.22474 | 0.20803 | 0.19918
|  | 2.46 | 0.42171 | 0.23643 | 2.46 | 0.23643 | 0.22222 | 0.20569 | 0.19694
|  | 2.48 | 0.41679 | 0.23367 | 2.48 | 0.23367 | 0.21962 | 0.20329 | 0.19465
|  | 2.5 | 0.41177 | 0.23086 | 2.5 | 0.23086 | 0.21698 | 0.20084 | 0.1923
|  | 2.52 | 0.4073 | 0.22835 | 2.52 | 0.22835 | 0.21463 | 0.19867 | 0.19022
|  | 2.54 | 0.40279 | 0.22582 | 2.54 | 0.22582 | 0.21225 | 0.19646 | 0.18811
|  | 2.56 | 0.39839 | 0.22336 | 2.56 | 0.22336 | 0.20993 | 0.19432 | 0.18606
|  | 2.58 | 0.39433 | 0.22108 | 2.58 | 0.22108 | 0.20779 | 0.19234 | 0.18416
|  | 2.6 | 0.39009 | 0.2187 | 2.6 | 0.2187 | 0.20556 | 0.19027 | 0.18218
|  | 2.62 | 0.38596 | 0.21639 | 2.62 | 0.21639 | 0.20338 | 0.18826 | 0.18025
|  | 2.64 | 0.38182 | 0.21407 | 2.64 | 0.21407 | 0.2012 | 0.18624 | 0.17832
|  | 2.66 | 0.37789 | 0.21186 | 2.66 | 0.21186 | 0.19913 | 0.18432 | 0.17648
|  | 2.68 | 0.37421 | 0.2098 | 2.68 | 0.2098 | 0.19719 | 0.18253 | 0.17476
|  | 2.7 | 0.37043 | 0.20768 | 2.7 | 0.20768 | 0.1952 | 0.18068 | 0.173
|  | 2.72 | 0.36682 | 0.20566 | 2.72 | 0.20566 | 0.19329 | 0.17892 | 0.17131
|  | 2.74 | 0.36346 | 0.20377 | 2.74 | 0.20377 | 0.19152 | 0.17728 | 0.16974
|  | 2.76 | 0.35982 | 0.20173 | 2.76 | 0.20173 | 0.18961 | 0.17551 | 0.16804
|  | 2.78 | 0.35634 | 0.19978 | 2.78 | 0.19978 | 0.18777 | 0.17381 | 0.16642
|  | 2.8 | 0.35322 | 0.19803 | 2.8 | 0.19803 | 0.18613 | 0.17229 | 0.16496
|  | 2.82 | 0.34976 | 0.19609 | 2.82 | 0.19609 | 0.18431 | 0.1706 | 0.16334
|  | 2.84 | 0.34661 | 0.19433 | 2.84 | 0.19433 | 0.18265 | 0.16906 | 0.16187
|  | 2.86 | 0.34354 | 0.1926 | 2.86 | 0.1926 | 0.18103 | 0.16757 | 0.16044
|  | 2.88 | 0.34041 | 0.19085 | 2.88 | 0.19085 | 0.17938 | 0.16604 | 0.15898
|  | 2.9 | 0.33773 | 0.18935 | 2.9 | 0.18935 | 0.17797 | 0.16473 | 0.15773
|  | 2.92 | 0.33462 | 0.1876 | 2.92 | 0.1876 | 0.17633 | 0.16321 | 0.15627
|  | 2.94 | 0.33178 | 0.18601 | 2.94 | 0.18601 | 0.17483 | 0.16183 | 0.15495
|  | 2.96 | 0.32886 | 0.18437 | 2.96 | 0.18437 | 0.17329 | 0.16041 | 0.15358
|  | 2.98 | 0.32606 | 0.1828 | 2.98 | 0.1828 | 0.17181 | 0.15904 | 0.15227
|  | 3 | 0.32334 | 0.18128 | 3 | 0.18128 | 0.17038 | 0.15771 | 0.15101
|  | 3.1 | 0.31016 | 0.17389 | 3.1 | 0.17389 | 0.16344 | 0.15128 | 0.14485
|  | 3.2 | 0.29806 | 0.16711 | 3.2 | 0.16711 | 0.15706 | 0.14538 | 0.1392
|  | 3.3 | 0.28687 | 0.16083 | 3.3 | 0.16083 | 0.15117 | 0.13993 | 0.13397
|  | 3.4 | 0.27653 | 0.15503 | 3.4 | 0.15503 | 0.14571 | 0.13488 | 0.12914
|  | 3.5 | 0.26679 | 0.14957 | 3.5 | 0.14957 | 0.14058 | 0.13013 | 0.1246
|  | 3.6 | 0.25779 | 0.14453 | 3.6 | 0.14453 | 0.13584 | 0.12574 | 0.12039
|  | 3.7 | 0.2494 | 0.13983 | 3.7 | 0.13983 | 0.13142 | 0.12165 | 0.11647
|  | 3.8 | 0.2415 | 0.1354 | 3.8 | 0.1354 | 0.12726 | 0.1178 | 0.11279
|  | 3.9 | 0.23409 | 0.13124 | 3.9 | 0.13124 | 0.12335 | 0.11418 | 0.10932
|  | 4 | 0.22717 | 0.12736 | 4 | 0.12736 | 0.11971 | 0.1108 | 0.10609
|  | 4.1 | 0.2206 | 0.12368 | 4.1 | 0.12368 | 0.11625 | 0.1076 | 0.10302
|  | 4.2 | 0.21439 | 0.12019 | 4.2 | 0.12019 | 0.11297 | 0.10457 | 0.10012
|  | 4.3 | 0.20847 | 0.11688 | 4.3 | 0.11688 | 0.10985 | 0.10168 | 0.097357
|  | 4.4 | 0.20292 | 0.11377 | 4.4 | 0.11377 | 0.10693 | 0.098977 | 0.094768
|  | 4.5 | 0.1976 | 0.11079 | 4.5 | 0.11079 | 0.10413 | 0.096384 | 0.092285
|  | 4.6 | 0.19258 | 0.10797 | 4.6 | 0.10797 | 0.10148 | 0.093934 | 0.089939
|  | 4.7 | 0.18777 | 0.10527 | 4.7 | 0.10527 | 0.098944 | 0.091586 | 0.087691
|  | 4.8 | 0.18328 | 0.10275 | 4.8 | 0.10275 | 0.096579 | 0.089397 | 0.085595
|  | 4.9 | 0.17894 | 0.10032 | 4.9 | 0.10032 | 0.09429 | 0.087278 | 0.083567
|  | 5 | 0.17475 | 0.097974 | 5 | 0.097974 | 0.092085 | 0.085237 | 0.081612
|  | 5.1 | 0.17078 | 0.095744 | 5.1 | 0.095744 | 0.089989 | 0.083297 | 0.079755
|  | 5.2 | 0.16701 | 0.093631 | 5.2 | 0.093631 | 0.088003 | 0.081459 | 0.077995
|  | 5.3 | 0.16338 | 0.0916 | 5.3 | 0.0916 | 0.086094 | 0.079692 | 0.076303
|  | 5.4 | 0.15994 | 0.089671 | 5.4 | 0.089671 | 0.084281 | 0.078014 | 0.074696
|  | 5.5 | 0.15656 | 0.087774 | 5.5 | 0.087774 | 0.082498 | 0.076363 | 0.073116
|  | 5.6 | 0.15333 | 0.085961 | 5.6 | 0.085961 | 0.080794 | 0.074786 | 0.071606
|  | 5.7 | 0.15027 | 0.084246 | 5.7 | 0.084246 | 0.079182 | 0.073294 | 0.070177
|  | 5.8 | 0.14728 | 0.082571 | 5.8 | 0.082571 | 0.077608 | 0.071837 | 0.068782
|  | 5.9 | 0.14445 | 0.080984 | 5.9 | 0.080984 | 0.076116 | 0.070456 | 0.06746
|  | 6 | 0.14171 | 0.079447 | 6 | 0.079447 | 0.074672 | 0.069119 | 0.066179
|  | 6.1 | 0.13906 | 0.077965 | 6.1 | 0.077965 | 0.073279 | 0.06783 | 0.064945
|  | 6.2 | 0.13644 | 0.076497 | 6.2 | 0.076497 | 0.071899 | 0.066552 | 0.063722
|  | 6.3 | 0.13398 | 0.075115 | 6.3 | 0.075115 | 0.0706 | 0.06535 | 0.062571
|  | 6.4 | 0.13164 | 0.073805 | 6.4 | 0.073805 | 0.069369 | 0.06421 | 0.06148
|  | 6.5 | 0.12934 | 0.072511 | 6.5 | 0.072511 | 0.068153 | 0.063085 | 0.060402
|  | 6.6 | 0.12713 | 0.071274 | 6.6 | 0.071274 | 0.06699 | 0.062008 | 0.059371
|  | 6.7 | 0.12494 | 0.070049 | 6.7 | 0.070049 | 0.065839 | 0.060943 | 0.058351
|  | 6.8 | 0.12288 | 0.068891 | 6.8 | 0.068891 | 0.06475 | 0.059935 | 0.057386
|  | 6.9 | 0.1209 | 0.067784 | 6.9 | 0.067784 | 0.06371 | 0.058972 | 0.056464
|  | 7 | 0.11892 | 0.06667 | 7 | 0.06667 | 0.062663 | 0.058003 | 0.055536
|  | 7.1 | 0.11709 | 0.065648 | 7.1 | 0.065648 | 0.061702 | 0.057114 | 0.054685
|  | 7.2 | 0.11523 | 0.064604 | 7.2 | 0.064604 | 0.060721 | 0.056205 | 0.053815
|  | 7.3 | 0.11342 | 0.063587 | 7.3 | 0.063587 | 0.059765 | 0.055321 | 0.052968
|  | 7.4 | 0.11171 | 0.062629 | 7.4 | 0.062629 | 0.058865 | 0.054487 | 0.05217
|  | 7.5 | 0.11011 | 0.061734 | 7.5 | 0.061734 | 0.058024 | 0.053709 | 0.051424
|  | 7.6 | 0.10854 | 0.060852 | 7.6 | 0.060852 | 0.057195 | 0.052941 | 0.05069
|  | 7.7 | 0.10689 | 0.059925 | 7.7 | 0.059925 | 0.056323 | 0.052135 | 0.049918
|  | 7.8 | 0.10535 | 0.059063 | 7.8 | 0.059063 | 0.055513 | 0.051385 | 0.049199
|  | 7.9 | 0.10388 | 0.058237 | 7.9 | 0.058237 | 0.054737 | 0.050666 | 0.048511
|  | 8 | 0.10239 | 0.057406 | 8 | 0.057406 | 0.053956 | 0.049943 | 0.047819
|  | 8.1 | 0.10104 | 0.056646 | 8.1 | 0.056646 | 0.053241 | 0.049282 | 0.047186
|  | 8.2 | 0.099625 | 0.055854 | 8.2 | 0.055854 | 0.052497 | 0.048593 | 0.046526
|  | 8.3 | 0.098335 | 0.055131 | 8.3 | 0.055131 | 0.051817 | 0.047964 | 0.045924
|  | 8.4 | 0.096981 | 0.054372 | 8.4 | 0.054372 | 0.051104 | 0.047304 | 0.045292
|  | 8.5 | 0.095733 | 0.053672 | 8.5 | 0.053672 | 0.050446 | 0.046695 | 0.044709
|  | 8.6 | 0.094506 | 0.052984 | 8.6 | 0.052984 | 0.049799 | 0.046096 | 0.044136
|  | 8.7 | 0.093298 | 0.052307 | 8.7 | 0.052307 | 0.049163 | 0.045507 | 0.043572
|  | 8.8 | 0.09213 | 0.051652 | 8.8 | 0.051652 | 0.048547 | 0.044937 | 0.043026
|  | 8.9 | 0.091015 | 0.051027 | 8.9 | 0.051027 | 0.04796 | 0.044393 | 0.042505
|  | 9 | 0.089895 | 0.050399 | 9 | 0.050399 | 0.04737 | 0.043847 | 0.041982
|  | 9.1 | 0.088869 | 0.049824 | 9.1 | 0.049824 | 0.046829 | 0.043347 | 0.041503
|  | 9.2 | 0.087735 | 0.049188 | 9.2 | 0.049188 | 0.046232 | 0.042794 | 0.040974
|  | 9.3 | 0.086681 | 0.048597 | 9.3 | 0.048597 | 0.045676 | 0.042279 | 0.040481
|  | 9.4 | 0.085696 | 0.048045 | 9.4 | 0.048045 | 0.045157 | 0.041799 | 0.040021
|  | 9.5 | 0.084735 | 0.047506 | 9.5 | 0.047506 | 0.044651 | 0.04133 | 0.039572
|  | 9.6 | 0.083777 | 0.046969 | 9.6 | 0.046969 | 0.044146 | 0.040863 | 0.039125
|  | 9.7 | 0.082869 | 0.04646 | 9.7 | 0.04646 | 0.043668 | 0.04042 | 0.038701
|  | 9.8 | 0.081934 | 0.045936 | 9.8 | 0.045936 | 0.043175 | 0.039964 | 0.038265
|  | 9.9 | 0.081053 | 0.045442 | 9.9 | 0.045442 | 0.042711 | 0.039535 | 0.037853
|  | 10 | 0.080183 | 0.044954 | 10 | 0.044954 | 0.042252 | 0.03911 | 0.037447
|  | 10.2 | 0.078508 | 0.044015 | 10.2 | 0.044015 | 0.04137 | 0.038293 | 0.036664
|  | 10.4 | 0.076872 | 0.043098 | 10.4 | 0.043098 | 0.040508 | 0.037495 | 0.035901
|  | 10.6 | 0.075392 | 0.042268 | 10.6 | 0.042268 | 0.039728 | 0.036773 | 0.035209
|  | 10.8 | 0.073885 | 0.041423 | 10.8 | 0.041423 | 0.038933 | 0.036038 | 0.034505
|  | 11 | 0.072513 | 0.040654 | 11 | 0.040654 | 0.038211 | 0.035369 | 0.033865
|  | 11.2 | 0.071175 | 0.039904 | 11.2 | 0.039904 | 0.037506 | 0.034716 | 0.03324
|  | 11.4 | 0.069855 | 0.039164 | 11.4 | 0.039164 | 0.03681 | 0.034073 | 0.032624
|  | 11.6 | 0.06863 | 0.038477 | 11.6 | 0.038477 | 0.036164 | 0.033475 | 0.032051
|  | 11.8 | 0.067431 | 0.037805 | 11.8 | 0.037805 | 0.035533 | 0.03289 | 0.031492
|  | 12 | 0.066245 | 0.03714 | 12 | 0.03714 | 0.034908 | 0.032312 | 0.030938
|  | 12.2 | 0.06515 | 0.036526 | 12.2 | 0.036526 | 0.034331 | 0.031778 | 0.030426
|  | 12.4 | 0.064067 | 0.035919 | 12.4 | 0.035919 | 0.03376 | 0.03125 | 0.029921
|  | 12.6 | 0.063079 | 0.035365 | 12.6 | 0.035365 | 0.033239 | 0.030768 | 0.029459
|  | 12.8 | 0.06203 | 0.034777 | 12.8 | 0.034777 | 0.032687 | 0.030256 | 0.028969
|  | 13 | 0.061087 | 0.034248 | 13 | 0.034248 | 0.03219 | 0.029796 | 0.028529
|  | 13.2 | 0.060177 | 0.033738 | 13.2 | 0.033738 | 0.03171 | 0.029352 | 0.028104
|  | 13.4 | 0.059284 | 0.033237 | 13.4 | 0.033237 | 0.031239 | 0.028916 | 0.027686
|  | 13.6 | 0.058422 | 0.032754 | 13.6 | 0.032754 | 0.030785 | 0.028496 | 0.027284
|  | 13.8 | 0.057582 | 0.032283 | 13.8 | 0.032283 | 0.030343 | 0.028086 | 0.026892
|  | 14 | 0.056788 | 0.031838 | 14 | 0.031838 | 0.029924 | 0.027699 | 0.026521
|  | 14.2 | 0.056037 | 0.031417 | 14.2 | 0.031417 | 0.029529 | 0.027333 | 0.02617
|  | 14.4 | 0.055254 | 0.030978 | 14.4 | 0.030978 | 0.029116 | 0.026951 | 0.025805
|  | 14.6 | 0.05453 | 0.030572 | 14.6 | 0.030572 | 0.028734 | 0.026598 | 0.025466
|  | 14.8 | 0.052893 | 0.029654 | 14.8 | 0.029654 | 0.027872 | 0.025799 | 0.024702
|  | 15 | 0.053153 | 0.0298 | 15 | 0.0298 | 0.028009 | 0.025926 | 0.024823
|  | 15.2 | 0.052534 | 0.029453 | 15.2 | 0.029453 | 0.027683 | 0.025624 | 0.024534
|  | 15.4 | 0.051869 | 0.02908 | 15.4 | 0.02908 | 0.027332 | 0.0253 | 0.024224
|  | 15.6 | 0.051245 | 0.02873 | 15.6 | 0.02873 | 0.027003 | 0.024995 | 0.023932
|  | 15.8 | 0.050663 | 0.028404 | 15.8 | 0.028404 | 0.026697 | 0.024711 | 0.023661
|  | 16 | 0.05005 | 0.02806 | 16 | 0.02806 | 0.026373 | 0.024412 | 0.023374
|  | 16.2 | 0.043607 | 0.024448 | 16.2 | 0.024448 | 0.022979 | 0.02127 | 0.020365
|  | 16.4 | 0.048985 | 0.027463 | 16.4 | 0.027463 | 0.025812 | 0.023893 | 0.022877
|  | 16.6 | 0.048451 | 0.027164 | 16.6 | 0.027164 | 0.025531 | 0.023633 | 0.022628
|  | 16.8 | 0.047959 | 0.026888 | 16.8 | 0.026888 | 0.025272 | 0.023393 | 0.022398
|  | 17 | 0.047444 | 0.026599 | 17 | 0.026599 | 0.025 | 0.023141 | 0.022157
|  | 17.2 | 0.046953 | 0.026324 | 17.2 | 0.026324 | 0.024742 | 0.022902 | 0.021928
|  | 17.4 | 0.046484 | 0.026061 | 17.4 | 0.026061 | 0.024495 | 0.022673 | 0.021709
|  | 17.6 | 0.046068 | 0.025828 | 17.6 | 0.025828 | 0.024276 | 0.02247 | 0.021515
|  | 17.8 | 0.045532 | 0.025527 | 17.8 | 0.025527 | 0.023993 | 0.022208 | 0.021264
|  | 18 | 0.045134 | 0.025304 | 18 | 0.025304 | 0.023783 | 0.022014 | 0.021078
|  | 18.2 | 0.044661 | 0.025039 | 18.2 | 0.025039 | 0.023534 | 0.021784 | 0.020857
|  | 18.4 | 0.044256 | 0.024812 | 18.4 | 0.024812 | 0.023321 | 0.021586 | 0.020668
|  | 18.6 | 0.043857 | 0.024588 | 18.6 | 0.024588 | 0.02311 | 0.021392 | 0.020482
|  | 18.8 | 0.043459 | 0.024365 | 18.8 | 0.024365 | 0.022901 | 0.021198 | 0.020296
|  | 19 | 0.043115 | 0.024172 | 19 | 0.024172 | 0.022719 | 0.02103 | 0.020135
|  | 19.2 | 0.042767 | 0.023977 | 19.2 | 0.023977 | 0.022536 | 0.02086 | 0.019973
|  | 19.4 | 0.04238 | 0.02376 | 19.4 | 0.02376 | 0.022332 | 0.020671 | 0.019792
|  | 19.6 | 0.042077 | 0.02359 | 19.6 | 0.02359 | 0.022172 | 0.020523 | 0.01965
|  | 19.8 | 0.041688 | 0.023372 | 19.8 | 0.023372 | 0.021967 | 0.020334 | 0.019469
|  | 20 | 0.041397 | 0.023209 | 20 | 0.023209 | 0.021814 | 0.020192 | 0.019333
|  | 20.2 | 0.041065 | 0.023023 | 20.2 | 0.023023 | 0.021639 | 0.02003 | 0.019178
|  | 20.4 | 0.040773 | 0.022859 | 20.4 | 0.022859 | 0.021485 | 0.019887 | 0.019042
|  | 20.6 | 0.040559 | 0.022739 | 20.6 | 0.022739 | 0.021372 | 0.019783 | 0.018942
|  | 20.8 | 0.040239 | 0.02256 | 20.8 | 0.02256 | 0.021204 | 0.019627 | 0.018792
|  | 21 | 0.039886 | 0.022362 | 21 | 0.022362 | 0.021018 | 0.019455 | 0.018628
|  | 21.2 | 0.03964 | 0.022224 | 21.2 | 0.022224 | 0.020888 | 0.019335 | 0.018513
|  | 21.4 | 0.039235 | 0.021997 | 21.4 | 0.021997 | 0.020675 | 0.019137 | 0.018324
|  | 21.6 | 0.039053 | 0.021895 | 21.6 | 0.021895 | 0.020579 | 0.019049 | 0.018239
|  | 21.8 | 0.038777 | 0.02174 | 21.8 | 0.02174 | 0.020433 | 0.018914 | 0.018109
|  | 22 | 0.038509 | 0.02159 | 22 | 0.02159 | 0.020292 | 0.018783 | 0.017984
|  | 22.2 | 0.038324 | 0.021486 | 22.2 | 0.021486 | 0.020195 | 0.018693 | 0.017898
|  | 22.4 | 0.038067 | 0.021342 | 22.4 | 0.021342 | 0.020059 | 0.018568 | 0.017778
|  | 22.6 | 0.037757 | 0.021168 | 22.6 | 0.021168 | 0.019896 | 0.018416 | 0.017633
|  | 22.8 | 0.037535 | 0.021044 | 22.8 | 0.021044 | 0.019779 | 0.018308 | 0.01753
|  | 23 | 0.037398 | 0.020967 | 23 | 0.020967 | 0.019707 | 0.018241 | 0.017466
|  | 23.2 | 0.037218 | 0.020866 | 23.2 | 0.020866 | 0.019612 | 0.018153 | 0.017381
|  | 23.4 | 0.036922 | 0.0207 | 23.4 | 0.0207 | 0.019456 | 0.018009 | 0.017243
|  | 23.6 | 0.03671 | 0.020581 | 23.6 | 0.020581 | 0.019344 | 0.017905 | 0.017144
|  | 23.8 | 0.036479 | 0.020452 | 23.8 | 0.020452 | 0.019223 | 0.017793 | 0.017037
|  | 24 | 0.036324 | 0.020365 | 24 | 0.020365 | 0.019141 | 0.017718 | 0.016964
|  | 24.2 | 0.036094 | 0.020236 | 24.2 | 0.020236 | 0.01902 | 0.017605 | 0.016857
|  | 24.4 | 0.035919 | 0.020138 | 24.4 | 0.020138 | 0.018928 | 0.01752 | 0.016775
|  | 24.6 | 0.035754 | 0.020045 | 24.6 | 0.020045 | 0.01884 | 0.017439 | 0.016697
|  | 24.8 | 0.035536 | 0.019923 | 24.8 | 0.019923 | 0.018726 | 0.017333 | 0.016596
|  | 25 | 0.035388 | 0.01984 | 25 | 0.01984 | 0.018648 | 0.017261 | 0.016527

## LCC14x3-B
|  | Retardance by Wavelength at 25 °C |  |  | Retardance by Temperature at 780 nm
|  | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 780 nm | Retardance in Waves at 980 nm | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 25 °C | Retardance in Waves at 45 °C | Retardance in Waves at 60 °C | Retardance in Waves at 70 °C
|  | 0.1 | 1.463 | 1.0452 | 0.1 | 1.463 | 1.2701 | 1.2417 | 1.1705
|  | 0.2 | 1.4639 | 1.0449 | 0.2 | 1.4639 | 1.2697 | 1.2413 | 1.1702
|  | 0.3 | 1.4639 | 1.0449 | 0.3 | 1.4639 | 1.2697 | 1.2413 | 1.1702
Product Raw Data |  | 0.4 | 1.4638 | 1.0449 | 0.4 | 1.4638 | 1.2698 | 1.2414 | 1.1702
Full-Wave Liquid Crystal Retarders, ARC: 650 - 1050 nm |  | 0.5 | 1.4632 | 1.0451 | 0.5 | 1.4632 | 1.27 | 1.2416 | 1.1704
|  | 0.6 | 1.4603 | 1.0461 | 0.6 | 1.4603 | 1.2711 | 1.2427 | 1.1715
Item # | LCC1413-B, LCC1423-B | 0.7 | 1.4336 | 1.0521 | 0.7 | 1.4336 | 1.2774 | 1.2489 | 1.1775
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 0.8 | 1.4267 | 1.0523 | 0.8 | 1.4267 | 1.2777 | 1.2492 | 1.1777
|  | 0.9 | 1.325 | 1.0306 | 0.9 | 1.325 | 1.2378 | 1.2119 | 1.146
|  | 1 | 1.2441 | 0.99683 | 1 | 1.2441 | 1.1737 | 1.1501 | 1.0906
|  | 1.02 | 1.1742 | 0.94371 | 1.02 | 1.1742 | 1.1075 | 1.0835 | 1.0236
|  | 1.04 | 1.1279 | 0.89911 | 1.04 | 1.1279 | 1.0646 | 1.0407 | 0.97983
|  | 1.06 | 1.1005 | 0.87414 | 1.06 | 1.1005 | 1.0404 | 1.0171 | 0.95711
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 1.08 | 1.0737 | 0.85229 | 1.08 | 1.0737 | 1.0167 | 0.99387 | 0.92669
|  | 1.1 | 1.047 | 0.83131 | 1.1 | 1.047 | 0.99343 | 0.97122 | 0.91822
|  | 1.12 | 1.0215 | 0.81218 | 1.12 | 1.0215 | 0.97173 | 0.95036 | 0.89538
Additional Information: |  | 1.14 | 0.99602 | 0.79452 | 1.14 | 0.99602 | 0.95035 | 0.92669 | 0.87637
|  | 1.16 | 0.97188 | 0.77934 | 1.16 | 0.97188 | 0.92669 | 0.9127 | 0.85976
|  | 1.18 | 0.9476 | 0.74823 | 1.18 | 0.9476 | 0.88015 | 0.86587 | 0.8217
|  | 1.2 | 0.92669 | 0.72086 | 1.2 | 0.92669 | 0.85555 | 0.83824 | 0.7926
|  | 1.22 | 0.89815 | 0.69327 | 1.22 | 0.89815 | 0.83092 | 0.8119 | 0.76468
|  | 1.24 | 0.87504 | 0.68086 | 1.24 | 0.87504 | 0.81576 | 0.79714 | 0.7508
|  | 1.26 | 0.85193 | 0.66538 | 1.26 | 0.85193 | 0.79719 | 0.77897 | 0.7336
|  | 1.28 | 0.83017 | 0.64965 | 1.28 | 0.83017 | 0.7784 | 0.76057 | 0.71616
|  | 1.3 | 0.808 | 0.63308 | 1.3 | 0.808 | 0.7586 | 0.74118 | 0.69778
|  | 1.32 | 0.78789 | 0.61769 | 1.32 | 0.78789 | 0.74029 | 0.72323 | 0.68073
|  | 1.34 | 0.76791 | 0.60229 | 1.34 | 0.76791 | 0.72193 | 0.70525 | 0.66367
|  | 1.36 | 0.74869 | 0.58755 | 1.36 | 0.74869 | 0.70421 | 0.68791 | 0.64726
|  | 1.38 | 0.72905 | 0.57229 | 1.38 | 0.72905 | 0.68596 | 0.67004 | 0.63033
|  | 1.4 | 0.70961 | 0.55718 | 1.4 | 0.70961 | 0.66785 | 0.65231 | 0.61353
|  | 1.42 | 0.69096 | 0.54262 | 1.42 | 0.69096 | 0.65042 | 0.63525 | 0.59736
|  | 1.44 | 0.67275 | 0.52835 | 1.44 | 0.67275 | 0.63336 | 0.61854 | 0.58153
|  | 1.46 | 0.65525 | 0.51467 | 1.46 | 0.65525 | 0.61696 | 0.60248 | 0.56632
|  | 1.48 | 0.63803 | 0.50119 | 1.48 | 0.63803 | 0.6008 | 0.58667 | 0.55135
|  | 1.5 | 0.62157 | 0.48821 | 1.5 | 0.62157 | 0.58533 | 0.57152 | 0.53699
|  | 1.52 | 0.60543 | 0.47555 | 1.52 | 0.60543 | 0.57016 | 0.55667 | 0.52294
|  | 1.54 | 0.5902 | 0.46347 | 1.54 | 0.5902 | 0.55583 | 0.54265 | 0.50967
|  | 1.56 | 0.57491 | 0.45101 | 1.56 | 0.57491 | 0.54145 | 0.52857 | 0.49634
|  | 1.58 | 0.56066 | 0.44371 | 1.58 | 0.56066 | 0.52803 | 0.51545 | 0.48394
|  | 1.6 | 0.54622 | 0.42975 | 1.6 | 0.54622 | 0.51443 | 0.50214 | 0.47136
|  | 1.62 | 0.53301 | 0.41942 | 1.62 | 0.53301 | 0.50198 | 0.48996 | 0.45984
|  | 1.64 | 0.51984 | 0.40914 | 1.64 | 0.51984 | 0.48957 | 0.47782 | 0.44839
|  | 1.66 | 0.50766 | 0.39956 | 1.66 | 0.50766 | 0.4781 | 0.46663 | 0.43812
|  | 1.68 | 0.49585 | 0.39055 | 1.68 | 0.49585 | 0.46689 | 0.45562 | 0.42669
|  | 1.7 | 0.4844 | 0.38148 | 1.7 | 0.4844 | 0.45614 | 0.44523 | 0.41674
|  | 1.72 | 0.47308 | 0.37252 | 1.72 | 0.47308 | 0.44563 | 0.43553 | 0.40677
|  | 1.74 | 0.46175 | 0.36406 | 1.74 | 0.46175 | 0.43408 | 0.42669 | 0.39768
|  | 1.76 | 0.45085 | 0.35543 | 1.76 | 0.45085 | 0.42669 | 0.41399 | 0.38794
|  | 1.78 | 0.44039 | 0.34591 | 1.78 | 0.44039 | 0.413 | 0.40103 | 0.37944
|  | 1.8 | 0.42669 | 0.33677 | 1.8 | 0.42669 | 0.40264 | 0.39114 | 0.36899
|  | 1.82 | 0.42409 | 0.33004 | 1.82 | 0.42409 | 0.39507 | 0.38381 | 0.36144
|  | 1.84 | 0.4129 | 0.3243 | 1.84 | 0.4129 | 0.38747 | 0.37757 | 0.35323
|  | 1.86 | 0.40418 | 0.31832 | 1.86 | 0.40418 | 0.37999 | 0.37034 | 0.34648
|  | 1.88 | 0.39581 | 0.31167 | 1.88 | 0.39581 | 0.37202 | 0.36253 | 0.33906
|  | 1.9 | 0.38745 | 0.30521 | 1.9 | 0.38745 | 0.36418 | 0.35487 | 0.33182
|  | 1.92 | 0.37959 | 0.29913 | 1.92 | 0.37959 | 0.35679 | 0.34765 | 0.325
|  | 1.94 | 0.37151 | 0.29279 | 1.94 | 0.37151 | 0.34912 | 0.34015 | 0.3179
|  | 1.96 | 0.36416 | 0.28703 | 1.96 | 0.36416 | 0.34216 | 0.33334 | 0.31146
|  | 1.98 | 0.35698 | 0.28141 | 1.98 | 0.35698 | 0.33535 | 0.32669 | 0.30516
|  | 2 | 0.35031 | 0.27618 | 2 | 0.35031 | 0.32902 | 0.3205 | 0.2993
|  | 2.02 | 0.34379 | 0.27106 | 2.02 | 0.34379 | 0.32284 | 0.31444 | 0.29357
|  | 2.04 | 0.33696 | 0.26574 | 2.04 | 0.33696 | 0.31637 | 0.30812 | 0.2876
|  | 2.06 | 0.3306 | 0.26074 | 2.06 | 0.3306 | 0.31033 | 0.30221 | 0.282
|  | 2.08 | 0.32431 | 0.2558 | 2.08 | 0.32431 | 0.30436 | 0.29636 | 0.27647
|  | 2.1 | 0.31871 | 0.25141 | 2.1 | 0.31871 | 0.29905 | 0.29116 | 0.27155
|  | 2.12 | 0.31313 | 0.24703 | 2.12 | 0.31313 | 0.29375 | 0.28598 | 0.26665
|  | 2.14 | 0.30768 | 0.24275 | 2.14 | 0.30768 | 0.28857 | 0.28091 | 0.26185
|  | 2.16 | 0.30245 | 0.23865 | 2.16 | 0.30245 | 0.28361 | 0.27606 | 0.25726
|  | 2.18 | 0.29702 | 0.2344 | 2.18 | 0.29702 | 0.27846 | 0.27102 | 0.25249
|  | 2.2 | 0.29204 | 0.23049 | 2.2 | 0.29204 | 0.27372 | 0.26638 | 0.24811
|  | 2.22 | 0.28715 | 0.22665 | 2.22 | 0.28715 | 0.26908 | 0.26184 | 0.24381
|  | 2.24 | 0.28249 | 0.223 | 2.24 | 0.28249 | 0.26466 | 0.25751 | 0.23971
|  | 2.26 | 0.27792 | 0.21941 | 2.26 | 0.27792 | 0.26031 | 0.25326 | 0.23569
|  | 2.28 | 0.27343 | 0.21589 | 2.28 | 0.27343 | 0.25605 | 0.24909 | 0.23174
|  | 2.3 | 0.26901 | 0.21242 | 2.3 | 0.26901 | 0.25186 | 0.24499 | 0.22786
|  | 2.32 | 0.26477 | 0.20909 | 2.32 | 0.26477 | 0.24783 | 0.24104 | 0.22413
|  | 2.34 | 0.26046 | 0.20571 | 2.34 | 0.26046 | 0.24374 | 0.23704 | 0.22034
|  | 2.36 | 0.25658 | 0.20266 | 2.36 | 0.25658 | 0.24005 | 0.23342 | 0.21692
|  | 2.38 | 0.25257 | 0.19952 | 2.38 | 0.25257 | 0.23625 | 0.2297 | 0.2134
|  | 2.4 | 0.24898 | 0.1967 | 2.4 | 0.24898 | 0.23283 | 0.22636 | 0.21024
|  | 2.42 | 0.24525 | 0.19377 | 2.42 | 0.24525 | 0.22929 | 0.22289 | 0.20696
|  | 2.44 | 0.24098 | 0.19043 | 2.44 | 0.24098 | 0.22524 | 0.21893 | 0.20321
|  | 2.46 | 0.23677 | 0.18712 | 2.46 | 0.23677 | 0.22124 | 0.21502 | 0.19951
|  | 2.48 | 0.23268 | 0.18391 | 2.48 | 0.23268 | 0.21735 | 0.21121 | 0.19591
|  | 2.5 | 0.22941 | 0.18134 | 2.5 | 0.22941 | 0.21425 | 0.20817 | 0.19303
|  | 2.52 | 0.22614 | 0.17877 | 2.52 | 0.22614 | 0.21114 | 0.20513 | 0.19015
|  | 2.54 | 0.22297 | 0.17628 | 2.54 | 0.22297 | 0.20813 | 0.20218 | 0.18736
|  | 2.56 | 0.22041 | 0.17427 | 2.56 | 0.22041 | 0.2057 | 0.1998 | 0.18511
|  | 2.58 | 0.21806 | 0.17242 | 2.58 | 0.21806 | 0.20346 | 0.19761 | 0.18304
|  | 2.6 | 0.21577 | 0.17064 | 2.6 | 0.21577 | 0.20129 | 0.19549 | 0.18103
|  | 2.62 | 0.21302 | 0.16848 | 2.62 | 0.21302 | 0.19868 | 0.19293 | 0.17861
|  | 2.64 | 0.21011 | 0.16619 | 2.64 | 0.21011 | 0.19592 | 0.19023 | 0.17605
|  | 2.66 | 0.20734 | 0.16402 | 2.66 | 0.20734 | 0.19329 | 0.18765 | 0.17362
|  | 2.68 | 0.20444 | 0.16174 | 2.68 | 0.20444 | 0.19053 | 0.18496 | 0.17107
|  | 2.7 | 0.20182 | 0.15968 | 2.7 | 0.20182 | 0.18804 | 0.18252 | 0.16876
|  | 2.72 | 0.19909 | 0.15754 | 2.72 | 0.19909 | 0.18545 | 0.17998 | 0.16636
|  | 2.74 | 0.19665 | 0.15562 | 2.74 | 0.19665 | 0.18313 | 0.17771 | 0.16421
|  | 2.76 | 0.19407 | 0.1536 | 2.76 | 0.19407 | 0.18068 | 0.17532 | 0.16194
|  | 2.78 | 0.19157 | 0.15164 | 2.78 | 0.19157 | 0.17831 | 0.17299 | 0.15974
|  | 2.8 | 0.18905 | 0.14966 | 2.8 | 0.18905 | 0.17591 | 0.17064 | 0.15752
|  | 2.82 | 0.18662 | 0.14775 | 2.82 | 0.18662 | 0.1736 | 0.16839 | 0.15539
|  | 2.84 | 0.18436 | 0.14598 | 2.84 | 0.18436 | 0.17146 | 0.16629 | 0.1534
|  | 2.86 | 0.18209 | 0.1442 | 2.86 | 0.18209 | 0.1693 | 0.16417 | 0.1514
|  | 2.88 | 0.17985 | 0.14244 | 2.88 | 0.17985 | 0.16717 | 0.16209 | 0.14943
|  | 2.9 | 0.17764 | 0.14071 | 2.9 | 0.17764 | 0.16508 | 0.16004 | 0.14749
|  | 2.92 | 0.1755 | 0.13903 | 2.92 | 0.1755 | 0.16304 | 0.15805 | 0.14561
|  | 2.94 | 0.17341 | 0.13739 | 2.94 | 0.17341 | 0.16106 | 0.15611 | 0.14377
|  | 2.96 | 0.17129 | 0.13572 | 2.96 | 0.17129 | 0.15905 | 0.15414 | 0.1419
|  | 2.98 | 0.16922 | 0.1341 | 2.98 | 0.16922 | 0.15708 | 0.15221 | 0.14008
|  | 3 | 0.16465 | 0.13052 | 3 | 0.16465 | 0.15274 | 0.14797 | 0.13607
|  | 3.1 | 0.15788 | 0.12522 | 3.1 | 0.15788 | 0.14631 | 0.14168 | 0.13012
|  | 3.2 | 0.14903 | 0.11827 | 3.2 | 0.14903 | 0.1379 | 0.13344 | 0.12233
|  | 3.3 | 0.14088 | 0.11187 | 3.3 | 0.14088 | 0.13016 | 0.12587 | 0.11516
|  | 3.4 | 0.13327 | 0.1059 | 3.4 | 0.13327 | 0.12294 | 0.1188 | 0.10847
|  | 3.5 | 0.12628 | 0.1004 | 3.5 | 0.12628 | 0.11629 | 0.11229 | 0.10231
|  | 3.6 | 0.11971 | 0.09524 | 3.6 | 0.11971 | 0.11005 | 0.10618 | 0.09653
|  | 3.7 | 0.11364 | 0.09047 | 3.7 | 0.11364 | 0.10428 | 0.10053 | 0.09119
|  | 3.8 | 0.1079 | 0.08597 | 3.8 | 0.1079 | 0.09883 | 0.0952 | 0.08614
|  | 3.9 | 0.1025 | 0.08173 | 3.9 | 0.1025 | 0.0937 | 0.09018 | 0.08139
|  | 4 | 0.09741 | 0.07773 | 4 | 0.09741 | 0.08887 | 0.08544 | 0.07691
|  | 4.1 | 0.09261 | 0.07396 | 4.1 | 0.09261 | 0.0843 | 0.08097 | 0.07268
|  | 4.2 | 0.0881 | 0.07042 | 4.2 | 0.0881 | 0.08002 | 0.07678 | 0.06871
|  | 4.3 | 0.08379 | 0.06704 | 4.3 | 0.08379 | 0.07592 | 0.07277 | 0.06492
|  | 4.4 | 0.07974 | 0.06386 | 4.4 | 0.07974 | 0.07208 | 0.06901 | 0.06135
|  | 4.5 | 0.07593 | 0.06087 | 4.5 | 0.07593 | 0.06846 | 0.06547 | 0.05801
|  | 4.6 | 0.07231 | 0.05803 | 4.6 | 0.07231 | 0.06503 | 0.06211 | 0.05482
|  | 4.7 | 0.06891 | 0.05535 | 4.7 | 0.06891 | 0.06179 | 0.05894 | 0.05182
|  | 4.8 | 0.06566 | 0.0528 | 4.8 | 0.06566 | 0.0587 | 0.05591 | 0.04897
|  | 4.9 | 0.06265 | 0.05044 | 4.9 | 0.06265 | 0.05584 | 0.05312 | 0.04632
|  | 5 | 0.05972 | 0.04814 | 5 | 0.05972 | 0.05307 | 0.0504 | 0.04375
|  | 5.1 | 0.05691 | 0.04594 | 5.1 | 0.05691 | 0.0504 | 0.04778 | 0.04127
|  | 5.2 | 0.05414 | 0.04376 | 5.2 | 0.05414 | 0.04777 | 0.04521 | 0.03884
|  | 5.3 | 0.0515 | 0.04169 | 5.3 | 0.0515 | 0.04526 | 0.04275 | 0.03651
|  | 5.4 | 0.04899 | 0.03971 | 5.4 | 0.04899 | 0.04287 | 0.04041 | 0.0343
|  | 5.5 | 0.04661 | 0.03785 | 5.5 | 0.04661 | 0.04061 | 0.0382 | 0.0322
|  | 5.6 | 0.04432 | 0.03605 | 5.6 | 0.04432 | 0.03843 | 0.03607 | 0.03019
|  | 5.7 | 0.0421 | 0.03431 | 5.7 | 0.0421 | 0.03632 | 0.03401 | 0.02824
|  | 5.8 | 0.03998 | 0.03264 | 5.8 | 0.03998 | 0.03431 | 0.03203 | 0.02637
|  | 5.9 | 0.03793 | 0.03103 | 5.9 | 0.03793 | 0.03236 | 0.03013 | 0.02457
|  | 6 | 0.03596 | 0.02949 | 6 | 0.03596 | 0.03049 | 0.0283 | 0.02284
|  | 6.1 | 0.03386 | 0.02784 | 6.1 | 0.03386 | 0.0285 | 0.02635 | 0.02099
|  | 6.2 | 0.03208 | 0.02644 | 6.2 | 0.03208 | 0.0268 | 0.02469 | 0.01942
|  | 6.3 | 0.03041 | 0.02513 | 6.3 | 0.03041 | 0.02522 | 0.02314 | 0.01795
|  | 6.4 | 0.02889 | 0.02394 | 6.4 | 0.02889 | 0.02377 | 0.02172 | 0.01661
|  | 6.5 | 0.02722 | 0.02262 | 6.5 | 0.02722 | 0.02219 | 0.02017 | 0.01514
|  | 6.6 | 0.02555 | 0.02132 | 6.6 | 0.02555 | 0.0206 | 0.01862 | 0.01368
|  | 6.7 | 0.02413 | 0.0202 | 6.7 | 0.02413 | 0.01925 | 0.01729 | 0.01242
|  | 6.8 | 0.02267 | 0.01905 | 6.8 | 0.02267 | 0.01786 | 0.01594 | 0.01114
|  | 6.9 | 0.02132 | 0.018 | 6.9 | 0.02132 | 0.01659 | 0.01469 | 0.00996
|  | 7 | 0.01998 | 0.01694 | 7 | 0.01998 | 0.01531 | 0.01344 | 0.00877
|  | 7.1 | 0.01873 | 0.01596 | 7.1 | 0.01873 | 0.01412 | 0.01227 | 0.00767
|  | 7.2 | 0.01746 | 0.01497 | 7.2 | 0.01746 | 0.01292 | 0.0111 | 0.00656
|  | 7.3 | 0.01624 | 0.01401 | 7.3 | 0.01624 | 0.01176 | 0.00996 | 0.00549
|  | 7.4 | 0.01505 | 0.01307 | 7.4 | 0.01505 | 0.01063 | 0.00886 | 0.00444
|  | 7.5 | 0.01394 | 0.0122 | 7.5 | 0.01394 | 0.00957 | 0.00782 | 0.00346
|  | 7.6 | 0.01176 | 0.01049 | 7.6 | 0.01176 | 0.0075 | 0.0058 | 0.00154
|  | 7.7 | 0.00947 | 0.0087 | 7.7 | 0.00947 | 0.00533 | 0.00367 | -0.00046824
|  | 7.8 | 0.00715 | 0.00687 | 7.8 | 0.00715 | 0.00313 | 0.00151 | -0.00251
|  | 7.9 | 0.00598 | 0.00595 | 7.9 | 0.00598 | 0.00201 | 0.00041876 | -0.00355
|  | 8 | 0.00499 | 0.00518 | 8 | 0.00499 | 0.00107 | -0.00049524 | -0.00441
|  | 8.1 | 0.00404 | 0.00443 | 8.1 | 0.00404 | 0.00016976 | -0.00138 | -0.00525
|  | 8.2 | 0.00313 | 0.00371 | 8.2 | 0.00313 | -0.00069724 | -0.00223 | -0.00605
|  | 8.3 | 0.00217 | 0.00296 | 8.3 | 0.00217 | -0.0016 | -0.00312 | -0.00689
|  | 8.4 | 0.00124 | 0.00223 | 8.4 | 0.00124 | -0.00249 | -0.00399 | -0.00771
|  | 8.5 | 0.00027976 | 0.00148 | 8.5 | 0.00027976 | -0.0034 | -0.00488 | -0.00856
|  | 8.6 | -0.00067324 | 0.00072834 | 8.6 | -0.00067324 | -0.00431 | -0.00577 | -0.0094
|  | 8.7 | -0.00163 | -2.4658e-05 | 8.7 | -0.00163 | -0.00522 | -0.00666 | -0.01024
|  | 8.8 | -0.0025 | -0.00070366 | 8.8 | -0.0025 | -0.00604 | -0.00746 | -0.011
|  | 8.9 | -0.00333 | -0.00135 | 8.9 | -0.00333 | -0.00683 | -0.00823 | -0.01173
|  | 9 | -0.00407 | -0.00194 | 9 | -0.00407 | -0.00754 | -0.00893 | -0.01239
|  | 9.1 | -0.00484 | -0.00254 | 9.1 | -0.00484 | -0.00826 | -0.00964 | -0.01306
|  | 9.2 | -0.00557 | -0.00312 | 9.2 | -0.00557 | -0.00896 | -0.01032 | -0.01371
|  | 9.3 | -0.00636 | -0.00373 | 9.3 | -0.00636 | -0.00971 | -0.01105 | -0.0144
|  | 9.4 | -0.00712 | -0.00433 | 9.4 | -0.00712 | -0.01043 | -0.01176 | -0.01507
|  | 9.5 | -0.00788 | -0.00493 | 9.5 | -0.00788 | -0.01116 | -0.01247 | -0.01574
|  | 9.6 | -0.00855 | -0.00545 | 9.6 | -0.00855 | -0.01179 | -0.01309 | -0.01633
|  | 9.7 | -0.0092 | -0.00596 | 9.7 | -0.0092 | -0.0124 | -0.01369 | -0.0169
|  | 9.8 | -0.00998 | -0.00658 | 9.8 | -0.00998 | -0.01315 | -0.01442 | -0.01758
|  | 9.9 | -0.01051 | -0.00699 | 9.9 | -0.01051 | -0.01365 | -0.01491 | -0.01805
|  | 10 | -0.01106 | -0.00742 | 10 | -0.01106 | -0.01417 | -0.01542 | -0.01853
|  | 10.2 | -0.01163 | -0.00787 | 10.2 | -0.01163 | -0.01472 | -0.01595 | -0.01904
|  | 10.4 | -0.01258 | -0.00862 | 10.4 | -0.01258 | -0.01562 | -0.01684 | -0.01988
|  | 10.6 | -0.01369 | -0.00949 | 10.6 | -0.01369 | -0.01667 | -0.01787 | -0.02085
|  | 10.8 | -0.01471 | -0.01029 | 10.8 | -0.01471 | -0.01764 | -0.01882 | -0.02175
|  | 11 | -0.01628 | -0.01152 | 11 | -0.01628 | -0.01914 | -0.02028 | -0.02313
|  | 11.2 | -0.01592 | -0.01124 | 11.2 | -0.01592 | -0.01879 | -0.01994 | -0.02281
|  | 11.4 | -0.01547 | -0.01089 | 11.4 | -0.01547 | -0.01836 | -0.01952 | -0.02242
|  | 11.6 | -0.01444 | -0.01008 | 11.6 | -0.01444 | -0.01739 | -0.01857 | -0.02152
|  | 11.8 | -0.01527 | -0.01073 | 11.8 | -0.01527 | -0.01818 | -0.01934 | -0.02224
|  | 12 | -0.0161 | -0.01138 | 12 | -0.0161 | -0.01897 | -0.02011 | -0.02297
|  | 12.2 | -0.01692 | -0.01203 | 12.2 | -0.01692 | -0.01975 | -0.02088 | -0.0237
|  | 12.4 | -0.01762 | -0.01258 | 12.4 | -0.01762 | -0.02041 | -0.02153 | -0.02431
|  | 12.6 | -0.01833 | -0.01313 | 12.6 | -0.01833 | -0.02108 | -0.02218 | -0.02493
|  | 12.8 | -0.01905 | -0.0137 | 12.8 | -0.01905 | -0.02176 | -0.02285 | -0.02557
|  | 13 | -0.01976 | -0.01425 | 13 | -0.01976 | -0.02244 | -0.02351 | -0.02619
|  | 13.2 | -0.02054 | -0.01487 | 13.2 | -0.02054 | -0.02319 | -0.02424 | -0.02688
|  | 13.4 | -0.02106 | -0.01528 | 13.4 | -0.02106 | -0.02368 | -0.02472 | -0.02734
|  | 13.6 | -0.02157 | -0.01568 | 13.6 | -0.02157 | -0.02416 | -0.0252 | -0.02779
|  | 13.8 | -0.02192 | -0.01595 | 13.8 | -0.02192 | -0.02449 | -0.02552 | -0.02809
|  | 14 | -0.02243 | -0.01635 | 14 | -0.02243 | -0.02498 | -0.026 | -0.02854
|  | 14.2 | -0.02293 | -0.01674 | 14.2 | -0.02293 | -0.02545 | -0.02646 | -0.02898
|  | 14.4 | -0.02348 | -0.01717 | 14.4 | -0.02348 | -0.02597 | -0.02697 | -0.02946
|  | 14.6 | -0.024 | -0.01758 | 14.6 | -0.024 | -0.02647 | -0.02746 | -0.02992
|  | 14.8 | -0.0245 | -0.01797 | 14.8 | -0.0245 | -0.02694 | -0.02792 | -0.03036
|  | 15 | -0.02492 | -0.0183 | 15 | -0.02492 | -0.02734 | -0.02831 | -0.03073
|  | 15.2 | -0.02551 | -0.01877 | 15.2 | -0.02551 | -0.0279 | -0.02886 | -0.03125
|  | 15.4 | -0.02595 | -0.01911 | 15.4 | -0.02595 | -0.02832 | -0.02927 | -0.03164
|  | 15.6 | -0.02634 | -0.01942 | 15.6 | -0.02634 | -0.02869 | -0.02964 | -0.03198
|  | 15.8 | -0.0266 | -0.01962 | 15.8 | -0.0266 | -0.02893 | -0.02987 | -0.03221
|  | 16 | -0.02695 | -0.0199 | 16 | -0.02695 | -0.02927 | -0.0302 | -0.03252
|  | 16.2 | -0.02737 | -0.02023 | 16.2 | -0.02737 | -0.02967 | -0.03059 | -0.03289
|  | 16.4 | -0.02772 | -0.0205 | 16.4 | -0.02772 | -0.03 | -0.03091 | -0.03319
|  | 16.6 | -0.03022 | -0.02247 | 16.6 | -0.03022 | -0.03238 | -0.03324 | -0.0354
|  | 16.8 | -0.03208 | -0.02393 | 16.8 | -0.03208 | -0.03415 | -0.03497 | -0.03703
|  | 17 | -0.03421 | -0.0256 | 17 | -0.03421 | -0.03617 | -0.03695 | -0.03891
|  | 17.2 | -0.03414 | -0.02555 | 17.2 | -0.03414 | -0.0361 | -0.03689 | -0.03885
|  | 17.4 | -0.03507 | -0.02627 | 17.4 | -0.03507 | -0.03698 | -0.03775 | -0.03966
|  | 17.6 | -0.03573 | -0.02679 | 17.6 | -0.03573 | -0.03761 | -0.03836 | -0.04024
|  | 17.8 | -0.03614 | -0.02711 | 17.8 | -0.03614 | -0.038 | -0.03874 | -0.0406
|  | 18 | -0.03627 | -0.02722 | 18 | -0.03627 | -0.03812 | -0.03887 | -0.04072
|  | 18.2 | -0.03648 | -0.02738 | 18.2 | -0.03648 | -0.03832 | -0.03906 | -0.0409
|  | 18.4 | -0.03677 | -0.02761 | 18.4 | -0.03677 | -0.0386 | -0.03933 | -0.04116
|  | 18.6 | -0.03706 | -0.02783 | 18.6 | -0.03706 | -0.03887 | -0.0396 | -0.04141
|  | 18.8 | -0.03739 | -0.0281 | 18.8 | -0.03739 | -0.03919 | -0.03991 | -0.04171
|  | 19 | -0.03774 | -0.02837 | 19 | -0.03774 | -0.03952 | -0.04023 | -0.04201
|  | 19.2 | -0.03811 | -0.02866 | 19.2 | -0.03811 | -0.03987 | -0.04057 | -0.04233
|  | 19.4 | -0.03843 | -0.02891 | 19.4 | -0.03843 | -0.04017 | -0.04087 | -0.04262
|  | 19.6 | -0.03871 | -0.02913 | 19.6 | -0.03871 | -0.04044 | -0.04113 | -0.04286
|  | 19.8 | -0.03892 | -0.0293 | 19.8 | -0.03892 | -0.04064 | -0.04133 | -0.04305
|  | 20 | -0.03919 | -0.02951 | 20 | -0.03919 | -0.0409 | -0.04158 | -0.04329
|  | 20.2 | -0.03968 | -0.0299 | 20.2 | -0.03968 | -0.04137 | -0.04204 | -0.04372
|  | 20.4 | -0.0376 | -0.02826 | 20.4 | -0.0376 | -0.03939 | -0.0401 | -0.04189
|  | 20.6 | -0.03554 | -0.02664 | 20.6 | -0.03554 | -0.03743 | -0.03819 | -0.04008
|  | 20.8 | -0.03338 | -0.02494 | 20.8 | -0.03338 | -0.03537 | -0.03618 | -0.03817
|  | 21 | -0.03353 | -0.02507 | 21 | -0.03353 | -0.03552 | -0.03632 | -0.03831
|  | 21.2 | -0.03372 | -0.02522 | 21.2 | -0.03372 | -0.0357 | -0.0365 | -0.03848
|  | 21.4 | -0.0339 | -0.02535 | 21.4 | -0.0339 | -0.03587 | -0.03666 | -0.03863
|  | 21.6 | -0.03405 | -0.02547 | 21.6 | -0.03405 | -0.03601 | -0.0368 | -0.03876
|  | 21.8 | -0.0342 | -0.02559 | 21.8 | -0.0342 | -0.03616 | -0.03694 | -0.0389
|  | 22 | -0.03433 | -0.02569 | 22 | -0.03433 | -0.03628 | -0.03706 | -0.03901
|  | 22.2 | -0.03446 | -0.02579 | 22.2 | -0.03446 | -0.0364 | -0.03718 | -0.03913
|  | 22.4 | -0.03458 | -0.02589 | 22.4 | -0.03458 | -0.03652 | -0.03729 | -0.03923
|  | 22.6 | -0.03468 | -0.02597 | 22.6 | -0.03468 | -0.03661 | -0.03739 | -0.03932
|  | 22.8 | -0.03481 | -0.02607 | 22.8 | -0.03481 | -0.03674 | -0.03751 | -0.03944
|  | 23 | -0.03496 | -0.02619 | 23 | -0.03496 | -0.03688 | -0.03765 | -0.03957
|  | 23.2 | -0.03514 | -0.02633 | 23.2 | -0.03514 | -0.03705 | -0.03782 | -0.03973
|  | 23.4 | -0.03532 | -0.02647 | 23.4 | -0.03532 | -0.03722 | -0.03798 | -0.03988
|  | 23.6 | -0.03548 | -0.0266 | 23.6 | -0.03548 | -0.03738 | -0.03813 | -0.04003
|  | 23.8 | -0.0356 | -0.02669 | 23.8 | -0.0356 | -0.03748 | -0.03824 | -0.04013
|  | 24 | -0.03569 | -0.02676 | 24 | -0.03569 | -0.03758 | -0.03833 | -0.04021
|  | 24.2 | -0.03581 | -0.02685 | 24.2 | -0.03581 | -0.03769 | -0.03844 | -0.04031
|  | 24.4 | -0.03595 | -0.02697 | 24.4 | -0.03595 | -0.03782 | -0.03857 | -0.04044
|  | 24.6 | -0.03609 | -0.02708 | 24.6 | -0.03609 | -0.03796 | -0.0387 | -0.04056
|  | 24.8 | -0.03621 | -0.02717 | 24.8 | -0.03621 | -0.03807 | -0.03881 | -0.04066
|  | 25 | -0.03633 | -0.02726 | 25 | -0.03633 | -0.03818 | -0.03892 | -0.04077

## LCC1xx3-B
|  | Retardance by Wavelength at 25 °C |  |  | Retardance by Temperature at 780 nm
|  | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 780 nm | Retardance in Waves at 980 nm | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 25 °C | Retardance in Waves at 45 °C | Retardance in Waves at 60 °C | Retardance in Waves at 70 °C
|  | 0.1 | 1.414 | 1.11 | 0.1 | 1.414 | 1.3433 | 1.3151 | 1.2444
|  | 0.2 | 1.4137 | 1.1098 | 0.2 | 1.4137 | 1.343 | 1.3148 | 1.2441
|  | 0.3 | 1.4133 | 1.1094 | 0.3 | 1.4133 | 1.3426 | 1.3143 | 1.2437
Product Raw Data |  | 0.4 | 1.4141 | 1.11 | 0.4 | 1.4141 | 1.3434 | 1.3151 | 1.2444
Full-Wave Liquid Crystal Retarders, ARC: 650 - 1050 nm |  | 0.5 | 1.4138 | 1.1099 | 0.5 | 1.4138 | 1.3431 | 1.3149 | 1.2442
|  | 0.6 | 1.414 | 1.11 | 0.6 | 1.414 | 1.3433 | 1.315 | 1.2443
Item # | LCC1113-B & LCC1223-B | 0.7 | 1.4176 | 1.1128 | 0.7 | 1.4176 | 1.3467 | 1.3183 | 1.2475
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 0.8 | 1.4343 | 1.1259 | 0.8 | 1.4343 | 1.3626 | 1.3339 | 1.2622
|  | 0.9 | 1.4148 | 1.1106 | 0.9 | 1.4148 | 1.344 | 1.3157 | 1.245
|  | 1 | 1.3021 | 1.0222 | 1 | 1.3021 | 1.237 | 1.211 | 1.1459
|  | 1.02 | 1.2227 | 0.95983 | 1.02 | 1.2227 | 1.1616 | 1.1371 | 1.076
|  | 1.04 | 1.1978 | 0.94029 | 1.04 | 1.1978 | 1.1379 | 1.114 | 1.0541
|  | 1.06 | 1.1717 | 0.91977 | 1.06 | 1.1717 | 1.1131 | 1.0897 | 1.0311
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 1.08 | 1.1456 | 0.89931 | 1.08 | 1.1456 | 1.0883 | 1.0654 | 1.0081
|  | 1.1 | 1.1228 | 0.88139 | 1.1 | 1.1228 | 1.0667 | 1.0442 | 0.98806
|  | 1.12 | 1.0973 | 0.86138 | 1.12 | 1.0973 | 1.0424 | 1.0205 | 0.96562
Additional Information: |  | 1.14 | 1.0763 | 0.84488 | 1.14 | 1.0763 | 1.0225 | 1.0009 | 0.94712
|  | 1.16 | 1.0576 | 0.83025 | 1.16 | 1.0576 | 1.0048 | 0.98361 | 0.93072
|  | 1.18 | 1.0411 | 0.81729 | 1.18 | 1.0411 | 0.98908 | 0.96826 | 0.9162
|  | 1.2 | 0.96393 | 0.75669 | 1.2 | 0.96393 | 0.91573 | 0.89645 | 0.84826
|  | 1.22 | 0.95428 | 0.74911 | 1.22 | 0.95428 | 0.90657 | 0.88748 | 0.83977
|  | 1.24 | 0.9357 | 0.73453 | 1.24 | 0.9357 | 0.88892 | 0.8702 | 0.82342
|  | 1.26 | 0.91724 | 0.72003 | 1.26 | 0.91724 | 0.87138 | 0.85303 | 0.80717
|  | 1.28 | 0.89591 | 0.70329 | 1.28 | 0.89591 | 0.85112 | 0.8332 | 0.7884
|  | 1.3 | 0.87636 | 0.68795 | 1.3 | 0.87636 | 0.83255 | 0.81502 | 0.7712
|  | 1.32 | 0.85462 | 0.67088 | 1.32 | 0.85462 | 0.81189 | 0.7948 | 0.75207
|  | 1.34 | 0.83784 | 0.6577 | 1.34 | 0.83784 | 0.79595 | 0.77919 | 0.7373
|  | 1.36 | 0.81823 | 0.64231 | 1.36 | 0.81823 | 0.77732 | 0.76095 | 0.72004
|  | 1.38 | 0.79867 | 0.62696 | 1.38 | 0.79867 | 0.75874 | 0.74277 | 0.70283
|  | 1.4 | 0.78012 | 0.61239 | 1.4 | 0.78012 | 0.74111 | 0.72551 | 0.68651
|  | 1.42 | 0.76096 | 0.59735 | 1.42 | 0.76096 | 0.72291 | 0.70769 | 0.66964
|  | 1.44 | 0.74358 | 0.58371 | 1.44 | 0.74358 | 0.7064 | 0.69153 | 0.65435
|  | 1.46 | 0.72623 | 0.57009 | 1.46 | 0.72623 | 0.68991 | 0.67539 | 0.63908
|  | 1.48 | 0.70909 | 0.55664 | 1.48 | 0.70909 | 0.67364 | 0.65946 | 0.624
|  | 1.5 | 0.69253 | 0.54364 | 1.5 | 0.69253 | 0.6579 | 0.64405 | 0.60943
|  | 1.52 | 0.67741 | 0.53177 | 1.52 | 0.67741 | 0.64354 | 0.62999 | 0.59612
|  | 1.54 | 0.66114 | 0.51899 | 1.54 | 0.66114 | 0.62808 | 0.61486 | 0.5818
|  | 1.56 | 0.64734 | 0.50816 | 1.56 | 0.64734 | 0.61497 | 0.60203 | 0.56966
|  | 1.58 | 0.63198 | 0.4961 | 1.58 | 0.63198 | 0.60038 | 0.58774 | 0.55614
|  | 1.6 | 0.61877 | 0.48574 | 1.6 | 0.61877 | 0.58784 | 0.57546 | 0.54452
|  | 1.62 | 0.60443 | 0.47448 | 1.62 | 0.60443 | 0.57421 | 0.56212 | 0.5319
|  | 1.64 | 0.5928 | 0.46535 | 1.64 | 0.5928 | 0.56316 | 0.55131 | 0.52167
|  | 1.66 | 0.5797 | 0.45507 | 1.66 | 0.5797 | 0.55072 | 0.53912 | 0.51014
|  | 1.68 | 0.56816 | 0.446 | 1.68 | 0.56816 | 0.53975 | 0.52839 | 0.49998
|  | 1.7 | 0.55809 | 0.4381 | 1.7 | 0.55809 | 0.53019 | 0.51902 | 0.49112
|  | 1.72 | 0.54545 | 0.42818 | 1.72 | 0.54545 | 0.51818 | 0.50727 | 0.48
|  | 1.74 | 0.53419 | 0.41934 | 1.74 | 0.53419 | 0.50748 | 0.4968 | 0.47009
|  | 1.76 | 0.52548 | 0.4125 | 1.76 | 0.52548 | 0.4992 | 0.48869 | 0.46242
|  | 1.78 | 0.51271 | 0.40248 | 1.78 | 0.51271 | 0.48708 | 0.47682 | 0.45119
|  | 1.8 | 0.5 | 0.39121 | 1.8 | 0.51211 | 0.47512 | 0.46121 | 0.44442
|  | 1.82 | 0.49024 | 0.38484 | 1.82 | 0.49024 | 0.46573 | 0.45592 | 0.43141
|  | 1.84 | 0.48651 | 0.38191 | 1.84 | 0.48651 | 0.46218 | 0.45245 | 0.42813
|  | 1.86 | 0.47654 | 0.37409 | 1.86 | 0.47654 | 0.45272 | 0.44319 | 0.41936
|  | 1.88 | 0.46766 | 0.36711 | 1.88 | 0.46766 | 0.44428 | 0.43493 | 0.41154
|  | 1.9 | 0.46098 | 0.36187 | 1.9 | 0.46098 | 0.43793 | 0.42871 | 0.40566
|  | 1.92 | 0.45193 | 0.35476 | 1.92 | 0.45193 | 0.42933 | 0.42029 | 0.3977
|  | 1.94 | 0.44449 | 0.34893 | 1.94 | 0.44449 | 0.42227 | 0.41338 | 0.39115
|  | 1.96 | 0.43673 | 0.34283 | 1.96 | 0.43673 | 0.41489 | 0.40616 | 0.38432
|  | 1.98 | 0.42995 | 0.33751 | 1.98 | 0.42995 | 0.40845 | 0.39985 | 0.37836
|  | 2 | 0.42301 | 0.33206 | 2 | 0.42301 | 0.40186 | 0.3934 | 0.37225
|  | 2.02 | 0.41677 | 0.32716 | 2.02 | 0.41677 | 0.39593 | 0.38759 | 0.36675
|  | 2.04 | 0.41043 | 0.32219 | 2.04 | 0.41043 | 0.38991 | 0.3817 | 0.36118
|  | 2.06 | 0.40271 | 0.31613 | 2.06 | 0.40271 | 0.38258 | 0.37452 | 0.35439
|  | 2.08 | 0.39766 | 0.31216 | 2.08 | 0.39766 | 0.37778 | 0.36983 | 0.34994
|  | 2.1 | 0.39154 | 0.30736 | 2.1 | 0.39154 | 0.37196 | 0.36413 | 0.34455
|  | 2.12 | 0.38598 | 0.303 | 2.12 | 0.38598 | 0.36668 | 0.35897 | 0.33967
|  | 2.14 | 0.38093 | 0.29903 | 2.14 | 0.38093 | 0.36188 | 0.35426 | 0.33522
|  | 2.16 | 0.37521 | 0.29454 | 2.16 | 0.37521 | 0.35645 | 0.34895 | 0.33019
|  | 2.18 | 0.37033 | 0.29071 | 2.18 | 0.37033 | 0.35181 | 0.34441 | 0.32589
|  | 2.2 | 0.36468 | 0.28628 | 2.2 | 0.36468 | 0.34645 | 0.33916 | 0.32092
|  | 2.22 | 0.36027 | 0.28281 | 2.22 | 0.36027 | 0.34225 | 0.33505 | 0.31703
|  | 2.24 | 0.35568 | 0.27921 | 2.24 | 0.35568 | 0.33789 | 0.33078 | 0.313
|  | 2.26 | 0.35074 | 0.27533 | 2.26 | 0.35074 | 0.33321 | 0.32619 | 0.30866
|  | 2.28 | 0.34655 | 0.27204 | 2.28 | 0.34655 | 0.32922 | 0.32229 | 0.30497
|  | 2.3 | 0.34223 | 0.26865 | 2.3 | 0.34223 | 0.32512 | 0.31827 | 0.30116
|  | 2.32 | 0.33753 | 0.26496 | 2.32 | 0.33753 | 0.32065 | 0.3139 | 0.29702
|  | 2.34 | 0.33384 | 0.26206 | 2.34 | 0.33384 | 0.31714 | 0.31047 | 0.29378
|  | 2.36 | 0.32931 | 0.25851 | 2.36 | 0.32931 | 0.31285 | 0.30626 | 0.2898
|  | 2.38 | 0.32588 | 0.25582 | 2.38 | 0.32588 | 0.30959 | 0.30307 | 0.28677
|  | 2.4 | 0.32184 | 0.25264 | 2.4 | 0.32184 | 0.30574 | 0.29931 | 0.28322
|  | 2.42 | 0.31855 | 0.25006 | 2.42 | 0.31855 | 0.30262 | 0.29625 | 0.28032
|  | 2.44 | 0.31469 | 0.24703 | 2.44 | 0.31469 | 0.29896 | 0.29267 | 0.27693
|  | 2.46 | 0.30909 | 0.24263 | 2.46 | 0.30909 | 0.29363 | 0.28745 | 0.272
|  | 2.48 | 0.30592 | 0.24015 | 2.48 | 0.30592 | 0.29062 | 0.28451 | 0.26921
|  | 2.5 | 0.30241 | 0.23739 | 2.5 | 0.30241 | 0.28729 | 0.28124 | 0.26612
|  | 2.52 | 0.29929 | 0.23494 | 2.52 | 0.29929 | 0.28432 | 0.27834 | 0.26337
|  | 2.54 | 0.29611 | 0.23245 | 2.54 | 0.29611 | 0.2813 | 0.27538 | 0.26058
|  | 2.56 | 0.29291 | 0.22994 | 2.56 | 0.29291 | 0.27827 | 0.27241 | 0.25777
|  | 2.58 | 0.29161 | 0.22891 | 2.58 | 0.29161 | 0.27703 | 0.2712 | 0.25662
|  | 2.6 | 0.28905 | 0.22691 | 2.6 | 0.28905 | 0.2746 | 0.26882 | 0.25437
|  | 2.62 | 0.28608 | 0.22457 | 2.62 | 0.28608 | 0.27178 | 0.26606 | 0.25175
|  | 2.64 | 0.28336 | 0.22244 | 2.64 | 0.28336 | 0.26919 | 0.26352 | 0.24936
|  | 2.66 | 0.28034 | 0.22007 | 2.66 | 0.28034 | 0.26632 | 0.26071 | 0.2467
|  | 2.68 | 0.27777 | 0.21805 | 2.68 | 0.27777 | 0.26389 | 0.25833 | 0.24444
|  | 2.7 | 0.27467 | 0.21561 | 2.7 | 0.27467 | 0.26093 | 0.25544 | 0.24171
|  | 2.72 | 0.27247 | 0.21389 | 2.72 | 0.27247 | 0.25885 | 0.2534 | 0.23977
|  | 2.74 | 0.2696 | 0.21164 | 2.74 | 0.2696 | 0.25612 | 0.25073 | 0.23725
|  | 2.76 | 0.26734 | 0.20987 | 2.76 | 0.26734 | 0.25398 | 0.24863 | 0.23526
|  | 2.78 | 0.26475 | 0.20783 | 2.78 | 0.26475 | 0.25151 | 0.24622 | 0.23298
|  | 2.8 | 0.2621 | 0.20575 | 2.8 | 0.2621 | 0.249 | 0.24376 | 0.23065
|  | 2.82 | 0.25978 | 0.20393 | 2.82 | 0.25978 | 0.24679 | 0.2416 | 0.22861
|  | 2.84 | 0.25748 | 0.20212 | 2.84 | 0.25748 | 0.2446 | 0.23945 | 0.22658
|  | 2.86 | 0.25534 | 0.20044 | 2.86 | 0.25534 | 0.24257 | 0.23747 | 0.2247
|  | 2.88 | 0.25296 | 0.19857 | 2.88 | 0.25296 | 0.24031 | 0.23525 | 0.2226
|  | 2.9 | 0.25076 | 0.19685 | 2.9 | 0.25076 | 0.23823 | 0.23321 | 0.22067
|  | 2.92 | 0.24873 | 0.19525 | 2.92 | 0.24873 | 0.23629 | 0.23132 | 0.21888
|  | 2.94 | 0.24654 | 0.19354 | 2.94 | 0.24654 | 0.23422 | 0.22929 | 0.21696
|  | 2.96 | 0.2445 | 0.19193 | 2.96 | 0.2445 | 0.23227 | 0.22738 | 0.21516
|  | 2.98 | 0.24238 | 0.19027 | 2.98 | 0.24238 | 0.23026 | 0.22541 | 0.21329
|  | 3 | 0.24034 | 0.18867 | 3 | 0.24034 | 0.22832 | 0.22351 | 0.2115
|  | 3.1 | 0.23078 | 0.18116 | 3.1 | 0.23078 | 0.21924 | 0.21462 | 0.20309
|  | 3.2 | 0.22201 | 0.17428 | 3.2 | 0.22201 | 0.21091 | 0.20647 | 0.19537
|  | 3.3 | 0.21379 | 0.16783 | 3.3 | 0.21379 | 0.2031 | 0.19883 | 0.18814
|  | 3.4 | 0.20635 | 0.16198 | 3.4 | 0.20635 | 0.19603 | 0.1919 | 0.18159
|  | 3.5 | 0.19921 | 0.15638 | 3.5 | 0.19921 | 0.18925 | 0.18527 | 0.1753
|  | 3.6 | 0.19283 | 0.15137 | 3.6 | 0.19283 | 0.18318 | 0.17933 | 0.16969
|  | 3.7 | 0.18665 | 0.14652 | 3.7 | 0.18665 | 0.17732 | 0.17359 | 0.16425
|  | 3.8 | 0.181 | 0.14209 | 3.8 | 0.181 | 0.17195 | 0.16833 | 0.15928
|  | 3.9 | 0.17563 | 0.13787 | 3.9 | 0.17563 | 0.16685 | 0.16334 | 0.15456
|  | 4 | 0.17046 | 0.13381 | 4 | 0.17046 | 0.16194 | 0.15853 | 0.15001
|  | 4.1 | 0.16575 | 0.13011 | 4.1 | 0.16575 | 0.15746 | 0.15415 | 0.14586
|  | 4.2 | 0.16123 | 0.12656 | 4.2 | 0.16123 | 0.15316 | 0.14994 | 0.14188
|  | 4.3 | 0.15695 | 0.1232 | 4.3 | 0.15695 | 0.1491 | 0.14596 | 0.13811
|  | 4.4 | 0.15283 | 0.11997 | 4.4 | 0.15283 | 0.14519 | 0.14213 | 0.13449
|  | 4.5 | 0.14908 | 0.11703 | 4.5 | 0.14908 | 0.14163 | 0.13865 | 0.13119
|  | 4.6 | 0.14554 | 0.11425 | 4.6 | 0.14554 | 0.13826 | 0.13535 | 0.12808
|  | 4.7 | 0.14199 | 0.11146 | 4.7 | 0.14199 | 0.13489 | 0.13205 | 0.12495
|  | 4.8 | 0.13886 | 0.10901 | 4.8 | 0.13886 | 0.13192 | 0.12914 | 0.1222
|  | 4.9 | 0.13581 | 0.10661 | 4.9 | 0.13581 | 0.12902 | 0.1263 | 0.11951
|  | 5 | 0.13297 | 0.10438 | 5 | 0.13297 | 0.12632 | 0.12366 | 0.11701
|  | 5.1 | 0.1301 | 0.10213 | 5.1 | 0.1301 | 0.1236 | 0.12099 | 0.11449
|  | 5.2 | 0.12738 | 0.099991 | 5.2 | 0.12738 | 0.12101 | 0.11846 | 0.11209
|  | 5.3 | 0.12467 | 0.097864 | 5.3 | 0.12467 | 0.11843 | 0.11594 | 0.10971
|  | 5.4 | 0.12219 | 0.095918 | 5.4 | 0.12219 | 0.11608 | 0.11363 | 0.10753
|  | 5.5 | 0.11983 | 0.094068 | 5.5 | 0.11983 | 0.11384 | 0.11144 | 0.10545
|  | 5.6 | 0.11753 | 0.092264 | 5.6 | 0.11753 | 0.11166 | 0.10931 | 0.10343
|  | 5.7 | 0.11533 | 0.090538 | 5.7 | 0.11533 | 0.10957 | 0.10726 | 0.10149
|  | 5.8 | 0.11317 | 0.088836 | 5.8 | 0.11317 | 0.10751 | 0.10525 | 0.099587
|  | 5.9 | 0.11117 | 0.08727 | 5.9 | 0.11117 | 0.10561 | 0.10339 | 0.097831
|  | 6 | 0.10921 | 0.085727 | 6 | 0.10921 | 0.10375 | 0.10156 | 0.096101
|  | 6.1 | 0.10726 | 0.0842 | 6.1 | 0.10726 | 0.1019 | 0.099753 | 0.09439
|  | 6.2 | 0.10487 | 0.082321 | 6.2 | 0.10487 | 0.099625 | 0.097527 | 0.092284
|  | 6.3 | 0.10387 | 0.081537 | 6.3 | 0.10387 | 0.098676 | 0.096598 | 0.091405
|  | 6.4 | 0.10227 | 0.08028 | 6.4 | 0.10227 | 0.097154 | 0.095108 | 0.089995
|  | 6.5 | 0.1003 | 0.078735 | 6.5 | 0.1003 | 0.095284 | 0.093278 | 0.088263
|  | 6.6 | 0.098858 | 0.077604 | 6.6 | 0.098858 | 0.093915 | 0.091938 | 0.086995
|  | 6.7 | 0.097277 | 0.076362 | 6.7 | 0.097277 | 0.092413 | 0.090468 | 0.085604
|  | 6.8 | 0.096023 | 0.075378 | 6.8 | 0.096023 | 0.091222 | 0.089301 | 0.0845
|  | 6.9 | 0.094487 | 0.074172 | 6.9 | 0.094487 | 0.089763 | 0.087873 | 0.083149
|  | 7 | 0.093249 | 0.0732 | 7 | 0.093249 | 0.088587 | 0.086722 | 0.082059
|  | 7.1 | 0.091985 | 0.072208 | 7.1 | 0.091985 | 0.087386 | 0.085546 | 0.080947
|  | 7.2 | 0.090736 | 0.071228 | 7.2 | 0.090736 | 0.086199 | 0.084384 | 0.079848
|  | 7.3 | 0.089462 | 0.070228 | 7.3 | 0.089462 | 0.084989 | 0.0832 | 0.078727
|  | 7.4 | 0.088323 | 0.069334 | 7.4 | 0.088323 | 0.083907 | 0.08214 | 0.077724
|  | 7.5 | 0.087171 | 0.068429 | 7.5 | 0.087171 | 0.082812 | 0.081069 | 0.07671
|  | 7.6 | 0.086119 | 0.067603 | 7.6 | 0.086119 | 0.081813 | 0.080091 | 0.075785
|  | 7.7 | 0.081713 | 0.064145 | 7.7 | 0.081713 | 0.077627 | 0.075993 | 0.071907
|  | 7.8 | 0.080311 | 0.063044 | 7.8 | 0.080311 | 0.076295 | 0.074689 | 0.070674
|  | 7.9 | 0.079244 | 0.062207 | 7.9 | 0.079244 | 0.075282 | 0.073697 | 0.069735
|  | 8 | 0.078186 | 0.061376 | 8 | 0.078186 | 0.074277 | 0.072713 | 0.068804
|  | 8.1 | 0.077367 | 0.060733 | 8.1 | 0.077367 | 0.073499 | 0.071951 | 0.068083
|  | 8.2 | 0.076389 | 0.059965 | 8.2 | 0.076389 | 0.07257 | 0.071042 | 0.067222
|  | 8.3 | 0.075447 | 0.059226 | 8.3 | 0.075447 | 0.071675 | 0.070166 | 0.066393
|  | 8.4 | 0.074506 | 0.058487 | 8.4 | 0.074506 | 0.070781 | 0.069291 | 0.065565
|  | 8.5 | 0.073589 | 0.057767 | 8.5 | 0.073589 | 0.06991 | 0.068438 | 0.064758
|  | 8.6 | 0.072565 | 0.056964 | 8.6 | 0.072565 | 0.068937 | 0.067485 | 0.063857
|  | 8.7 | 0.071649 | 0.056244 | 8.7 | 0.071649 | 0.068067 | 0.066634 | 0.063051
|  | 8.8 | 0.070711 | 0.055508 | 8.8 | 0.070711 | 0.067175 | 0.065761 | 0.062226
|  | 8.9 | 0.069974 | 0.05493 | 8.9 | 0.069974 | 0.066475 | 0.065076 | 0.061577
|  | 9 | 0.069167 | 0.054296 | 9 | 0.069167 | 0.065709 | 0.064325 | 0.060867
|  | 9.1 | 0.068466 | 0.053746 | 9.1 | 0.068466 | 0.065043 | 0.063673 | 0.06025
|  | 9.2 | 0.067693 | 0.053139 | 9.2 | 0.067693 | 0.064308 | 0.062954 | 0.05957
|  | 9.3 | 0.066965 | 0.052568 | 9.3 | 0.066965 | 0.063617 | 0.062277 | 0.058929
|  | 9.4 | 0.06611 | 0.051896 | 9.4 | 0.06611 | 0.062804 | 0.061482 | 0.058177
|  | 9.5 | 0.065405 | 0.051343 | 9.5 | 0.065405 | 0.062135 | 0.060827 | 0.057556
|  | 9.6 | 0.064679 | 0.050773 | 9.6 | 0.064679 | 0.061445 | 0.060151 | 0.056918
|  | 9.7 | 0.064109 | 0.050326 | 9.7 | 0.064109 | 0.060904 | 0.059621 | 0.056416
|  | 9.8 | 0.063466 | 0.049821 | 9.8 | 0.063466 | 0.060293 | 0.059023 | 0.05585
|  | 9.9 | 0.062328 | 0.048927 | 9.9 | 0.062328 | 0.059212 | 0.057965 | 0.054849
|  | 10 | 0.062524 | 0.049081 | 10 | 0.062524 | 0.059398 | 0.058147 | 0.055021
|  | 10.2 | 0.061822 | 0.04853 | 10.2 | 0.061822 | 0.058731 | 0.057494 | 0.054403
|  | 10.4 | 0.060598 | 0.047569 | 10.4 | 0.060598 | 0.057568 | 0.056356 | 0.053326
|  | 10.6 | 0.059657 | 0.046831 | 10.6 | 0.059657 | 0.056674 | 0.055481 | 0.052498
|  | 10.8 | 0.058523 | 0.045941 | 10.8 | 0.058523 | 0.055597 | 0.054426 | 0.0515
|  | 11 | 0.05752 | 0.045153 | 11 | 0.05752 | 0.054644 | 0.053494 | 0.050618
|  | 11.2 | 0.05491 | 0.043104 | 11.2 | 0.05491 | 0.052164 | 0.051066 | 0.048321
|  | 11.4 | 0.059569 | 0.046762 | 11.4 | 0.059569 | 0.056591 | 0.055399 | 0.052421
|  | 11.6 | 0.058864 | 0.046208 | 11.6 | 0.058864 | 0.055921 | 0.054744 | 0.0518
|  | 11.8 | 0.058076 | 0.04559 | 11.8 | 0.058076 | 0.055172 | 0.054011 | 0.051107
|  | 12 | 0.05708 | 0.044808 | 12 | 0.05708 | 0.054226 | 0.053084 | 0.05023
|  | 12.2 | 0.056376 | 0.044255 | 12.2 | 0.056376 | 0.053557 | 0.05243 | 0.049611
|  | 12.4 | 0.055616 | 0.043659 | 12.4 | 0.055616 | 0.052835 | 0.051723 | 0.048942
|  | 12.6 | 0.054989 | 0.043166 | 12.6 | 0.054989 | 0.05224 | 0.05114 | 0.04839
|  | 12.8 | 0.054259 | 0.042593 | 12.8 | 0.054259 | 0.051546 | 0.050461 | 0.047748
|  | 13 | 0.053455 | 0.041962 | 13 | 0.053455 | 0.050782 | 0.049713 | 0.04704
|  | 13.2 | 0.052868 | 0.041501 | 13.2 | 0.052868 | 0.050225 | 0.049167 | 0.046524
|  | 13.4 | 0.051893 | 0.040736 | 13.4 | 0.051893 | 0.049298 | 0.04826 | 0.045666
|  | 13.6 | 0.05191 | 0.040749 | 13.6 | 0.05191 | 0.049314 | 0.048276 | 0.045681
|  | 13.8 | 0.05134 | 0.040302 | 13.8 | 0.05134 | 0.048773 | 0.047746 | 0.045179
|  | 14 | 0.050849 | 0.039916 | 14 | 0.050849 | 0.048307 | 0.04729 | 0.044747
|  | 14.2 | 0.050371 | 0.039541 | 14.2 | 0.050371 | 0.047852 | 0.046845 | 0.044326
|  | 14.4 | 0.049853 | 0.039135 | 14.4 | 0.049853 | 0.04736 | 0.046363 | 0.043871
|  | 14.6 | 0.049208 | 0.038628 | 14.6 | 0.049208 | 0.046748 | 0.045763 | 0.043303
|  | 14.8 | 0.048803 | 0.03831 | 14.8 | 0.048803 | 0.046363 | 0.045387 | 0.042947
|  | 15 | 0.048358 | 0.037961 | 15 | 0.048358 | 0.04594 | 0.044973 | 0.042555
|  | 15.2 | 0.047946 | 0.037638 | 15.2 | 0.047946 | 0.045549 | 0.04459 | 0.042192
|  | 15.4 | 0.047038 | 0.036925 | 15.4 | 0.047038 | 0.044686 | 0.043745 | 0.041393
|  | 15.6 | 0.047038 | 0.036925 | 15.6 | 0.047038 | 0.044686 | 0.043745 | 0.041393
|  | 15.8 | 0.046762 | 0.036708 | 15.8 | 0.046762 | 0.044424 | 0.043489 | 0.041151
|  | 16 | 0.04628 | 0.03633 | 16 | 0.04628 | 0.043966 | 0.04304 | 0.040726
|  | 16.2 | 0.045981 | 0.036095 | 16.2 | 0.045981 | 0.043682 | 0.042762 | 0.040463
|  | 16.4 | 0.045491 | 0.03571 | 16.4 | 0.045491 | 0.043216 | 0.042307 | 0.040032
|  | 16.6 | 0.045244 | 0.035517 | 16.6 | 0.045244 | 0.042982 | 0.042077 | 0.039815
|  | 16.8 | 0.03806 | 0.029877 | 16.8 | 0.03806 | 0.036157 | 0.035396 | 0.033493
|  | 17 | 0.039996 | 0.031397 | 17 | 0.039996 | 0.037996 | 0.037196 | 0.035196
|  | 17.2 | 0.039171 | 0.030749 | 17.2 | 0.039171 | 0.037212 | 0.036429 | 0.03447
|  | 17.4 | 0.038262 | 0.030036 | 17.4 | 0.038262 | 0.036349 | 0.035584 | 0.033671
|  | 17.6 | 0.037216 | 0.029215 | 17.6 | 0.037216 | 0.035355 | 0.034611 | 0.03275
|  | 17.8 | 0.037216 | 0.029215 | 17.8 | 0.037216 | 0.035355 | 0.034611 | 0.03275
|  | 18 | 0.037032 | 0.02907 | 18 | 0.037032 | 0.03518 | 0.03444 | 0.032588
|  | 18.2 | 0.036823 | 0.028906 | 18.2 | 0.036823 | 0.034982 | 0.034245 | 0.032404
|  | 18.4 | 0.036589 | 0.028722 | 18.4 | 0.036589 | 0.03476 | 0.034028 | 0.032198
|  | 18.6 | 0.036165 | 0.02839 | 18.6 | 0.036165 | 0.034357 | 0.033633 | 0.031825
|  | 18.8 | 0.035951 | 0.028222 | 18.8 | 0.035951 | 0.034153 | 0.033434 | 0.031637
|  | 19 | 0.035591 | 0.027939 | 19 | 0.035591 | 0.033811 | 0.0331 | 0.03132
|  | 19.2 | 0.035131 | 0.027578 | 19.2 | 0.035131 | 0.033374 | 0.032672 | 0.030915
|  | 19.4 | 0.034837 | 0.027347 | 19.4 | 0.034837 | 0.033095 | 0.032398 | 0.030657
|  | 19.6 | 0.034639 | 0.027192 | 19.6 | 0.034639 | 0.032907 | 0.032214 | 0.030482
|  | 19.8 | 0.034291 | 0.026918 | 19.8 | 0.034291 | 0.032576 | 0.031891 | 0.030176
|  | 20 | 0.034191 | 0.02684 | 20 | 0.034191 | 0.032481 | 0.031798 | 0.030088
|  | 20.2 | 0.033839 | 0.026564 | 20.2 | 0.033839 | 0.032147 | 0.03147 | 0.029778
|  | 20.4 | 0.032785 | 0.025736 | 20.4 | 0.032785 | 0.031146 | 0.03049 | 0.028851
|  | 20.6 | 0.040039 | 0.031431 | 20.6 | 0.040039 | 0.038037 | 0.037236 | 0.035234
|  | 20.8 | 0.039974 | 0.03138 | 20.8 | 0.039974 | 0.037975 | 0.037176 | 0.035177
|  | 21 | 0.039737 | 0.031194 | 21 | 0.039737 | 0.03775 | 0.036955 | 0.034969
|  | 21.2 | 0.039564 | 0.031058 | 21.2 | 0.039564 | 0.037586 | 0.036795 | 0.034816
|  | 21.4 | 0.039412 | 0.030938 | 21.4 | 0.039412 | 0.037441 | 0.036653 | 0.034683
|  | 21.6 | 0.039215 | 0.030784 | 21.6 | 0.039215 | 0.037254 | 0.03647 | 0.034509
|  | 21.8 | 0.039106 | 0.030698 | 21.8 | 0.039106 | 0.037151 | 0.036369 | 0.034413
|  | 22 | 0.038952 | 0.030577 | 22 | 0.038952 | 0.037004 | 0.036225 | 0.034278
|  | 22.2 | 0.038841 | 0.03049 | 22.2 | 0.038841 | 0.036899 | 0.036122 | 0.03418
|  | 22.4 | 0.038708 | 0.030386 | 22.4 | 0.038708 | 0.036773 | 0.035998 | 0.034063
|  | 22.6 | 0.038597 | 0.030299 | 22.6 | 0.038597 | 0.036667 | 0.035895 | 0.033965
|  | 22.8 | 0.038531 | 0.030247 | 22.8 | 0.038531 | 0.036604 | 0.035834 | 0.033907
|  | 23 | 0.038307 | 0.030071 | 23 | 0.038307 | 0.036392 | 0.035626 | 0.03371
|  | 23.2 | 0.03815 | 0.029948 | 23.2 | 0.03815 | 0.036243 | 0.03548 | 0.033572
|  | 23.4 | 0.037992 | 0.029824 | 23.4 | 0.037992 | 0.036092 | 0.035333 | 0.033433
|  | 23.6 | 0.037788 | 0.029664 | 23.6 | 0.037788 | 0.035899 | 0.035143 | 0.033253
|  | 23.8 | 0.037652 | 0.029557 | 23.8 | 0.037652 | 0.035769 | 0.035016 | 0.033134
|  | 24 | 0.037652 | 0.029557 | 24 | 0.037652 | 0.035769 | 0.035016 | 0.033134
|  | 24.2 | 0.037492 | 0.029431 | 24.2 | 0.037492 | 0.035617 | 0.034868 | 0.032993
|  | 24.4 | 0.037309 | 0.029288 | 24.4 | 0.037309 | 0.035444 | 0.034697 | 0.032832
|  | 24.6 | 0.037216 | 0.029215 | 24.6 | 0.037216 | 0.035355 | 0.034611 | 0.03275
|  | 24.8 | 0.037078 | 0.029106 | 24.8 | 0.037078 | 0.035224 | 0.034483 | 0.032629
|  | 25 | 0.036962 | 0.029015 | 25 | 0.036962 | 0.035114 | 0.034375 | 0.032527

## LCC14x3-C
|  | Retardance by Wavelength at 25 °C |  |  | Retardance by Temperature at 1550 nm
|  | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 1310 nm | Retardance in Waves at 1550 nm | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 25 °C | Retardance in Waves at 45 °C | Retardance in Waves at 60 °C | Retardance in Waves at 70 °C
|  | 0.1 | 1.1935 | 1.1174 | 0.1 | 1.1174 | 1.0449 | 0.96787 | 0.83648
|  | 0.2 | 1.1934 | 1.1174 | 0.2 | 1.1174 | 1.0449 | 0.96803 | 0.83646
Product Raw Data |  | 0.3 | 1.1935 | 1.1174 | 0.3 | 1.1174 | 1.0449 | 0.96787 | 0.83648
Product Raw Data |  | 0.4 | 1.1936 | 1.1176 | 0.4 | 1.1176 | 1.0451 | 0.96716 | 0.83656
Full-Wave Liquid Crystal Retarders, ARC: 1050 - 1700 nm |  | 0.5 | 1.1937 | 1.1177 | 0.5 | 1.1177 | 1.0452 | 0.96597 | 0.83662
|  | 0.6 | 1.1923 | 1.1162 | 0.6 | 1.1162 | 1.0436 | 0.96076 | 0.83571
Item # | LCC1413-C, LCC1423-C | 0.7 | 1.1769 | 1.1005 | 0.7 | 1.1005 | 1.0272 | 0.94014 | 0.82532
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 0.8 | 1.1305 | 1.054 | 0.8 | 1.054 | 0.96597 | 0.89251 | 0.79118
|  | 0.9 | 1.0576 | 0.96597 | 0.9 | 0.96597 | 0.91552 | 0.82021 | 0.73004
|  | 1 | 0.95912 | 0.88526 | 1 | 0.88526 | 0.84586 | 0.74894 | 0.6629
|  | 1.02 | 0.92351 | 0.85932 | 1.02 | 0.85932 | 0.78769 | 0.69148 | 0.60665
|  | 1.04 | 0.86589 | 0.81522 | 1.04 | 0.81522 | 0.7505 | 0.65862 | 0.57619
|  | 1.06 | 0.83627 | 0.79007 | 1.06 | 0.79007 | 0.72923 | 0.64065 | 0.56041
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 1.08 | 0.80854 | 0.76531 | 1.08 | 0.76531 | 0.70773 | 0.62233 | 0.54429
|  | 1.1 | 0.78229 | 0.74132 | 1.1 | 0.74132 | 0.68656 | 0.60419 | 0.52835
|  | 1.12 | 0.75732 | 0.71818 | 1.12 | 0.71818 | 0.6659 | 0.5864 | 0.51269
Additional Information: |  | 1.14 | 0.73301 | 0.6955 | 1.14 | 0.6955 | 0.64549 | 0.56877 | 0.49725
|  | 1.16 | 0.70987 | 0.6738 | 1.16 | 0.6738 | 0.62584 | 0.55174 | 0.48234
|  | 1.18 | 0.68747 | 0.65272 | 1.18 | 0.65272 | 0.60666 | 0.53503 | 0.46597
|  | 1.2 | 0.66605 | 0.63254 | 1.2 | 0.63254 | 0.58825 | 0.51899 | 0.45335
|  | 1.22 | 0.64512 | 0.6128 | 1.22 | 0.6128 | 0.57019 | 0.50318 | 0.43952
|  | 1.24 | 0.62469 | 0.5935 | 1.24 | 0.5935 | 0.55249 | 0.48746 | 0.42599
|  | 1.26 | 0.60523 | 0.57509 | 1.26 | 0.57509 | 0.53555 | 0.47028 | 0.4131
|  | 1.28 | 0.58659 | 0.55746 | 1.28 | 0.55746 | 0.51928 | 0.46597 | 0.40071
|  | 1.3 | 0.56859 | 0.54046 | 1.3 | 0.54046 | 0.50362 | 0.44661 | 0.3886
|  | 1.32 | 0.55123 | 0.52405 | 1.32 | 0.52405 | 0.48833 | 0.43311 | 0.377
|  | 1.34 | 0.53411 | 0.50791 | 1.34 | 0.50791 | 0.47301 | 0.41989 | 0.36551
|  | 1.36 | 0.51871 | 0.49322 | 1.36 | 0.49322 | 0.46597 | 0.4084 | 0.35539
|  | 1.38 | 0.50824 | 0.4788 | 1.38 | 0.4788 | 0.45211 | 0.39895 | 0.34718
|  | 1.4 | 0.49659 | 0.46597 | 1.4 | 0.46597 | 0.43887 | 0.38856 | 0.33819
|  | 1.42 | 0.48574 | 0.45359 | 1.42 | 0.45359 | 0.42608 | 0.37754 | 0.32861
|  | 1.44 | 0.45912 | 0.44166 | 1.44 | 0.44166 | 0.41353 | 0.366 | 0.31821
|  | 1.46 | 0.45319 | 0.42994 | 1.46 | 0.42994 | 0.40234 | 0.35597 | 0.30938
|  | 1.48 | 0.43985 | 0.41881 | 1.48 | 0.41881 | 0.39187 | 0.34663 | 0.30117
|  | 1.5 | 0.42812 | 0.40799 | 1.5 | 0.40799 | 0.38166 | 0.33751 | 0.29315
|  | 1.52 | 0.4169 | 0.39752 | 1.52 | 0.39752 | 0.37179 | 0.3287 | 0.28539
|  | 1.54 | 0.40645 | 0.3877 | 1.54 | 0.3877 | 0.36255 | 0.32043 | 0.27811
|  | 1.56 | 0.3961 | 0.378 | 1.56 | 0.378 | 0.35341 | 0.31227 | 0.27093
|  | 1.58 | 0.38643 | 0.3689 | 1.58 | 0.3689 | 0.34486 | 0.30462 | 0.2642
|  | 1.6 | 0.37691 | 0.35994 | 1.6 | 0.35994 | 0.33642 | 0.29707 | 0.25756
|  | 1.62 | 0.36805 | 0.3516 | 1.62 | 0.3516 | 0.32857 | 0.29006 | 0.25138
|  | 1.64 | 0.35932 | 0.34339 | 1.64 | 0.34339 | 0.32084 | 0.28315 | 0.2453
|  | 1.66 | 0.35115 | 0.33569 | 1.66 | 0.33569 | 0.3136 | 0.27667 | 0.2396
|  | 1.68 | 0.34329 | 0.32828 | 1.68 | 0.32828 | 0.30663 | 0.27044 | 0.23411
|  | 1.7 | 0.33564 | 0.32107 | 1.7 | 0.32107 | 0.29986 | 0.26439 | 0.22879
|  | 1.72 | 0.3282 | 0.31406 | 1.72 | 0.31406 | 0.29325 | 0.25849 | 0.22359
|  | 1.74 | 0.32089 | 0.30717 | 1.74 | 0.30717 | 0.28678 | 0.2527 | 0.21849
|  | 1.76 | 0.31401 | 0.30068 | 1.76 | 0.30068 | 0.28068 | 0.24725 | 0.21369
|  | 1.78 | 0.30721 | 0.29427 | 1.78 | 0.29427 | 0.27464 | 0.24186 | 0.20895
|  | 1.8 | 0.30076 | 0.28819 | 1.8 | 0.28819 | 0.26893 | 0.23675 | 0.20445
|  | 1.82 | 0.29441 | 0.2822 | 1.82 | 0.2822 | 0.2633 | 0.23171 | 0.20002
|  | 1.84 | 0.2884 | 0.27654 | 1.84 | 0.27654 | 0.25797 | 0.22695 | 0.19582
|  | 1.86 | 0.28256 | 0.27103 | 1.86 | 0.27103 | 0.25279 | 0.22232 | 0.19175
|  | 1.88 | 0.27697 | 0.26577 | 1.88 | 0.26577 | 0.24784 | 0.2179 | 0.18785
|  | 1.9 | 0.27088 | 0.26002 | 1.9 | 0.26002 | 0.24244 | 0.21307 | 0.1836
|  | 1.92 | 0.26572 | 0.25515 | 1.92 | 0.25515 | 0.23786 | 0.20898 | 0.17999
|  | 1.94 | 0.26071 | 0.25042 | 1.94 | 0.25042 | 0.23341 | 0.205 | 0.17649
|  | 1.96 | 0.25654 | 0.24649 | 1.96 | 0.24649 | 0.22972 | 0.2017 | 0.17359
|  | 1.98 | 0.25178 | 0.242 | 1.98 | 0.242 | 0.2255 | 0.19793 | 0.17026
|  | 2 | 0.24726 | 0.23774 | 2 | 0.23774 | 0.22149 | 0.19434 | 0.16711
|  | 2.02 | 0.24279 | 0.23353 | 2.02 | 0.23353 | 0.21753 | 0.19081 | 0.16399
|  | 2.04 | 0.2385 | 0.22948 | 2.04 | 0.22948 | 0.21372 | 0.1874 | 0.16099
|  | 2.06 | 0.23422 | 0.22545 | 2.06 | 0.22545 | 0.20993 | 0.18402 | 0.15801
|  | 2.08 | 0.23012 | 0.22158 | 2.08 | 0.22158 | 0.2063 | 0.18077 | 0.15515
|  | 2.1 | 0.22619 | 0.21787 | 2.1 | 0.21787 | 0.2028 | 0.17764 | 0.1524
|  | 2.12 | 0.22245 | 0.21435 | 2.12 | 0.21435 | 0.19949 | 0.17468 | 0.14979
|  | 2.14 | 0.21889 | 0.21099 | 2.14 | 0.21099 | 0.19634 | 0.17186 | 0.14731
|  | 2.16 | 0.21539 | 0.20769 | 2.16 | 0.20769 | 0.19323 | 0.16909 | 0.14486
|  | 2.18 | 0.21194 | 0.20444 | 2.18 | 0.20444 | 0.19017 | 0.16636 | 0.14246
|  | 2.2 | 0.20853 | 0.20122 | 2.2 | 0.20122 | 0.18714 | 0.16365 | 0.14007
|  | 2.22 | 0.20533 | 0.1982 | 2.22 | 0.1982 | 0.18431 | 0.16112 | 0.13785
|  | 2.24 | 0.20225 | 0.19529 | 2.24 | 0.19529 | 0.18158 | 0.15867 | 0.13569
|  | 2.26 | 0.19916 | 0.19238 | 2.26 | 0.19238 | 0.17884 | 0.15622 | 0.13354
|  | 2.28 | 0.19614 | 0.18954 | 2.28 | 0.18954 | 0.17616 | 0.15383 | 0.13143
|  | 2.3 | 0.1932 | 0.18676 | 2.3 | 0.18676 | 0.17355 | 0.1515 | 0.12938
|  | 2.32 | 0.19048 | 0.1842 | 2.32 | 0.1842 | 0.17115 | 0.14935 | 0.12748
|  | 2.34 | 0.18768 | 0.18156 | 2.34 | 0.18156 | 0.16866 | 0.14713 | 0.12552
|  | 2.36 | 0.18496 | 0.17899 | 2.36 | 0.17899 | 0.16624 | 0.14497 | 0.12362
|  | 2.38 | 0.18218 | 0.17637 | 2.38 | 0.17637 | 0.16378 | 0.14277 | 0.12169
|  | 2.4 | 0.17942 | 0.17377 | 2.4 | 0.17377 | 0.16134 | 0.14058 | 0.11976
|  | 2.42 | 0.17688 | 0.17137 | 2.42 | 0.17137 | 0.15908 | 0.13856 | 0.11798
|  | 2.44 | 0.17452 | 0.16915 | 2.44 | 0.16915 | 0.15699 | 0.1367 | 0.11634
|  | 2.46 | 0.17231 | 0.16706 | 2.46 | 0.16706 | 0.15503 | 0.13495 | 0.1148
|  | 2.48 | 0.17 | 0.16488 | 2.48 | 0.16488 | 0.15298 | 0.13311 | 0.11318
|  | 2.5 | 0.16769 | 0.1627 | 2.5 | 0.1627 | 0.15093 | 0.13128 | 0.11157
|  | 2.52 | 0.16543 | 0.16057 | 2.52 | 0.16057 | 0.14892 | 0.12949 | 0.10999
|  | 2.54 | 0.16322 | 0.15849 | 2.54 | 0.15849 | 0.14697 | 0.12774 | 0.10845
|  | 2.56 | 0.16107 | 0.15645 | 2.56 | 0.15645 | 0.14506 | 0.12603 | 0.10695
|  | 2.58 | 0.15897 | 0.15448 | 2.58 | 0.15448 | 0.1432 | 0.12437 | 0.10549
|  | 2.6 | 0.15691 | 0.15254 | 2.6 | 0.15254 | 0.14138 | 0.12274 | 0.10405
|  | 2.62 | 0.15493 | 0.15067 | 2.62 | 0.15067 | 0.13962 | 0.12117 | 0.10267
|  | 2.64 | 0.15299 | 0.14884 | 2.64 | 0.14884 | 0.1379 | 0.11963 | 0.10131
|  | 2.66 | 0.1511 | 0.14705 | 2.66 | 0.14705 | 0.13622 | 0.11813 | 0.09999
|  | 2.68 | 0.14923 | 0.14529 | 2.68 | 0.14529 | 0.13456 | 0.11665 | 0.09868
|  | 2.7 | 0.14737 | 0.14353 | 2.7 | 0.14353 | 0.13291 | 0.11518 | 0.09739
|  | 2.72 | 0.14555 | 0.14182 | 2.72 | 0.14182 | 0.1313 | 0.11373 | 0.09612
|  | 2.74 | 0.14375 | 0.14013 | 2.74 | 0.14013 | 0.12971 | 0.11231 | 0.09486
|  | 2.76 | 0.14201 | 0.13848 | 2.76 | 0.13848 | 0.12816 | 0.11093 | 0.09364
|  | 2.78 | 0.1403 | 0.13686 | 2.78 | 0.13686 | 0.12664 | 0.10957 | 0.09245
|  | 2.8 | 0.1386 | 0.13527 | 2.8 | 0.13527 | 0.12514 | 0.10823 | 0.09127
|  | 2.82 | 0.13687 | 0.13363 | 2.82 | 0.13363 | 0.1236 | 0.10685 | 0.09006
|  | 2.84 | 0.13521 | 0.13207 | 2.84 | 0.13207 | 0.12213 | 0.10554 | 0.0889
|  | 2.86 | 0.13359 | 0.13054 | 2.86 | 0.13054 | 0.12069 | 0.10426 | 0.08777
|  | 2.88 | 0.13206 | 0.12909 | 2.88 | 0.12909 | 0.11933 | 0.10304 | 0.0867
|  | 2.9 | 0.13053 | 0.12765 | 2.9 | 0.12765 | 0.11798 | 0.10183 | 0.08563
|  | 2.92 | 0.12903 | 0.12624 | 2.92 | 0.12624 | 0.11665 | 0.10064 | 0.08458
|  | 2.94 | 0.12759 | 0.12488 | 2.94 | 0.12488 | 0.11537 | 0.0995 | 0.08358
|  | 2.96 | 0.12616 | 0.12353 | 2.96 | 0.12353 | 0.1141 | 0.09836 | 0.08258
|  | 2.98 | 0.12477 | 0.12222 | 2.98 | 0.12222 | 0.11287 | 0.09727 | 0.08161
|  | 3 | 0.12166 | 0.11929 | 3 | 0.11929 | 0.11012 | 0.0948 | 0.07944
|  | 3.1 | 0.11699 | 0.11489 | 3.1 | 0.11489 | 0.10598 | 0.09111 | 0.07619
|  | 3.2 | 0.11088 | 0.10912 | 3.2 | 0.10912 | 0.10056 | 0.08627 | 0.07193
|  | 3.3 | 0.10525 | 0.10381 | 3.3 | 0.10381 | 0.09556 | 0.0818 | 0.06799
|  | 3.4 | 0.10003 | 0.09889 | 3.4 | 0.09889 | 0.09094 | 0.07766 | 0.06435
|  | 3.5 | 0.09516 | 0.09429 | 3.5 | 0.09429 | 0.08661 | 0.0738 | 0.06094
|  | 3.6 | 0.0906 | 0.08999 | 3.6 | 0.08999 | 0.08257 | 0.07018 | 0.05776
|  | 3.7 | 0.08634 | 0.08597 | 3.7 | 0.08597 | 0.07879 | 0.06681 | 0.05478
|  | 3.8 | 0.08237 | 0.08222 | 3.8 | 0.08222 | 0.07527 | 0.06366 | 0.05201
|  | 3.9 | 0.07865 | 0.07872 | 3.9 | 0.07872 | 0.07197 | 0.06071 | 0.04941
|  | 4 | 0.07514 | 0.07541 | 4 | 0.07541 | 0.06886 | 0.05793 | 0.04697
|  | 4.1 | 0.07179 | 0.07224 | 4.1 | 0.07224 | 0.06588 | 0.05527 | 0.04462
|  | 4.2 | 0.06865 | 0.06928 | 4.2 | 0.06928 | 0.0631 | 0.05278 | 0.04243
|  | 4.3 | 0.06569 | 0.0665 | 4.3 | 0.0665 | 0.06048 | 0.05044 | 0.04037
|  | 4.4 | 0.06295 | 0.06391 | 4.4 | 0.06391 | 0.05805 | 0.04826 | 0.03845
|  | 4.5 | 0.0603 | 0.06141 | 4.5 | 0.06141 | 0.0557 | 0.04617 | 0.03661
|  | 4.6 | 0.05783 | 0.05908 | 4.6 | 0.05908 | 0.05351 | 0.04421 | 0.03488
|  | 4.7 | 0.05545 | 0.05684 | 4.7 | 0.05684 | 0.0514 | 0.04232 | 0.03322
|  | 4.8 | 0.05319 | 0.05471 | 4.8 | 0.05471 | 0.0494 | 0.04053 | 0.03164
|  | 4.9 | 0.05103 | 0.05267 | 4.9 | 0.05267 | 0.04748 | 0.03882 | 0.03013
|  | 5 | 0.04894 | 0.0507 | 5 | 0.0507 | 0.04563 | 0.03717 | 0.02868
|  | 5.1 | 0.04696 | 0.04882 | 5.1 | 0.04882 | 0.04386 | 0.03559 | 0.02729
|  | 5.2 | 0.04507 | 0.04704 | 5.2 | 0.04704 | 0.04219 | 0.03409 | 0.02597
|  | 5.3 | 0.04323 | 0.04531 | 5.3 | 0.04531 | 0.04056 | 0.03264 | 0.02469
|  | 5.4 | 0.04149 | 0.04367 | 5.4 | 0.04367 | 0.03902 | 0.03126 | 0.02348
|  | 5.5 | 0.0398 | 0.04207 | 5.5 | 0.04207 | 0.03752 | 0.02991 | 0.02229
|  | 5.6 | 0.0383 | 0.04066 | 5.6 | 0.04066 | 0.03619 | 0.02873 | 0.02125
|  | 5.7 | 0.03685 | 0.03929 | 5.7 | 0.03929 | 0.0349 | 0.02758 | 0.02023
|  | 5.8 | 0.03546 | 0.03798 | 5.8 | 0.03798 | 0.03367 | 0.02647 | 0.01926
|  | 5.9 | 0.03407 | 0.03667 | 5.9 | 0.03667 | 0.03243 | 0.02537 | 0.01829
|  | 6 | 0.03274 | 0.03541 | 6 | 0.03541 | 0.03125 | 0.02432 | 0.01736
|  | 6.1 | 0.03145 | 0.0342 | 6.1 | 0.0342 | 0.03012 | 0.0233 | 0.01647
|  | 6.2 | 0.03022 | 0.03303 | 6.2 | 0.03303 | 0.02902 | 0.02232 | 0.0156
|  | 6.3 | 0.02902 | 0.0319 | 6.3 | 0.0319 | 0.02796 | 0.02137 | 0.01477
|  | 6.4 | 0.02786 | 0.03081 | 6.4 | 0.03081 | 0.02693 | 0.02046 | 0.01396
|  | 6.5 | 0.02676 | 0.02977 | 6.5 | 0.02977 | 0.02595 | 0.01958 | 0.01319
|  | 6.6 | 0.02568 | 0.02876 | 6.6 | 0.02876 | 0.025 | 0.01873 | 0.01244
|  | 6.7 | 0.02464 | 0.02778 | 6.7 | 0.02778 | 0.02408 | 0.0179 | 0.01171
|  | 6.8 | 0.02365 | 0.02684 | 6.8 | 0.02684 | 0.02319 | 0.01711 | 0.01102
|  | 6.9 | 0.02269 | 0.02593 | 6.9 | 0.02593 | 0.02234 | 0.01635 | 0.01035
|  | 7 | 0.02176 | 0.02506 | 7 | 0.02506 | 0.02152 | 0.01562 | 0.0097
|  | 7.1 | 0.02086 | 0.02421 | 7.1 | 0.02421 | 0.02072 | 0.01491 | 0.00907
|  | 7.2 | 0.02 | 0.02339 | 7.2 | 0.02339 | 0.01996 | 0.01422 | 0.00847
|  | 7.3 | 0.01914 | 0.02259 | 7.3 | 0.02259 | 0.0192 | 0.01355 | 0.00787
|  | 7.4 | 0.01833 | 0.02182 | 7.4 | 0.02182 | 0.01848 | 0.0129 | 0.0073
|  | 7.5 | 0.01752 | 0.02106 | 7.5 | 0.02106 | 0.01776 | 0.01226 | 0.00674
|  | 7.6 | 0.01675 | 0.02033 | 7.6 | 0.02033 | 0.01708 | 0.01165 | 0.0062
|  | 7.7 | 0.01602 | 0.01964 | 7.7 | 0.01964 | 0.01643 | 0.01107 | 0.00569
|  | 7.8 | 0.01531 | 0.01897 | 7.8 | 0.01897 | 0.0158 | 0.01051 | 0.0052
|  | 7.9 | 0.01462 | 0.01832 | 7.9 | 0.01832 | 0.01519 | 0.00996 | 0.00471
|  | 8 | 0.01392 | 0.01766 | 8 | 0.01766 | 0.01457 | 0.0094 | 0.00423
|  | 8.1 | 0.01325 | 0.01703 | 8.1 | 0.01703 | 0.01398 | 0.00888 | 0.00376
|  | 8.2 | 0.01261 | 0.01643 | 8.2 | 0.01643 | 0.01341 | 0.00837 | 0.00331
|  | 8.3 | 0.01199 | 0.01584 | 8.3 | 0.01584 | 0.01286 | 0.00788 | 0.00288
|  | 8.4 | 0.01138 | 0.01527 | 8.4 | 0.01527 | 0.01232 | 0.00739 | 0.00246
|  | 8.5 | 0.01079 | 0.01471 | 8.5 | 0.01471 | 0.01179 | 0.00692 | 0.00204
|  | 8.6 | 0.01022 | 0.01417 | 8.6 | 0.01417 | 0.01129 | 0.00647 | 0.00164
|  | 8.7 | 0.00966 | 0.01364 | 8.7 | 0.01364 | 0.01079 | 0.00603 | 0.00125
|  | 8.8 | 0.00911 | 0.01313 | 8.8 | 0.01313 | 0.0103 | 0.00559 | 0.00087066
|  | 8.9 | 0.00856 | 0.01261 | 8.9 | 0.01261 | 0.00982 | 0.00516 | 0.00048766
|  | 9 | 0.00803 | 0.01211 | 9 | 0.01211 | 0.00935 | 0.00474 | 0.00011566
|  | 9.1 | 0.00751 | 0.01162 | 9.1 | 0.01162 | 0.00889 | 0.00433 | -0.00024534
|  | 9.2 | 0.007 | 0.01113 | 9.2 | 0.01113 | 0.00843 | 0.00392 | -0.00060734
|  | 9.3 | 0.0065 | 0.01066 | 9.3 | 0.01066 | 0.00798 | 0.00352 | -0.00095634
|  | 9.4 | 0.00601 | 0.0102 | 9.4 | 0.0102 | 0.00756 | 0.00314 | -0.00129
|  | 9.5 | 0.00556 | 0.00977 | 9.5 | 0.00977 | 0.00715 | 0.00278 | -0.00161
|  | 9.6 | 0.00511 | 0.00935 | 9.6 | 0.00935 | 0.00676 | 0.00242 | -0.00192
|  | 9.7 | 0.00467 | 0.00894 | 9.7 | 0.00894 | 0.00637 | 0.00207 | -0.00223
|  | 9.8 | 0.00426 | 0.00855 | 9.8 | 0.00855 | 0.006 | 0.00175 | -0.00252
|  | 9.9 | 0.00384 | 0.00816 | 9.9 | 0.00816 | 0.00563 | 0.00142 | -0.00281
|  | 10 | 0.00331 | 0.00766 | 10 | 0.00766 | 0.00516 | 0.00099766 | -0.00318
|  | 10.2 | 0.00268 | 0.00706 | 10.2 | 0.00706 | 0.0046 | 0.00049366 | -0.00362
|  | 10.4 | 0.00195 | 0.00637 | 10.4 | 0.00637 | 0.00395 | -8.0341e-05 | -0.00413
|  | 10.6 | 0.00125 | 0.00571 | 10.6 | 0.00571 | 0.00333 | -0.00063534 | -0.00462
|  | 10.8 | 0.00056676 | 0.00506 | 10.8 | 0.00506 | 0.00273 | -0.00118 | -0.0051
|  | 11 | -7.7242e-05 | 0.00446 | 11 | 0.00446 | 0.00215 | -0.00169 | -0.00555
|  | 11.2 | -0.00067824 | 0.00389 | 11.2 | 0.00389 | 0.00162 | -0.00217 | -0.00597
|  | 11.4 | -0.00127 | 0.00334 | 11.4 | 0.00334 | 0.0011 | -0.00263 | -0.00638
|  | 11.6 | -0.00185 | 0.00279 | 11.6 | 0.00279 | 0.00058266 | -0.00309 | -0.00678
|  | 11.8 | -0.00242 | 0.00225 | 11.8 | 0.00225 | 8.0659e-05 | -0.00354 | -0.00718
|  | 12 | -0.00294 | 0.00176 | 12 | 0.00176 | -0.00037934 | -0.00396 | -0.00754
|  | 12.2 | -0.00344 | 0.00128 | 12.2 | 0.00128 | -0.00083134 | -0.00436 | -0.0079
|  | 12.4 | -0.00392 | 0.00082966 | 12.4 | 0.00082966 | -0.00126 | -0.00474 | -0.00823
|  | 12.6 | -0.00439 | 0.00039366 | 12.6 | 0.00039366 | -0.00167 | -0.00511 | -0.00855
|  | 12.8 | -0.00482 | -1.6341e-05 | 12.8 | -1.6341e-05 | -0.00205 | -0.00545 | -0.00886
|  | 13 | -0.00525 | -0.00042434 | 13 | -0.00042434 | -0.00244 | -0.00579 | -0.00916
|  | 13.2 | -0.00567 | -0.00082034 | 13.2 | -0.00082034 | -0.00281 | -0.00613 | -0.00945
|  | 13.4 | -0.00608 | -0.0012 | 13.4 | -0.0012 | -0.00317 | -0.00645 | -0.00973
|  | 13.6 | -0.00645 | -0.00155 | 13.6 | -0.00155 | -0.0035 | -0.00674 | -0.00999
|  | 13.8 | -0.00684 | -0.00192 | 13.8 | -0.00192 | -0.00384 | -0.00705 | -0.01026
|  | 14 | -0.00721 | -0.00227 | 14 | -0.00227 | -0.00417 | -0.00734 | -0.01052
|  | 14.2 | -0.00757 | -0.00261 | 14.2 | -0.00261 | -0.00449 | -0.00763 | -0.01078
|  | 14.4 | -0.00791 | -0.00293 | 14.4 | -0.00293 | -0.00479 | -0.0079 | -0.01101
|  | 14.6 | -0.00823 | -0.00323 | 14.6 | -0.00323 | -0.00508 | -0.00815 | -0.01124
|  | 14.8 | -0.00855 | -0.00354 | 14.8 | -0.00354 | -0.00536 | -0.00841 | -0.01146
|  | 15 | -0.00885 | -0.00381 | 15 | -0.00381 | -0.00562 | -0.00864 | -0.01167
|  | 15.2 | -0.00914 | -0.00409 | 15.2 | -0.00409 | -0.00588 | -0.00887 | -0.01187
|  | 15.4 | -0.00942 | -0.00435 | 15.4 | -0.00435 | -0.00613 | -0.00909 | -0.01207
|  | 15.6 | -0.00972 | -0.00464 | 15.6 | -0.00464 | -0.0064 | -0.00933 | -0.01228
|  | 15.8 | -0.00999 | -0.0049 | 15.8 | -0.0049 | -0.00664 | -0.00955 | -0.01247
|  | 16 | -0.01027 | -0.00516 | 16 | -0.00516 | -0.00689 | -0.00977 | -0.01266
|  | 16.2 | -0.01053 | -0.0054 | 16.2 | -0.0054 | -0.00711 | -0.00997 | -0.01284
|  | 16.4 | -0.01076 | -0.00562 | 16.4 | -0.00562 | -0.00732 | -0.01016 | -0.013
|  | 16.6 | -0.01098 | -0.00583 | 16.6 | -0.00583 | -0.00752 | -0.01034 | -0.01316
|  | 16.8 | -0.01121 | -0.00604 | 16.8 | -0.00604 | -0.00772 | -0.01051 | -0.01332
|  | 17 | -0.01145 | -0.00627 | 17 | -0.00627 | -0.00793 | -0.0107 | -0.01348
|  | 17.2 | -0.01169 | -0.00649 | 17.2 | -0.00649 | -0.00814 | -0.01089 | -0.01365
|  | 17.4 | -0.01189 | -0.00669 | 17.4 | -0.00669 | -0.00832 | -0.01105 | -0.01379
|  | 17.6 | -0.01209 | -0.00687 | 17.6 | -0.00687 | -0.0085 | -0.01121 | -0.01393
|  | 17.8 | -0.01228 | -0.00705 | 17.8 | -0.00705 | -0.00866 | -0.01136 | -0.01406
|  | 18 | -0.01248 | -0.00724 | 18 | -0.00724 | -0.00884 | -0.01152 | -0.0142
|  | 18.2 | -0.01267 | -0.00742 | 18.2 | -0.00742 | -0.00901 | -0.01167 | -0.01433
|  | 18.4 | -0.01286 | -0.0076 | 18.4 | -0.0076 | -0.00918 | -0.01182 | -0.01447
|  | 18.6 | -0.01303 | -0.00776 | 18.6 | -0.00776 | -0.00933 | -0.01195 | -0.01459
|  | 18.8 | -0.01406 | -0.00873 | 18.8 | -0.00873 | -0.01024 | -0.01277 | -0.01531
|  | 19 | -0.01585 | -0.01042 | 19 | -0.01042 | -0.01183 | -0.01419 | -0.01655
|  | 19.2 | -0.01782 | -0.01227 | 19.2 | -0.01227 | -0.01358 | -0.01575 | -0.01793
|  | 19.4 | -0.01875 | -0.01315 | 19.4 | -0.01315 | -0.0144 | -0.01649 | -0.01858
|  | 19.6 | -0.01882 | -0.01323 | 19.6 | -0.01323 | -0.01447 | -0.01655 | -0.01863
|  | 19.8 | -0.0189 | -0.0133 | 19.8 | -0.0133 | -0.01454 | -0.01661 | -0.01868
|  | 20 | -0.01909 | -0.01348 | 20 | -0.01348 | -0.01471 | -0.01676 | -0.01882
|  | 20.2 | -0.01932 | -0.01369 | 20.2 | -0.01369 | -0.01491 | -0.01694 | -0.01898
|  | 20.4 | -0.01948 | -0.01385 | 20.4 | -0.01385 | -0.01506 | -0.01707 | -0.01909
|  | 20.6 | -0.01964 | -0.014 | 20.6 | -0.014 | -0.0152 | -0.0172 | -0.01921
|  | 20.8 | -0.0198 | -0.01415 | 20.8 | -0.01415 | -0.01534 | -0.01732 | -0.01931
|  | 21 | -0.01998 | -0.01431 | 21 | -0.01431 | -0.01549 | -0.01746 | -0.01944
|  | 21.2 | -0.02016 | -0.01449 | 21.2 | -0.01449 | -0.01566 | -0.01761 | -0.01957
|  | 21.4 | -0.02031 | -0.01462 | 21.4 | -0.01462 | -0.01579 | -0.01772 | -0.01967
|  | 21.6 | -0.02044 | -0.01475 | 21.6 | -0.01475 | -0.0159 | -0.01783 | -0.01976
|  | 21.8 | -0.02057 | -0.01488 | 21.8 | -0.01488 | -0.01602 | -0.01794 | -0.01986
|  | 22 | -0.02074 | -0.01503 | 22 | -0.01503 | -0.01617 | -0.01807 | -0.01997
|  | 22.2 | -0.02089 | -0.01518 | 22.2 | -0.01518 | -0.01631 | -0.01819 | -0.02008
|  | 22.4 | -0.02105 | -0.01532 | 22.4 | -0.01532 | -0.01644 | -0.01831 | -0.02019
|  | 22.6 | -0.0212 | -0.01546 | 22.6 | -0.01546 | -0.01658 | -0.01843 | -0.02029
|  | 22.8 | -0.02134 | -0.0156 | 22.8 | -0.0156 | -0.0167 | -0.01854 | -0.02039
|  | 23 | -0.02147 | -0.01572 | 23 | -0.01572 | -0.01681 | -0.01864 | -0.02048
|  | 23.2 | -0.02162 | -0.01586 | 23.2 | -0.01586 | -0.01695 | -0.01876 | -0.02058
|  | 23.4 | -0.02179 | -0.01602 | 23.4 | -0.01602 | -0.0171 | -0.0189 | -0.0207
|  | 23.6 | -0.02195 | -0.01618 | 23.6 | -0.01618 | -0.01725 | -0.01903 | -0.02082
|  | 23.8 | -0.02208 | -0.0163 | 23.8 | -0.0163 | -0.01736 | -0.01913 | -0.02091
|  | 24 | -0.02218 | -0.01639 | 24 | -0.01639 | -0.01744 | -0.01921 | -0.02097
|  | 24.2 | -0.02228 | -0.01648 | 24.2 | -0.01648 | -0.01753 | -0.01928 | -0.02104
|  | 24.4 | -0.02237 | -0.01657 | 24.4 | -0.01657 | -0.01761 | -0.01936 | -0.02111
|  | 24.6 | -0.02248 | -0.01667 | 24.6 | -0.01667 | -0.01771 | -0.01945 | -0.02119
|  | 24.8 | -0.02259 | -0.01678 | 24.8 | -0.01678 | -0.01781 | -0.01954 | -0.02126
|  | 25 | -0.02273 | -0.01691 | 25 | -0.01691 | -0.01794 | -0.01965 | -0.02136

## LCC1xx3-C
|  | Retardance by Wavelength at 25 °C |  |  | Retardance by Temperature at 1550 nm
|  | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 1310 nm | Retardance in Waves at 1550 nm | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 25 °C | Retardance in Waves at 45 °C | Retardance in Waves at 60 °C | Retardance in Waves at 70 °C
|  | 0.1 | 1.2471 | 1.1765 | 0.1 | 1.1765 | 1.1059 | 0.98825 | 0.8706
|  | 0.2 | 1.247 | 1.1764 | 0.2 | 1.1764 | 1.1058 | 0.98821 | 0.87056
Product Raw Data |  | 0.3 | 1.247 | 1.1764 | 0.3 | 1.1764 | 1.1059 | 0.98821 | 0.87057
Product Raw Data |  | 0.4 | 1.2472 | 1.1766 | 0.4 | 1.1766 | 1.106 | 0.98833 | 0.87068
Full-Wave Liquid Crystal Retarders, ARC: 1050 - 1700 nm |  | 0.5 | 1.2474 | 1.1768 | 0.5 | 1.1768 | 1.1062 | 0.98849 | 0.87081
|  | 0.6 | 1.2473 | 1.1767 | 0.6 | 1.1767 | 1.1061 | 0.9884 | 0.87073
Item # | LCC1113-C & LCC1223-C | 0.7 | 1.2433 | 1.1729 | 0.7 | 1.1729 | 1.1026 | 0.98526 | 0.86797
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 0.8 | 1.2047 | 1.1365 | 0.8 | 1.1365 | 1.0683 | 0.95466 | 0.84101
|  | 0.9 | 1.1089 | 1.0462 | 0.9 | 1.0462 | 0.9834 | 0.87878 | 0.77417
|  | 1 | 0.97454 | 0.91938 | 1 | 0.91938 | 0.86422 | 0.77228 | 0.68034
|  | 1.02 | 0.8963 | 0.84557 | 1.02 | 0.84557 | 0.79483 | 0.71028 | 0.62572
|  | 1.04 | 0.87466 | 0.82515 | 1.04 | 0.82515 | 0.77564 | 0.69313 | 0.61061
|  | 1.06 | 0.85118 | 0.803 | 1.06 | 0.803 | 0.75482 | 0.67452 | 0.59422
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 1.08 | 0.82813 | 0.78126 | 1.08 | 0.78126 | 0.73438 | 0.65626 | 0.57813
|  | 1.1 | 0.80522 | 0.75964 | 1.1 | 0.75964 | 0.71406 | 0.6381 | 0.56213
|  | 1.12 | 0.78241 | 0.73812 | 1.12 | 0.73812 | 0.69384 | 0.62002 | 0.54621
Additional Information: |  | 1.14 | 0.7608 | 0.71774 | 1.14 | 0.71774 | 0.67467 | 0.6029 | 0.53113
|  | 1.16 | 0.73843 | 0.69663 | 1.16 | 0.69663 | 0.65483 | 0.58517 | 0.51551
|  | 1.18 | 0.718 | 0.67736 | 1.18 | 0.67736 | 0.63672 | 0.56898 | 0.50124
|  | 1.2 | 0.69792 | 0.65841 | 1.2 | 0.65841 | 0.61891 | 0.55307 | 0.48722
|  | 1.22 | 0.67782 | 0.63945 | 1.22 | 0.63945 | 0.60109 | 0.53714 | 0.4732
|  | 1.24 | 0.65848 | 0.62121 | 1.24 | 0.62121 | 0.58393 | 0.52181 | 0.45969
|  | 1.26 | 0.6396 | 0.60339 | 1.26 | 0.60339 | 0.56719 | 0.50685 | 0.44651
|  | 1.28 | 0.62215 | 0.58693 | 1.28 | 0.58693 | 0.55172 | 0.49302 | 0.43433
|  | 1.3 | 0.60509 | 0.57084 | 1.3 | 0.57084 | 0.53659 | 0.4795 | 0.42242
|  | 1.32 | 0.58774 | 0.55447 | 1.32 | 0.55447 | 0.5212 | 0.46575 | 0.41031
|  | 1.34 | 0.57224 | 0.53985 | 1.34 | 0.53985 | 0.50746 | 0.45347 | 0.39949
|  | 1.36 | 0.55572 | 0.52426 | 1.36 | 0.52426 | 0.49281 | 0.44038 | 0.38795
|  | 1.38 | 0.54404 | 0.51324 | 1.38 | 0.51324 | 0.48245 | 0.43113 | 0.3798
|  | 1.4 | 0.54525 | 0.5 | 1.4 | 0.54545 | 0.47485 | 0.42457 | 0.37458
|  | 1.42 | 0.51761 | 0.48831 | 1.42 | 0.48831 | 0.45901 | 0.41018 | 0.36135
|  | 1.44 | 0.50328 | 0.47479 | 1.44 | 0.47479 | 0.44631 | 0.39883 | 0.35135
|  | 1.46 | 0.49156 | 0.46374 | 1.46 | 0.46374 | 0.43591 | 0.38954 | 0.34317
|  | 1.48 | 0.47962 | 0.45247 | 1.48 | 0.45247 | 0.42532 | 0.38008 | 0.33483
|  | 1.5 | 0.46806 | 0.44157 | 1.5 | 0.44157 | 0.41507 | 0.37092 | 0.32676
|  | 1.52 | 0.4571 | 0.43122 | 1.52 | 0.43122 | 0.40535 | 0.36223 | 0.3191
|  | 1.54 | 0.44632 | 0.42106 | 1.54 | 0.42106 | 0.39579 | 0.35369 | 0.31158
|  | 1.56 | 0.43678 | 0.41206 | 1.56 | 0.41206 | 0.38734 | 0.34613 | 0.30492
|  | 1.58 | 0.42629 | 0.40216 | 1.58 | 0.40216 | 0.37803 | 0.33781 | 0.2976
|  | 1.6 | 0.41742 | 0.39379 | 1.6 | 0.39379 | 0.37016 | 0.33078 | 0.2914
|  | 1.62 | 0.40826 | 0.38515 | 1.62 | 0.38515 | 0.36204 | 0.32352 | 0.28501
|  | 1.64 | 0.39979 | 0.37716 | 1.64 | 0.37716 | 0.35453 | 0.31681 | 0.2791
|  | 1.66 | 0.3913 | 0.36915 | 1.66 | 0.36915 | 0.347 | 0.31009 | 0.27317
|  | 1.68 | 0.38377 | 0.36205 | 1.68 | 0.36205 | 0.34033 | 0.30412 | 0.26792
|  | 1.7 | 0.37623 | 0.35494 | 1.7 | 0.35494 | 0.33364 | 0.29815 | 0.26265
|  | 1.72 | 0.36844 | 0.34759 | 1.72 | 0.34759 | 0.32673 | 0.29197 | 0.25722
|  | 1.74 | 0.36147 | 0.34101 | 1.74 | 0.34101 | 0.32055 | 0.28645 | 0.25235
|  | 1.76 | 0.35435 | 0.33429 | 1.76 | 0.33429 | 0.31423 | 0.2808 | 0.24738
|  | 1.78 | 0.34783 | 0.32814 | 1.78 | 0.32814 | 0.30845 | 0.27564 | 0.24282
|  | 1.8 | 0.34109 | 0.32179 | 1.8 | 0.32179 | 0.30248 | 0.2703 | 0.23812
|  | 1.82 | 0.33504 | 0.31608 | 1.82 | 0.31608 | 0.29711 | 0.26551 | 0.2339
|  | 1.84 | 0.3288 | 0.31019 | 1.84 | 0.31019 | 0.29158 | 0.26056 | 0.22954
|  | 1.86 | 0.32309 | 0.3048 | 1.86 | 0.3048 | 0.28651 | 0.25603 | 0.22555
|  | 1.88 | 0.31755 | 0.29958 | 1.88 | 0.29958 | 0.2816 | 0.25164 | 0.22169
|  | 1.9 | 0.31206 | 0.2944 | 1.9 | 0.2944 | 0.27673 | 0.24729 | 0.21785
|  | 1.92 | 0.30486 | 0.2876 | 1.92 | 0.2876 | 0.27034 | 0.24158 | 0.21282
|  | 1.94 | 0.30207 | 0.28497 | 1.94 | 0.28497 | 0.26787 | 0.23938 | 0.21088
|  | 1.96 | 0.29702 | 0.28021 | 1.96 | 0.28021 | 0.2634 | 0.23537 | 0.20735
|  | 1.98 | 0.29238 | 0.27583 | 1.98 | 0.27583 | 0.25928 | 0.2317 | 0.20412
|  | 2 | 0.2878 | 0.27151 | 2 | 0.27151 | 0.25522 | 0.22807 | 0.20092
|  | 2.02 | 0.28349 | 0.26744 | 2.02 | 0.26744 | 0.25139 | 0.22465 | 0.1979
|  | 2.04 | 0.279 | 0.26321 | 2.04 | 0.26321 | 0.24742 | 0.2211 | 0.19477
|  | 2.06 | 0.27493 | 0.25937 | 2.06 | 0.25937 | 0.24381 | 0.21787 | 0.19193
|  | 2.08 | 0.27069 | 0.25537 | 2.08 | 0.25537 | 0.24004 | 0.21451 | 0.18897
|  | 2.1 | 0.26671 | 0.25161 | 2.1 | 0.25161 | 0.23652 | 0.21136 | 0.1862
|  | 2.12 | 0.26313 | 0.24824 | 2.12 | 0.24824 | 0.23334 | 0.20852 | 0.1837
|  | 2.14 | 0.25949 | 0.2448 | 2.14 | 0.2448 | 0.23012 | 0.20564 | 0.18116
|  | 2.16 | 0.25605 | 0.24155 | 2.16 | 0.24155 | 0.22706 | 0.20291 | 0.17875
|  | 2.18 | 0.25263 | 0.23833 | 2.18 | 0.23833 | 0.22403 | 0.2002 | 0.17637
|  | 2.2 | 0.24917 | 0.23507 | 2.2 | 0.23507 | 0.22096 | 0.19746 | 0.17395
|  | 2.22 | 0.24581 | 0.23189 | 2.22 | 0.23189 | 0.21798 | 0.19479 | 0.1716
|  | 2.24 | 0.24307 | 0.22931 | 2.24 | 0.22931 | 0.21555 | 0.19262 | 0.16969
|  | 2.26 | 0.23993 | 0.22635 | 2.26 | 0.22635 | 0.21277 | 0.19013 | 0.1675
|  | 2.28 | 0.23655 | 0.22316 | 2.28 | 0.22316 | 0.20977 | 0.18745 | 0.16514
|  | 2.3 | 0.23403 | 0.22078 | 2.3 | 0.22078 | 0.20753 | 0.18546 | 0.16338
|  | 2.32 | 0.23111 | 0.21803 | 2.32 | 0.21803 | 0.20494 | 0.18314 | 0.16134
|  | 2.34 | 0.22841 | 0.21549 | 2.34 | 0.21549 | 0.20256 | 0.18101 | 0.15946
|  | 2.36 | 0.22562 | 0.21285 | 2.36 | 0.21285 | 0.20008 | 0.1788 | 0.15751
|  | 2.38 | 0.22294 | 0.21033 | 2.38 | 0.21033 | 0.19771 | 0.17667 | 0.15564
|  | 2.4 | 0.2201 | 0.20764 | 2.4 | 0.20764 | 0.19519 | 0.17442 | 0.15366
|  | 2.42 | 0.21735 | 0.20505 | 2.42 | 0.20505 | 0.19274 | 0.17224 | 0.15173
|  | 2.44 | 0.21532 | 0.20313 | 2.44 | 0.20313 | 0.19094 | 0.17063 | 0.15032
|  | 2.46 | 0.21305 | 0.20099 | 2.46 | 0.20099 | 0.18893 | 0.16883 | 0.14873
|  | 2.48 | 0.21072 | 0.19879 | 2.48 | 0.19879 | 0.18687 | 0.16699 | 0.14711
|  | 2.5 | 0.20837 | 0.19658 | 2.5 | 0.19658 | 0.18479 | 0.16513 | 0.14547
|  | 2.52 | 0.20613 | 0.19446 | 2.52 | 0.19446 | 0.1828 | 0.16335 | 0.1439
|  | 2.54 | 0.20395 | 0.1924 | 2.54 | 0.1924 | 0.18086 | 0.16162 | 0.14238
|  | 2.56 | 0.20177 | 0.19035 | 2.56 | 0.19035 | 0.17893 | 0.1599 | 0.14086
|  | 2.58 | 0.19967 | 0.18836 | 2.58 | 0.18836 | 0.17706 | 0.15823 | 0.13939
|  | 2.6 | 0.19767 | 0.18648 | 2.6 | 0.18648 | 0.17529 | 0.15664 | 0.138
|  | 2.62 | 0.1956 | 0.18453 | 2.62 | 0.18453 | 0.17346 | 0.15501 | 0.13655
|  | 2.64 | 0.19374 | 0.18277 | 2.64 | 0.18277 | 0.1718 | 0.15353 | 0.13525
|  | 2.66 | 0.19185 | 0.18099 | 2.66 | 0.18099 | 0.17013 | 0.15203 | 0.13393
|  | 2.68 | 0.18992 | 0.17917 | 2.68 | 0.17917 | 0.16842 | 0.15051 | 0.13259
|  | 2.7 | 0.18812 | 0.17747 | 2.7 | 0.17747 | 0.16683 | 0.14908 | 0.13133
|  | 2.72 | 0.18628 | 0.17574 | 2.72 | 0.17574 | 0.16519 | 0.14762 | 0.13005
|  | 2.74 | 0.18447 | 0.17403 | 2.74 | 0.17403 | 0.16359 | 0.14618 | 0.12878
|  | 2.76 | 0.18275 | 0.1724 | 2.76 | 0.1724 | 0.16206 | 0.14482 | 0.12758
|  | 2.78 | 0.18105 | 0.1708 | 2.78 | 0.1708 | 0.16056 | 0.14348 | 0.12639
|  | 2.8 | 0.17934 | 0.16919 | 2.8 | 0.16919 | 0.15903 | 0.14212 | 0.1252
|  | 2.82 | 0.17767 | 0.16762 | 2.82 | 0.16762 | 0.15756 | 0.1408 | 0.12404
|  | 2.84 | 0.17585 | 0.1659 | 2.84 | 0.1659 | 0.15594 | 0.13935 | 0.12276
|  | 2.86 | 0.17437 | 0.1645 | 2.86 | 0.1645 | 0.15463 | 0.13818 | 0.12173
|  | 2.88 | 0.17282 | 0.16304 | 2.88 | 0.16304 | 0.15326 | 0.13695 | 0.12065
|  | 2.9 | 0.17125 | 0.16156 | 2.9 | 0.16156 | 0.15186 | 0.13571 | 0.11955
|  | 2.92 | 0.16979 | 0.16018 | 2.92 | 0.16018 | 0.15057 | 0.13455 | 0.11853
|  | 2.94 | 0.16832 | 0.15879 | 2.94 | 0.15879 | 0.14926 | 0.13338 | 0.1175
|  | 2.96 | 0.16694 | 0.15749 | 2.96 | 0.15749 | 0.14804 | 0.13229 | 0.11655
|  | 2.98 | 0.1655 | 0.15613 | 2.98 | 0.15613 | 0.14677 | 0.13115 | 0.11554
|  | 3 | 0.16416 | 0.15486 | 3 | 0.15486 | 0.14557 | 0.13009 | 0.1146
|  | 3.1 | 0.15756 | 0.14864 | 3.1 | 0.14864 | 0.13972 | 0.12486 | 0.10999
|  | 3.2 | 0.15142 | 0.14285 | 3.2 | 0.14285 | 0.13428 | 0.11999 | 0.10571
|  | 3.3 | 0.14586 | 0.1376 | 3.3 | 0.1376 | 0.12934 | 0.11558 | 0.10182
|  | 3.4 | 0.14068 | 0.13271 | 3.4 | 0.13271 | 0.12475 | 0.11148 | 0.098208
|  | 3.5 | 0.13579 | 0.1281 | 3.5 | 0.1281 | 0.12042 | 0.10761 | 0.094798
|  | 3.6 | 0.13125 | 0.12383 | 3.6 | 0.12383 | 0.1164 | 0.10401 | 0.091631
|  | 3.7 | 0.12702 | 0.11983 | 3.7 | 0.11983 | 0.11264 | 0.10066 | 0.088673
|  | 3.8 | 0.12303 | 0.11606 | 3.8 | 0.11606 | 0.1091 | 0.097492 | 0.085886
|  | 3.9 | 0.11936 | 0.1126 | 3.9 | 0.1126 | 0.10585 | 0.094588 | 0.083328
|  | 4 | 0.11587 | 0.10931 | 4 | 0.10931 | 0.10275 | 0.091823 | 0.080892
|  | 4.1 | 0.11253 | 0.10616 | 4.1 | 0.10616 | 0.099789 | 0.089174 | 0.078558
|  | 4.2 | 0.1093 | 0.10311 | 4.2 | 0.10311 | 0.096925 | 0.086614 | 0.076303
|  | 4.3 | 0.10648 | 0.10045 | 4.3 | 0.10045 | 0.094424 | 0.084379 | 0.074334
|  | 4.4 | 0.10367 | 0.097805 | 4.4 | 0.097805 | 0.091937 | 0.082156 | 0.072376
|  | 4.5 | 0.10107 | 0.09535 | 4.5 | 0.09535 | 0.089629 | 0.080094 | 0.070559
|  | 4.6 | 0.09856 | 0.092981 | 4.6 | 0.092981 | 0.087402 | 0.078104 | 0.068806
|  | 4.7 | 0.096262 | 0.090813 | 4.7 | 0.090813 | 0.085364 | 0.076283 | 0.067202
|  | 4.8 | 0.093941 | 0.088624 | 4.8 | 0.088624 | 0.083307 | 0.074444 | 0.065582
|  | 4.9 | 0.091793 | 0.086597 | 4.9 | 0.086597 | 0.081401 | 0.072741 | 0.064082
|  | 5 | 0.089779 | 0.084697 | 5 | 0.084697 | 0.079615 | 0.071145 | 0.062676
|  | 5.1 | 0.087691 | 0.082727 | 5.1 | 0.082727 | 0.077763 | 0.069491 | 0.061218
|  | 5.2 | 0.085831 | 0.080973 | 5.2 | 0.080973 | 0.076115 | 0.068017 | 0.05992
|  | 5.3 | 0.084125 | 0.079363 | 5.3 | 0.079363 | 0.074601 | 0.066665 | 0.058729
|  | 5.4 | 0.082185 | 0.077533 | 5.4 | 0.077533 | 0.072881 | 0.065128 | 0.057374
|  | 5.5 | 0.080624 | 0.07606 | 5.5 | 0.07606 | 0.071496 | 0.06389 | 0.056284
|  | 5.6 | 0.079043 | 0.074569 | 5.6 | 0.074569 | 0.070095 | 0.062638 | 0.055181
|  | 5.7 | 0.07771 | 0.073311 | 5.7 | 0.073311 | 0.068912 | 0.061581 | 0.05425
|  | 5.8 | 0.076263 | 0.071946 | 5.8 | 0.071946 | 0.067629 | 0.060435 | 0.05324
|  | 5.9 | 0.074872 | 0.070634 | 5.9 | 0.070634 | 0.066396 | 0.059333 | 0.052269
|  | 6 | 0.073546 | 0.069383 | 6 | 0.069383 | 0.06522 | 0.058282 | 0.051343
|  | 6.1 | 0.072274 | 0.068183 | 6.1 | 0.068183 | 0.064092 | 0.057274 | 0.050455
|  | 6.2 | 0.071032 | 0.067011 | 6.2 | 0.067011 | 0.06299 | 0.056289 | 0.049588
|  | 6.3 | 0.069834 | 0.065881 | 6.3 | 0.065881 | 0.061928 | 0.05534 | 0.048752
|  | 6.4 | 0.068678 | 0.064791 | 6.4 | 0.064791 | 0.060904 | 0.054424 | 0.047945
|  | 6.5 | 0.06758 | 0.063755 | 6.5 | 0.063755 | 0.05993 | 0.053554 | 0.047179
|  | 6.6 | 0.066508 | 0.062743 | 6.6 | 0.062743 | 0.058978 | 0.052704 | 0.04643
|  | 6.7 | 0.06546 | 0.061755 | 6.7 | 0.061755 | 0.05805 | 0.051874 | 0.045699
|  | 6.8 | 0.06447 | 0.060821 | 6.8 | 0.060821 | 0.057172 | 0.05109 | 0.045008
|  | 6.9 | 0.063523 | 0.059927 | 6.9 | 0.059927 | 0.056331 | 0.050339 | 0.044346
|  | 7 | 0.062585 | 0.059042 | 7 | 0.059042 | 0.055499 | 0.049595 | 0.043691
|  | 7.1 | 0.061702 | 0.058209 | 7.1 | 0.058209 | 0.054716 | 0.048896 | 0.043075
|  | 7.2 | 0.060816 | 0.057374 | 7.2 | 0.057374 | 0.053932 | 0.048194 | 0.042457
|  | 7.3 | 0.059993 | 0.056597 | 7.3 | 0.056597 | 0.053201 | 0.047541 | 0.041882
|  | 7.4 | 0.059147 | 0.055799 | 7.4 | 0.055799 | 0.052451 | 0.046871 | 0.041291
|  | 7.5 | 0.058371 | 0.055067 | 7.5 | 0.055067 | 0.051763 | 0.046256 | 0.04075
|  | 7.6 | 0.05758 | 0.054321 | 7.6 | 0.054321 | 0.051062 | 0.04563 | 0.040198
|  | 7.7 | 0.056832 | 0.053615 | 7.7 | 0.053615 | 0.050398 | 0.045037 | 0.039675
|  | 7.8 | 0.056184 | 0.053004 | 7.8 | 0.053004 | 0.049824 | 0.044523 | 0.039223
|  | 7.9 | 0.055445 | 0.052307 | 7.9 | 0.052307 | 0.049169 | 0.043938 | 0.038707
|  | 8 | 0.054756 | 0.051657 | 8 | 0.051657 | 0.048558 | 0.043392 | 0.038226
|  | 8.1 | 0.054091 | 0.051029 | 8.1 | 0.051029 | 0.047967 | 0.042864 | 0.037761
|  | 8.2 | 0.053448 | 0.050423 | 8.2 | 0.050423 | 0.047398 | 0.042355 | 0.037313
|  | 8.3 | 0.052834 | 0.049843 | 8.3 | 0.049843 | 0.046852 | 0.041868 | 0.036884
|  | 8.4 | 0.052232 | 0.049275 | 8.4 | 0.049275 | 0.046318 | 0.041391 | 0.036463
|  | 8.5 | 0.051629 | 0.048707 | 8.5 | 0.048707 | 0.045785 | 0.040914 | 0.036043
|  | 8.6 | 0.051056 | 0.048166 | 8.6 | 0.048166 | 0.045276 | 0.040459 | 0.035643
|  | 8.7 | 0.050516 | 0.047657 | 8.7 | 0.047657 | 0.044798 | 0.040032 | 0.035266
|  | 8.8 | 0.049957 | 0.047129 | 8.8 | 0.047129 | 0.044301 | 0.039588 | 0.034875
|  | 8.9 | 0.049412 | 0.046615 | 8.9 | 0.046615 | 0.043818 | 0.039157 | 0.034495
|  | 9 | 0.048872 | 0.046106 | 9 | 0.046106 | 0.04334 | 0.038729 | 0.034118
|  | 9.1 | 0.048359 | 0.045622 | 9.1 | 0.045622 | 0.042885 | 0.038322 | 0.03376
|  | 9.2 | 0.047863 | 0.045154 | 9.2 | 0.045154 | 0.042445 | 0.037929 | 0.033414
|  | 9.3 | 0.047318 | 0.04464 | 9.3 | 0.04464 | 0.041962 | 0.037498 | 0.033034
|  | 9.4 | 0.046859 | 0.044207 | 9.4 | 0.044207 | 0.041555 | 0.037134 | 0.032713
|  | 9.5 | 0.046421 | 0.043793 | 9.5 | 0.043793 | 0.041165 | 0.036786 | 0.032407
|  | 9.6 | 0.045953 | 0.043352 | 9.6 | 0.043352 | 0.040751 | 0.036416 | 0.03208
|  | 9.7 | 0.045522 | 0.042945 | 9.7 | 0.042945 | 0.040368 | 0.036074 | 0.031779
|  | 9.8 | 0.045099 | 0.042546 | 9.8 | 0.042546 | 0.039993 | 0.035739 | 0.031484
|  | 9.9 | 0.044715 | 0.042184 | 9.9 | 0.042184 | 0.039653 | 0.035435 | 0.031216
|  | 10 | 0.044277 | 0.041771 | 10 | 0.041771 | 0.039265 | 0.035088 | 0.030911
|  | 10.2 | 0.043505 | 0.041042 | 10.2 | 0.041042 | 0.038579 | 0.034475 | 0.030371
|  | 10.4 | 0.042805 | 0.040382 | 10.4 | 0.040382 | 0.037959 | 0.033921 | 0.029883
|  | 10.6 | 0.042104 | 0.039721 | 10.6 | 0.039721 | 0.037338 | 0.033366 | 0.029394
|  | 10.8 | 0.041407 | 0.039063 | 10.8 | 0.039063 | 0.036719 | 0.032813 | 0.028907
|  | 11 | 0.040746 | 0.03844 | 11 | 0.03844 | 0.036134 | 0.03229 | 0.028446
|  | 11.2 | 0.040177 | 0.037903 | 11.2 | 0.037903 | 0.035629 | 0.031839 | 0.028048
|  | 11.4 | 0.039606 | 0.037364 | 11.4 | 0.037364 | 0.035122 | 0.031386 | 0.027649
|  | 11.6 | 0.038982 | 0.036775 | 11.6 | 0.036775 | 0.034569 | 0.030891 | 0.027214
|  | 11.8 | 0.038429 | 0.036254 | 11.8 | 0.036254 | 0.034079 | 0.030453 | 0.026828
|  | 12 | 0.037909 | 0.035763 | 12 | 0.035763 | 0.033617 | 0.030041 | 0.026465
|  | 12.2 | 0.037426 | 0.035308 | 12.2 | 0.035308 | 0.03319 | 0.029659 | 0.026128
|  | 12.4 | 0.036902 | 0.034813 | 12.4 | 0.034813 | 0.032724 | 0.029243 | 0.025762
|  | 12.6 | 0.036471 | 0.034407 | 12.6 | 0.034407 | 0.032343 | 0.028902 | 0.025461
|  | 12.8 | 0.036043 | 0.034003 | 12.8 | 0.034003 | 0.031963 | 0.028563 | 0.025162
|  | 13 | 0.035598 | 0.033583 | 13 | 0.033583 | 0.031568 | 0.02821 | 0.024851
|  | 13.2 | 0.035174 | 0.033183 | 13.2 | 0.033183 | 0.031192 | 0.027874 | 0.024555
|  | 13.4 | 0.034786 | 0.032817 | 13.4 | 0.032817 | 0.030848 | 0.027566 | 0.024285
|  | 13.6 | 0.034386 | 0.03244 | 13.6 | 0.03244 | 0.030494 | 0.02725 | 0.024006
|  | 13.8 | 0.034062 | 0.032134 | 13.8 | 0.032134 | 0.030206 | 0.026993 | 0.023779
|  | 14 | 0.033625 | 0.031722 | 14 | 0.031722 | 0.029819 | 0.026646 | 0.023474
|  | 14.2 | 0.033268 | 0.031385 | 14.2 | 0.031385 | 0.029502 | 0.026363 | 0.023225
|  | 14.4 | 0.032966 | 0.0311 | 14.4 | 0.0311 | 0.029234 | 0.026124 | 0.023014
|  | 14.6 | 0.032624 | 0.030777 | 14.6 | 0.030777 | 0.02893 | 0.025853 | 0.022775
|  | 14.8 | 0.032298 | 0.03047 | 14.8 | 0.03047 | 0.028642 | 0.025595 | 0.022548
|  | 15 | 0.032007 | 0.030195 | 15 | 0.030195 | 0.028383 | 0.025364 | 0.022344
|  | 15.2 | 0.031744 | 0.029947 | 15.2 | 0.029947 | 0.02815 | 0.025155 | 0.022161
|  | 15.4 | 0.031416 | 0.029638 | 15.4 | 0.029638 | 0.02786 | 0.024896 | 0.021932
|  | 15.6 | 0.031168 | 0.029404 | 15.6 | 0.029404 | 0.02764 | 0.024699 | 0.021759
|  | 15.8 | 0.030842 | 0.029096 | 15.8 | 0.029096 | 0.02735 | 0.024441 | 0.021531
|  | 16 | 0.030594 | 0.028862 | 16 | 0.028862 | 0.02713 | 0.024244 | 0.021358
|  | 16.2 | 0.030339 | 0.028622 | 16.2 | 0.028622 | 0.026905 | 0.024042 | 0.02118
|  | 16.4 | 0.030071 | 0.028369 | 16.4 | 0.028369 | 0.026667 | 0.02383 | 0.020993
|  | 16.6 | 0.029903 | 0.02821 | 16.6 | 0.02821 | 0.026517 | 0.023696 | 0.020875
|  | 16.8 | 0.029664 | 0.027985 | 16.8 | 0.027985 | 0.026306 | 0.023507 | 0.020709
|  | 17 | 0.029398 | 0.027734 | 17 | 0.027734 | 0.02607 | 0.023297 | 0.020523
|  | 17.2 | 0.029185 | 0.027533 | 17.2 | 0.027533 | 0.025881 | 0.023128 | 0.020374
|  | 17.4 | 0.028949 | 0.02731 | 17.4 | 0.02731 | 0.025671 | 0.02294 | 0.020209
|  | 17.6 | 0.028781 | 0.027152 | 17.6 | 0.027152 | 0.025523 | 0.022808 | 0.020092
|  | 17.8 | 0.028601 | 0.026982 | 17.8 | 0.026982 | 0.025363 | 0.022665 | 0.019967
|  | 18 | 0.028386 | 0.026779 | 18 | 0.026779 | 0.025172 | 0.022494 | 0.019816
|  | 18.2 | 0.028176 | 0.026581 | 18.2 | 0.026581 | 0.024986 | 0.022328 | 0.01967
|  | 18.4 | 0.028035 | 0.026448 | 18.4 | 0.026448 | 0.024861 | 0.022216 | 0.019572
|  | 18.6 | 0.027795 | 0.026222 | 18.6 | 0.026222 | 0.024649 | 0.022026 | 0.019404
|  | 18.8 | 0.027687 | 0.02612 | 18.8 | 0.02612 | 0.024553 | 0.021941 | 0.019329
|  | 19 | 0.024838 | 0.023432 | 19 | 0.023432 | 0.022026 | 0.019683 | 0.01734
|  | 19.2 | 0.022247 | 0.020988 | 19.2 | 0.020988 | 0.019729 | 0.01763 | 0.015531
|  | 19.4 | 0.021967 | 0.020724 | 19.4 | 0.020724 | 0.019481 | 0.017408 | 0.015336
|  | 19.6 | 0.022154 | 0.0209 | 19.6 | 0.0209 | 0.019646 | 0.017556 | 0.015466
|  | 19.8 | 0.022014 | 0.020768 | 19.8 | 0.020768 | 0.019522 | 0.017445 | 0.015368
|  | 20 | 0.021744 | 0.020513 | 20 | 0.020513 | 0.019282 | 0.017231 | 0.01518
|  | 20.2 | 0.021566 | 0.020345 | 20.2 | 0.020345 | 0.019124 | 0.01709 | 0.015055
|  | 20.4 | 0.021351 | 0.020142 | 20.4 | 0.020142 | 0.018933 | 0.016919 | 0.014905
|  | 20.6 | 0.021239 | 0.020037 | 20.6 | 0.020037 | 0.018835 | 0.016831 | 0.014827
|  | 20.8 | 0.021088 | 0.019894 | 20.8 | 0.019894 | 0.0187 | 0.016711 | 0.014722
|  | 21 | 0.020883 | 0.019701 | 21 | 0.019701 | 0.018519 | 0.016549 | 0.014579
|  | 21.2 | 0.020707 | 0.019535 | 21.2 | 0.019535 | 0.018363 | 0.016409 | 0.014456
|  | 21.4 | 0.020525 | 0.019363 | 21.4 | 0.019363 | 0.018201 | 0.016265 | 0.014329
|  | 21.6 | 0.020457 | 0.019299 | 21.6 | 0.019299 | 0.018141 | 0.016211 | 0.014281
|  | 21.8 | 0.02031 | 0.01916 | 21.8 | 0.01916 | 0.01801 | 0.016094 | 0.014178
|  | 22 | 0.020119 | 0.01898 | 22 | 0.01898 | 0.017841 | 0.015943 | 0.014045
|  | 22.2 | 0.019968 | 0.018838 | 22.2 | 0.018838 | 0.017708 | 0.015824 | 0.01394
|  | 22.4 | 0.019839 | 0.018716 | 22.4 | 0.018716 | 0.017593 | 0.015721 | 0.01385
|  | 22.6 | 0.019655 | 0.018542 | 22.6 | 0.018542 | 0.017429 | 0.015575 | 0.013721
|  | 22.8 | 0.019523 | 0.018418 | 22.8 | 0.018418 | 0.017313 | 0.015471 | 0.013629
|  | 23 | 0.019423 | 0.018324 | 23 | 0.018324 | 0.017225 | 0.015392 | 0.01356
|  | 23.2 | 0.019269 | 0.018178 | 23.2 | 0.018178 | 0.017087 | 0.01527 | 0.013452
|  | 23.4 | 0.019061 | 0.017982 | 23.4 | 0.017982 | 0.016903 | 0.015105 | 0.013307
|  | 23.6 | 0.018915 | 0.017844 | 23.6 | 0.017844 | 0.016773 | 0.014989 | 0.013205
|  | 23.8 | 0.018778 | 0.017715 | 23.8 | 0.017715 | 0.016652 | 0.014881 | 0.013109
|  | 24 | 0.018686 | 0.017628 | 24 | 0.017628 | 0.01657 | 0.014808 | 0.013045
|  | 24.2 | 0.018623 | 0.017569 | 24.2 | 0.017569 | 0.016515 | 0.014758 | 0.013001
|  | 24.4 | 0.018478 | 0.017432 | 24.4 | 0.017432 | 0.016386 | 0.014643 | 0.0129
|  | 24.6 | 0.018408 | 0.017366 | 24.6 | 0.017366 | 0.016324 | 0.014587 | 0.012851
|  | 24.8 | 0.018286 | 0.017251 | 24.8 | 0.017251 | 0.016216 | 0.014491 | 0.012766
|  | 25 | 0.018139 | 0.017112 | 25 | 0.017112 | 0.016085 | 0.014374 | 0.012663

## LCC1113-D
|  | Retardance by Wavelength at 25 °C |  | Retardance by Temperature at 2200 nm
|  | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 2200 nm | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 25 °C | Retardance in Waves at 45 °C | Retardance in Waves at 60 °C | Retardance in Waves at 70 °C
|  | 0.1 | 1.6191 | 0.1 | 1.6191 | 1.5158 | 1.3963 | 1.2513
|  | 0.2 | 1.6153 | 0.2 | 1.6153 | 1.5011 | 1.3925 | 1.2474
Product Raw Data |  | 0.3 | 1.6063 | 0.3 | 1.6063 | 1.4848 | 1.3869 | 1.2418
Product Raw Data |  | 0.4 | 1.5919 | 0.4 | 1.5919 | 1.4686 | 1.379 | 1.2356
Full-Wave Liquid Crystal Retarders, ARC: 1650 - 3000 nm |  | 0.5 | 1.5711 | 0.5 | 1.5711 | 1.4478 | 1.37 | 1.2265
|  | 0.6 | 1.5448 | 0.55 | 1.5448 | 1.4231 | 1.3384 | 1.2128
Item # | LCC1113-D | 0.7 | 1.5041 | 0.6 | 1.5041 | 1.3869 | 1.3014 | 1.1922
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 0.8 | 1.453 | 0.65 | 1.453 | 1.338 | 1.2715 | 1.1622
|  | 0.9 | 1.3931 | 0.7 | 1.3931 | 1.2797 | 1.228 | 1.1225
|  | 1 | 1.3234 | 0.75 | 1.3234 | 1.2162 | 1.1607 | 1.0758
|  | 1.05 | 1.2545 | 0.8 | 1.2545 | 1.1457 | 1.109 | 1.0241
|  | 1.1 | 1.1808 | 0.85 | 1.1808 | 1.0826 | 1.0323 | 0.9686
|  | 1.15 | 1.1079 | 0.9 | 1.1079 | 1.0173 | 0.96199 | 0.91162
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 1.2 | 1.0327 | 0.95 | 1.0327 | 0.95423 | 0.90144 | 0.85328
|  | 1.25 | 0.96021 | 1 | 0.96021 | 0.89648 | 0.83712 | 0.79591
|  | 1.3 | 0.89314 | 1.05 | 0.89314 | 0.83322 | 0.7772 | 0.74186
Additional Information: |  | 1.35 | 0.8281 | 1.1 | 0.8281 | 0.77667 | 0.72065 | 0.69039
|  | 1.4 | 0.76955 | 1.15 | 0.76955 | 0.72414 | 0.66904 | 0.64426
|  | 1.45 | 0.71471 | 1.2 | 0.71471 | 0.67696 | 0.62368 | 0.60082
|  | 1.5 | 0.66447 | 1.25 | 0.66447 | 0.63375 | 0.58134 | 0.55964
|  | 1.55 | 0.61767 | 1.3 | 0.61767 | 0.59231 | 0.54628 | 0.52097
|  | 1.6 | 0.57121 | 1.35 | 0.57121 | 0.55445 | 0.51486 | 0.4846
|  | 1.65 | 0.53536 | 1.4 | 0.53536 | 0.5139 | 0.48738 | 0.45181
|  | 1.7 | 0.50052 | 1.45 | 0.50052 | 0.47612 | 0.46173 | 0.42418
|  | 1.75 | 0.47049 | 1.5 | 0.47049 | 0.44583 | 0.43711 | 0.40121
|  | 1.8 | 0.4486 | 1.55 | 0.4486 | 0.41986 | 0.41337 | 0.38182
|  | 1.85 | 0.42355 | 1.6 | 0.42355 | 0.40128 | 0.3921 | 0.36535
|  | 1.9 | 0.40411 | 1.65 | 0.40411 | 0.38427 | 0.37488 | 0.34973
|  | 1.95 | 0.38592 | 1.7 | 0.38592 | 0.36632 | 0.35775 | 0.3338
|  | 2 | 0.3689 | 1.75 | 0.3689 | 0.34887 | 0.34138 | 0.31783
|  | 2.05 | 0.35287 | 1.8 | 0.35287 | 0.33288 | 0.32401 | 0.3032
|  | 2.1 | 0.338 | 1.85 | 0.338 | 0.32032 | 0.30793 | 0.29119
|  | 2.15 | 0.32517 | 1.9 | 0.32517 | 0.30916 | 0.29486 | 0.28215
|  | 2.2 | 0.31376 | 1.95 | 0.31376 | 0.29842 | 0.28425 | 0.27413
|  | 2.25 | 0.3035 | 2 | 0.3035 | 0.28865 | 0.27499 | 0.26638
|  | 2.3 | 0.29363 | 2.05 | 0.29363 | 0.27862 | 0.26587 | 0.25789
|  | 2.35 | 0.2837 | 2.1 | 0.2837 | 0.26898 | 0.25706 | 0.24796
|  | 2.4 | 0.2744 | 2.15 | 0.2744 | 0.25935 | 0.24894 | 0.23756
|  | 2.45 | 0.26575 | 2.2 | 0.26575 | 0.25038 | 0.24129 | 0.2281
|  | 2.5 | 0.25793 | 2.25 | 0.25793 | 0.24283 | 0.23387 | 0.22021
|  | 2.55 | 0.25082 | 2.3 | 0.25082 | 0.23538 | 0.22677 | 0.21457
|  | 2.6 | 0.24376 | 2.35 | 0.24376 | 0.22834 | 0.22002 | 0.2098
|  | 2.65 | 0.23694 | 2.4 | 0.23694 | 0.221 | 0.2141 | 0.20524
|  | 2.7 | 0.23004 | 2.45 | 0.23004 | 0.2137 | 0.20832 | 0.20067
|  | 2.75 | 0.22361 | 2.5 | 0.22361 | 0.20749 | 0.20297 | 0.19645
|  | 2.8 | 0.21775 | 2.55 | 0.21775 | 0.20235 | 0.19715 | 0.19177
|  | 2.85 | 0.21252 | 2.6 | 0.21252 | 0.19781 | 0.19139 | 0.18703
|  | 2.9 | 0.2079 | 2.65 | 0.2079 | 0.19378 | 0.18642 | 0.18126
|  | 2.95 | 0.20312 | 2.7 | 0.20312 | 0.1897 | 0.18228 | 0.17629
|  | 3 | 0.19812 | 2.75 | 0.19812 | 0.18607 | 0.17961 | 0.17194
|  | 3.1 | 0.19319 | 2.8 | 0.19319 | 0.18189 | 0.17606 | 0.16855
|  | 3.2 | 0.18845 | 2.85 | 0.18845 | 0.17705 | 0.17171 | 0.16621
|  | 3.3 | 0.18394 | 2.9 | 0.18394 | 0.17128 | 0.16594 | 0.1628
|  | 3.4 | 0.17874 | 2.95 | 0.17874 | 0.16434 | 0.16006 | 0.15808
|  | 3.5 | 0.17413 | 3 | 0.17413 | 0.16128 | 0.15706 | 0.15122
|  | 3.6 | 0.16913 | 3.1 | 0.16913 | 0.15593 | 0.15222 | 0.14607
|  | 3.7 | 0.164 | 3.2 | 0.164 | 0.15086 | 0.14765 | 0.14119
|  | 3.8 | 0.15878 | 3.3 | 0.15878 | 0.14583 | 0.14327 | 0.13665
|  | 3.9 | 0.15361 | 3.4 | 0.15361 | 0.14115 | 0.13858 | 0.1321
|  | 4 | 0.14865 | 3.5 | 0.14865 | 0.13629 | 0.13348 | 0.12755
|  | 4.1 | 0.1438 | 3.6 | 0.1438 | 0.13137 | 0.12862 | 0.123
|  | 4.2 | 0.13904 | 3.7 | 0.13904 | 0.12634 | 0.12413 | 0.1185
|  | 4.3 | 0.13436 | 3.8 | 0.13436 | 0.12172 | 0.11988 | 0.11403
|  | 4.4 | 0.12993 | 3.9 | 0.12993 | 0.11732 | 0.11586 | 0.10979
|  | 4.5 | 0.12583 | 4 | 0.12583 | 0.11318 | 0.11151 | 0.10573
|  | 4.6 | 0.12209 | 4.1 | 0.12209 | 0.10914 | 0.1075 | 0.10195
|  | 4.7 | 0.11868 | 4.2 | 0.11868 | 0.10555 | 0.1037 | 0.098568
|  | 4.8 | 0.11533 | 4.3 | 0.11533 | 0.10262 | 0.10004 | 0.09507
|  | 4.9 | 0.11183 | 4.4 | 0.11183 | 0.099828 | 0.096428 | 0.091667
|  | 5 | 0.1082 | 4.5 | 0.1082 | 0.097054 | 0.092684 | 0.088333
|  | 5.2 | 0.10462 | 4.6 | 0.10462 | 0.093889 | 0.089441 | 0.085237
|  | 5.4 | 0.10129 | 4.7 | 0.10129 | 0.090464 | 0.085928 | 0.081985
|  | 5.6 | 0.098043 | 4.8 | 0.098043 | 0.086655 | 0.082298 | 0.078238
|  | 5.8 | 0.094965 | 4.9 | 0.094965 | 0.082899 | 0.078614 | 0.074796
|  | 6 | 0.091747 | 5 | 0.091747 | 0.079502 | 0.075446 | 0.071506
|  | 6.2 | 0.088608 | 5.2 | 0.088608 | 0.076443 | 0.072338 | 0.068415
|  | 6.4 | 0.08536 | 5.4 | 0.08536 | 0.073393 | 0.069051 | 0.065302
|  | 6.6 | 0.082288 | 5.6 | 0.082288 | 0.070357 | 0.066075 | 0.062295
|  | 6.8 | 0.079202 | 5.8 | 0.079202 | 0.067571 | 0.062943 | 0.059458
|  | 7 | 0.076297 | 6 | 0.076297 | 0.064845 | 0.060287 | 0.056795
|  | 7.2 | 0.073247 | 6.2 | 0.073247 | 0.062163 | 0.057211 | 0.054377
|  | 7.4 | 0.070282 | 6.4 | 0.070282 | 0.059285 | 0.053812 | 0.05175
|  | 7.6 | 0.067253 | 6.6 | 0.067253 | 0.056368 | 0.05027 | 0.049354
|  | 7.8 | 0.06447 | 6.8 | 0.06447 | 0.053746 | 0.046478 | 0.046832
|  | 8 | 0.061803 | 7 | 0.061803 | 0.051152 | 0.043453 | 0.045319
|  | 8.2 | 0.059427 | 7.2 | 0.059427 | 0.04907 | 0.040471 | 0.044007
|  | 8.4 | 0.057136 | 7.4 | 0.057136 | 0.04725 | 0.038125 | 0.043311
|  | 8.6 | 0.055159 | 7.6 | 0.055159 | 0.045735 | 0.03581 | 0.042207
|  | 8.8 | 0.053336 | 7.8 | 0.053336 | 0.04367 | 0.03385 | 0.040792
|  | 9 | 0.05147 | 8 | 0.05147 | 0.0414 | 0.03189 | 0.039249
|  | 9.2 | 0.049235 | 8.2 | 0.049235 | 0.039257 | 0.030765 | 0.037698
|  | 9.4 | 0.047054 | 8.4 | 0.047054 | 0.038008 | 0.029969 | 0.036355
|  | 9.6 | 0.04521 | 8.6 | 0.04521 | 0.036699 | 0.028904 | 0.035246
|  | 9.8 | 0.043723 | 8.8 | 0.043723 | 0.035713 | 0.027613 | 0.034389
|  | 10 | 0.04182 | 9 | 0.04182 | 0.034388 | 0.026292 | 0.033502
|  | 10.5 | 0.039817 | 9.2 | 0.039817 | 0.03328 | 0.025342 | 0.032216
|  | 11 | 0.037742 | 9.4 | 0.037742 | 0.031743 | 0.024371 | 0.030998
|  | 11.5 | 0.035988 | 9.6 | 0.035988 | 0.029657 | 0.024121 | 0.029794
|  | 12 | 0.034404 | 9.8 | 0.034404 | 0.02763 | 0.024429 | 0.028914
|  | 12.5 | 0.032898 | 10 | 0.032898 | 0.026218 | 0.024791 | 0.0275
|  | 13 | 0.03134 | 10.5 | 0.03134 | 0.025328 | 0.024353 | 0.025851
|  | 13.5 | 0.029475 | 11 | 0.029475 | 0.024396 | 0.02399 | 0.022783
|  | 14 | 0.027377 | 11.5 | 0.027377 | 0.023737 | 0.022984 | 0.020703
|  | 14.5 | 0.02573 | 12 | 0.02573 | 0.02384 | 0.02223 | 0.019312
|  | 15 | 0.024421 | 12.5 | 0.024421 | 0.024053 | 0.021671 | 0.019202
|  | 15.5 | 0.023408 | 13 | 0.023408 | 0.02428 | 0.020417 | 0.018871
|  | 16 | 0.022226 | 13.5 | 0.022226 | 0.023759 | 0.019269 | 0.018172
|  | 16.5 | 0.020679 | 14 | 0.020679 | 0.023403 | 0.017761 | 0.016874
|  | 17 | 0.019457 | 14.5 | 0.019457 | 0.021325 | 0.016985 | 0.016175
|  | 17.5 | 0.018315 | 15 | 0.018315 | 0.019526 | 0.015574 | 0.015368
|  | 18 | 0.017527 | 15.5 | 0.017527 | 0.018476 | 0.015446 | 0.013872
|  | 18.5 | 0.01656 | 16 | 0.01656 | 0.018594 | 0.015015 | 0.013618
|  | 19 | 0.015592 | 16.5 | 0.015592 | 0.018897 | 0.014663 | 0.013474
|  | 19.5 | 0.01465 | 17 | 0.01465 | 0.019057 | 0.014663 | 0.013605
|  | 20 | 0.013683 | 17.5 | 0.013683 | 0.019185 | 0.014521 | 0.013373
|  | 20.5 | 0.012997 | 18 | 0.012997 | 0.019185 | 0.015283 | 0.013681
|  | 21 | 0.012278 | 18.5 | 0.012278 | 0.019516 | 0.017182 | 0.013536
|  | 21.5 | 0.011954 | 19 | 0.011954 | 0.018968 | 0.019173 | 0.013984
|  | 22 | 0.01065 | 19.5 | 0.01065 | 0.018637 | 0.020564 | 0.013984
|  | 22.5 | 0.0099012 | 20 | 0.0099012 | 0.018178 | 0.020564 | 0.013536
|  | 23 | 0.0087212 | 20.5 | 0.0087212 | 0.018068 | 0.020564 | 0.012673
|  | 23.5 | 0.0079348 | 21 | 0.0079348 | 0.018186 | 0.020834 | 0.011615
|  | 24 | 0.0072538 | 21.5 | 0.0072538 | 0.016846 | 0.020235 | 0.011004
|  | 24.5 | 0.0062133 | 22 | 0.0062133 | 0.016846 | 0.019035 | 0.0099462
|  | 25 | 0.0054269 | 22.5 | 0.0054269 | 0.016846 | 0.017836 | 0.0099462
|  |  |  | 23 | 0.0046406 | 0.015999 | 0.016494 | 0.0099462
|  |  |  | 23.5 | 0.0040845 | 0.014412 | 0.015455 | 0.0093356
|  |  |  | 24 | 0.0035285 | 0.013072 | 0.014607 | 0.0081138
|  |  |  | 25 | 0.0035285 | 0.013072 | 0.014607 | 0.0081138

## LCC1113-MIR
|  | Retardance by Wavelength at 25 °C |  | Retardance by Temperature at 4400 nm
|  | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 4400 nm | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 25 °C | Retardance in Waves at 45 °C | Retardance in Waves at 60 °C | Retardance in Waves at 70 °C
|  | 0.1 | 2.2321 | 0.1 | 2.2338 | 2.0668 | 1.9299 | 1.8178
|  | 0.12 | 2.2321 | 0.12 | 2.2338 | 2.0668 | 1.9304 | 1.8174
Product Raw Data |  | 0.14 | 2.2325 | 0.14 | 2.2337 | 2.0668 | 1.9296 | 1.8172
Full-Wave Liquid Crystal Retarders, ARC: 3600 - 5600 nm |  | 0.16 | 2.2334 | 0.16 | 2.2335 | 2.0674 | 1.9293 | 1.8172
|  | 0.18 | 2.2332 | 0.18 | 2.2338 | 2.068 | 1.9309 | 1.8168
Item # | LCC1113-MIR | 0.2 | 2.2329 | 0.2 | 2.2336 | 2.0673 | 1.9312 | 1.8171
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 0.22 | 2.2325 | 0.22 | 2.2336 | 2.0679 | 1.9312 | 1.8169
|  | 0.24 | 2.2322 | 0.24 | 2.2336 | 2.0683 | 1.9315 | 1.8174
|  | 0.26 | 2.2321 | 0.26 | 2.2336 | 2.0682 | 1.9307 | 1.8181
|  | 0.28 | 2.2317 | 0.28 | 2.2335 | 2.0683 | 1.9291 | 1.8185
|  | 0.3 | 2.2317 | 0.3 | 2.2334 | 2.0679 | 1.9296 | 1.8184
|  | 0.32 | 2.2316 | 0.32 | 2.2333 | 2.0687 | 1.9299 | 1.819
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 0.34 | 2.2315 | 0.34 | 2.2332 | 2.0692 | 1.9301 | 1.8193
|  | 0.36 | 2.2314 | 0.36 | 2.2332 | 2.0674 | 1.9312 | 1.8184
|  | 0.38 | 2.2316 | 0.38 | 2.2331 | 2.0675 | 1.9325 | 1.818
Additional Information: |  | 0.4 | 2.2316 | 0.4 | 2.2329 | 2.0676 | 1.9315 | 1.8173
|  | 0.42 | 2.2321 | 0.42 | 2.2328 | 2.0677 | 1.932 | 1.8168
|  | 0.44 | 2.2313 | 0.44 | 2.2327 | 2.0677 | 1.9304 | 1.8157
|  | 0.46 | 2.2309 | 0.46 | 2.2326 | 2.0677 | 1.9286 | 1.8156
|  | 0.48 | 2.2314 | 0.48 | 2.2326 | 2.0677 | 1.9273 | 1.8151
|  | 0.51 | 2.231 | 0.51 | 2.2325 | 2.0676 | 1.9273 | 1.8147
|  | 0.52 | 2.2307 | 0.52 | 2.2324 | 2.0675 | 1.9268 | 1.8146
|  | 0.53 | 2.2315 | 0.53 | 2.2322 | 2.0673 | 1.9276 | 1.8146
|  | 0.54 | 2.2309 | 0.54 | 2.2321 | 2.0669 | 1.9288 | 1.8147
|  | 0.55 | 2.2294 | 0.55 | 2.2319 | 2.0669 | 1.9301 | 1.8152
|  | 0.56 | 2.2295 | 0.56 | 2.2318 | 2.0668 | 1.9304 | 1.8164
|  | 0.57 | 2.2291 | 0.57 | 2.2316 | 2.0666 | 1.9296 | 1.8167
|  | 0.58 | 2.2287 | 0.58 | 2.2314 | 2.0665 | 1.9296 | 1.8167
|  | 0.59 | 2.2291 | 0.59 | 2.2312 | 2.0663 | 1.9288 | 1.8165
|  | 0.6 | 2.2297 | 0.6 | 2.2309 | 2.0661 | 1.9293 | 1.8158
|  | 0.61 | 2.2295 | 0.61 | 2.2307 | 2.0659 | 1.9286 | 1.815
|  | 0.62 | 2.2294 | 0.62 | 2.2305 | 2.0657 | 1.9291 | 1.8144
|  | 0.63 | 2.2287 | 0.63 | 2.2304 | 2.0654 | 1.9296 | 1.8137
|  | 0.64 | 2.2281 | 0.64 | 2.2302 | 2.0652 | 1.9301 | 1.813
|  | 0.65 | 2.2277 | 0.65 | 2.2301 | 2.0649 | 1.9276 | 1.8127
|  | 0.66 | 2.2278 | 0.66 | 2.2299 | 2.0646 | 1.9276 | 1.8121
|  | 0.67 | 2.2278 | 0.67 | 2.2298 | 2.0643 | 1.9268 | 1.812
|  | 0.68 | 2.2285 | 0.68 | 2.2296 | 2.064 | 1.9273 | 1.8122
|  | 0.69 | 2.2288 | 0.69 | 2.2294 | 2.0637 | 1.9258 | 1.8125
|  | 0.7 | 2.2284 | 0.7 | 2.2293 | 2.0634 | 1.9278 | 1.8133
|  | 0.71 | 2.2276 | 0.71 | 2.2292 | 2.0631 | 1.9293 | 1.8139
|  | 0.72 | 2.2274 | 0.72 | 2.229 | 2.0627 | 1.9299 | 1.8135
|  | 0.73 | 2.2266 | 0.73 | 2.2289 | 2.0624 | 1.9276 | 1.8132
|  | 0.74 | 2.2264 | 0.74 | 2.2286 | 2.0621 | 1.9286 | 1.8122
|  | 0.75 | 2.226 | 0.75 | 2.2284 | 2.0617 | 1.926 | 1.811
|  | 0.76 | 2.2262 | 0.76 | 2.2281 | 2.0612 | 1.9243 | 1.8102
|  | 0.77 | 2.2254 | 0.77 | 2.2279 | 2.0608 | 1.9236 | 1.8095
|  | 0.78 | 2.2255 | 0.78 | 2.2276 | 2.0603 | 1.9243 | 1.8088
|  | 0.79 | 2.2247 | 0.79 | 2.2273 | 2.0598 | 1.9238 | 1.8082
|  | 0.8 | 2.2252 | 0.8 | 2.227 | 2.0593 | 1.9241 | 1.8076
|  | 0.81 | 2.2242 | 0.81 | 2.2267 | 2.0588 | 1.9224 | 1.8071
|  | 0.82 | 2.2243 | 0.82 | 2.2263 | 2.0583 | 1.9217 | 1.8067
|  | 0.83 | 2.2235 | 0.83 | 2.226 | 2.0577 | 1.9222 | 1.8063
|  | 0.84 | 2.2234 | 0.84 | 2.2256 | 2.0571 | 1.9217 | 1.8059
|  | 0.85 | 2.2226 | 0.85 | 2.2253 | 2.0564 | 1.9219 | 1.8054
|  | 0.86 | 2.2224 | 0.86 | 2.2249 | 2.0556 | 1.9224 | 1.8048
|  | 0.87 | 2.2224 | 0.87 | 2.2246 | 2.0548 | 1.9229 | 1.8039
|  | 0.88 | 2.2216 | 0.88 | 2.2242 | 2.0539 | 1.921 | 1.8029
|  | 0.89 | 2.2211 | 0.89 | 2.2238 | 2.0529 | 1.9205 | 1.8016
|  | 0.9 | 2.2207 | 0.9 | 2.2234 | 2.0518 | 1.9193 | 1.8001
|  | 0.91 | 2.2204 | 0.91 | 2.223 | 2.0506 | 1.9193 | 1.7985
|  | 0.92 | 2.2196 | 0.92 | 2.2226 | 2.0494 | 1.918 | 1.7968
|  | 0.93 | 2.2199 | 0.93 | 2.2222 | 2.048 | 1.9168 | 1.795
|  | 0.94 | 2.2195 | 0.94 | 2.2217 | 2.0467 | 1.9168 | 1.7932
|  | 0.95 | 2.2188 | 0.95 | 2.2212 | 2.0452 | 1.9175 | 1.7914
|  | 0.96 | 2.2184 | 0.96 | 2.2208 | 2.0436 | 1.9164 | 1.7895
|  | 0.97 | 2.2174 | 0.97 | 2.2203 | 2.0419 | 1.9155 | 1.7874
|  | 0.98 | 2.2163 | 0.98 | 2.2198 | 2.0401 | 1.9162 | 1.7851
|  | 0.99 | 2.2163 | 0.99 | 2.2193 | 2.0384 | 1.9153 | 1.7824
|  | 1 | 2.2153 | 1 | 2.2186 | 2.0367 | 1.9133 | 1.7734
|  | 1.01 | 2.2142 | 1.01 | 2.218 | 2.0348 | 1.9116 | 1.7698
|  | 1.02 | 2.2136 | 1.02 | 2.2173 | 2.0328 | 1.9099 | 1.766
|  | 1.03 | 2.213 | 1.03 | 2.2166 | 2.0305 | 1.9079 | 1.7618
|  | 1.04 | 2.211 | 1.04 | 2.2158 | 2.0281 | 1.9055 | 1.7573
|  | 1.05 | 2.2108 | 1.05 | 2.2149 | 2.0256 | 1.9025 | 1.7523
|  | 1.06 | 2.2099 | 1.06 | 2.214 | 2.023 | 1.9013 | 1.747
|  | 1.07 | 2.2083 | 1.07 | 2.213 | 2.0202 | 1.8992 | 1.7414
|  | 1.08 | 2.2067 | 1.08 | 2.212 | 2.0174 | 1.8962 | 1.7354
|  | 1.09 | 2.2055 | 1.09 | 2.211 | 2.0143 | 1.8932 | 1.7293
|  | 1.1 | 2.2041 | 1.1 | 2.2099 | 2.0111 | 1.8916 | 1.7229
|  | 1.11 | 2.2031 | 1.11 | 2.2088 | 2.0075 | 1.887 | 1.7162
|  | 1.12 | 2.2026 | 1.12 | 2.2076 | 2.0038 | 1.8831 | 1.7093
|  | 1.13 | 2.2012 | 1.13 | 2.2064 | 1.9998 | 1.8797 | 1.7023
|  | 1.14 | 2.1996 | 1.14 | 2.205 | 1.9955 | 1.8752 | 1.6949
|  | 1.15 | 2.1983 | 1.15 | 2.2037 | 1.991 | 1.8697 | 1.6873
|  | 1.16 | 2.1965 | 1.16 | 2.2023 | 1.9861 | 1.8662 | 1.6795
|  | 1.17 | 2.1938 | 1.17 | 2.2008 | 1.9809 | 1.8612 | 1.6715
|  | 1.18 | 2.1919 | 1.18 | 2.1992 | 1.9755 | 1.8547 | 1.6632
|  | 1.19 | 2.1902 | 1.19 | 2.1974 | 1.9697 | 1.8481 | 1.6545
|  | 1.2 | 2.1867 | 1.2 | 2.1956 | 1.9636 | 1.8411 | 1.6454
|  | 1.21 | 2.1844 | 1.21 | 2.1935 | 1.9571 | 1.8326 | 1.6361
|  | 1.22 | 2.1819 | 1.22 | 2.1914 | 1.9503 | 1.8236 | 1.6264
|  | 1.23 | 2.1795 | 1.23 | 2.189 | 1.9431 | 1.8149 | 1.6165
|  | 1.24 | 2.1753 | 1.24 | 2.1865 | 1.9355 | 1.8059 | 1.6064
|  | 1.25 | 2.1727 | 1.25 | 2.1838 | 1.9277 | 1.7967 | 1.5961
|  | 1.26 | 2.1686 | 1.26 | 2.1809 | 1.9194 | 1.787 | 1.5857
|  | 1.27 | 2.1648 | 1.27 | 2.1778 | 1.9107 | 1.7774 | 1.5751
|  | 1.28 | 2.1606 | 1.28 | 2.1745 | 1.9014 | 1.7675 | 1.5643
|  | 1.29 | 2.1561 | 1.29 | 2.171 | 1.8918 | 1.7584 | 1.5534
|  | 1.3 | 2.152 | 1.3 | 2.1673 | 1.882 | 1.7476 | 1.5421
|  | 1.31 | 2.1475 | 1.31 | 2.1634 | 1.872 | 1.736 | 1.5306
|  | 1.32 | 2.1419 | 1.32 | 2.1592 | 1.8616 | 1.7245 | 1.5189
|  | 1.33 | 2.1363 | 1.33 | 2.1547 | 1.8509 | 1.7123 | 1.5069
|  | 1.34 | 2.1313 | 1.34 | 2.15 | 1.8399 | 1.6984 | 1.4947
|  | 1.35 | 2.1243 | 1.35 | 2.145 | 1.8286 | 1.6863 | 1.4823
|  | 1.36 | 2.117 | 1.36 | 2.1397 | 1.8169 | 1.6744 | 1.4698
|  | 1.37 | 2.111 | 1.37 | 2.134 | 1.805 | 1.6621 | 1.4573
|  | 1.38 | 2.1031 | 1.38 | 2.1281 | 1.7929 | 1.6496 | 1.4448
|  | 1.39 | 2.0955 | 1.39 | 2.1219 | 1.7806 | 1.6391 | 1.4323
|  | 1.4 | 2.0885 | 1.4 | 2.1155 | 1.768 | 1.6253 | 1.4199
|  | 1.41 | 2.0804 | 1.41 | 2.1088 | 1.7554 | 1.6107 | 1.4075
|  | 1.42 | 2.0726 | 1.42 | 2.1018 | 1.7427 | 1.5981 | 1.3951
|  | 1.43 | 2.0658 | 1.43 | 2.0945 | 1.73 | 1.5852 | 1.3827
|  | 1.44 | 2.057 | 1.44 | 2.087 | 1.7172 | 1.5691 | 1.3702
|  | 1.45 | 2.0477 | 1.45 | 2.0794 | 1.7046 | 1.5546 | 1.3576
|  | 1.46 | 2.0387 | 1.46 | 2.0716 | 1.692 | 1.544 | 1.3448
|  | 1.47 | 2.0304 | 1.47 | 2.0636 | 1.6795 | 1.5316 | 1.332
|  | 1.48 | 2.0198 | 1.48 | 2.0555 | 1.6673 | 1.5158 | 1.3191
|  | 1.49 | 2.0131 | 1.49 | 2.0469 | 1.6554 | 1.5 | 1.306
|  | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.0378 | 1.6437 | 1.4897 | 1.293
|  | 1.51 | 1.9869 | 1.51 | 2.0288 | 1.6322 | 1.4747 | 1.2799
|  | 1.52 | 1.9845 | 1.52 | 2.0195 | 1.6207 | 1.4612 | 1.2668
|  | 1.53 | 1.9742 | 1.53 | 2.0101 | 1.6093 | 1.4461 | 1.2537
|  | 1.54 | 1.9659 | 1.54 | 2.0007 | 1.5982 | 1.432 | 1.1946
|  | 1.55 | 1.9523 | 1.55 | 1.991 | 1.5872 | 1.4173 | 1.1824
|  | 1.56 | 1.9432 | 1.56 | 1.981 | 1.5763 | 1.4027 | 1.1704
|  | 1.57 | 1.9318 | 1.57 | 1.9709 | 1.5655 | 1.3886 | 1.157
|  | 1.58 | 1.9219 | 1.58 | 1.9605 | 1.5546 | 1.3744 | 1.1431
|  | 1.59 | 1.9098 | 1.59 | 1.9498 | 1.5438 | 1.3596 | 1.1281
|  | 1.6 | 1.8995 | 1.6 | 1.9394 | 1.533 | 1.3444 | 1.1137
|  | 1.61 | 1.8873 | 1.61 | 1.929 | 1.5222 | 1.3308 | 1.0993
|  | 1.62 | 1.8755 | 1.62 | 1.9181 | 1.5114 | 1.3169 | 1.0855
|  | 1.63 | 1.8634 | 1.63 | 1.9073 | 1.5006 | 1.3022 | 1.0724
|  | 1.64 | 1.8521 | 1.64 | 1.8961 | 1.4898 | 1.2865 | 1.0599
|  | 1.65 | 1.8402 | 1.65 | 1.8847 | 1.479 | 1.2706 | 1.0483
|  | 1.66 | 1.8285 | 1.66 | 1.873 | 1.4682 | 1.2541 | 1.0379
|  | 1.67 | 1.8158 | 1.67 | 1.8613 | 1.4574 | 1.2378 | 1.0284
|  | 1.68 | 1.8026 | 1.68 | 1.8493 | 1.4466 | 1.2215 | 1.0168
|  | 1.69 | 1.7894 | 1.69 | 1.8372 | 1.4358 | 1.2078 | 1.0067
|  | 1.7 | 1.776 | 1.7 | 1.825 | 1.4249 | 1.1946 | 1
|  | 1.71 | 1.7629 | 1.71 | 1.8126 | 1.414 | 1.1825 | 0.98896
|  | 1.72 | 1.7499 | 1.72 | 1.8002 | 1.4031 | 1.17 | 0.97601
|  | 1.73 | 1.7374 | 1.73 | 1.7876 | 1.392 | 1.1587 | 0.9641
|  | 1.74 | 1.7251 | 1.74 | 1.7751 | 1.3807 | 1.1454 | 0.95312
|  | 1.75 | 1.7138 | 1.75 | 1.7625 | 1.3693 | 1.1333 | 0.9414
|  | 1.76 | 1.7021 | 1.76 | 1.7499 | 1.3576 | 1.1203 | 0.93008
|  | 1.77 | 1.6901 | 1.77 | 1.7374 | 1.3457 | 1.1083 | 0.91985
|  | 1.78 | 1.678 | 1.78 | 1.7248 | 1.3336 | 1.0958 | 0.91044
|  | 1.79 | 1.6652 | 1.79 | 1.7123 | 1.3212 | 1.0836 | 0.90199
|  | 1.8 | 1.651 | 1.8 | 1.6998 | 1.3088 | 1.0712 | 0.89457
|  | 1.81 | 1.6381 | 1.81 | 1.6871 | 1.2963 | 1.0597 | 0.88673
|  | 1.82 | 1.6257 | 1.82 | 1.6744 | 1.2836 | 1.0483 | 0.87919
|  | 1.83 | 1.6125 | 1.83 | 1.6616 | 1.2708 | 1.0364 | 0.86992
|  | 1.84 | 1.5987 | 1.84 | 1.6485 | 1.258 | 1.0267 | 0.8603
|  | 1.85 | 1.5847 | 1.85 | 1.6354 | 1.2451 | 1.0189 | 0.84966
|  | 1.86 | 1.571 | 1.86 | 1.6221 | 1.2324 | 1.006 | 0.8391
|  | 1.87 | 1.5553 | 1.87 | 1.6085 | 1.2196 | 1 | 0.82772
|  | 1.88 | 1.5393 | 1.88 | 1.5947 | 1.2069 | 0.97975 | 0.81801
|  | 1.89 | 1.5262 | 1.89 | 1.5803 | 1.1943 | 0.96795 | 0.80817
|  | 1.9 | 1.5171 | 1.9 | 1.5667 | 1.1818 | 0.95858 | 0.79917
|  | 1.91 | 1.5 | 1.91 | 1.5521 | 1.1694 | 0.94885 | 0.79094
|  | 1.92 | 1.4764 | 1.92 | 1.5376 | 1.1572 | 0.9375 | 0.78387
|  | 1.93 | 1.4616 | 1.93 | 1.5227 | 1.145 | 0.92784 | 0.77666
|  | 1.94 | 1.4464 | 1.94 | 1.5075 | 1.1328 | 0.91903 | 0.7704
|  | 1.95 | 1.431 | 1.95 | 1.4921 | 1.1209 | 0.90863 | 0.76411
|  | 1.96 | 1.4137 | 1.96 | 1.4767 | 1.109 | 0.8981 | 0.75767
|  | 1.97 | 1.3967 | 1.97 | 1.461 | 1.0972 | 0.88961 | 0.75085
|  | 1.98 | 1.3792 | 1.98 | 1.4455 | 1.0854 | 0.88084 | 0.74342
|  | 1.99 | 1.3643 | 1.99 | 1.4301 | 1.0738 | 0.87212 | 0.73525
|  | 2 | 1.3488 | 2 | 1.415 | 1.0623 | 0.86298 | 0.72704
|  | 2.01 | 1.3358 | 2.01 | 1.3989 | 1.051 | 0.85468 | 0.71869
|  | 2.02 | 1.3225 | 2.02 | 1.3835 | 1.0397 | 0.84579 | 0.71055
|  | 2.03 | 1.3092 | 2.03 | 1.3681 | 1.0285 | 0.83635 | 0.70307
|  | 2.04 | 1.2942 | 2.04 | 1.3532 | 1.0175 | 0.82676 | 0.69579
|  | 2.05 | 1.2791 | 2.05 | 1.3386 | 1.0065 | 0.81816 | 0.68923
|  | 2.06 | 1.2643 | 2.06 | 1.3244 | 0.99568 | 0.80943 | 0.684
|  | 2.07 | 1.2511 | 2.07 | 1.3104 | 0.98499 | 0.8011 | 0.67827
|  | 2.08 | 1.2395 | 2.08 | 1.2966 | 0.97441 | 0.79348 | 0.67288
|  | 2.09 | 1.2293 | 2.09 | 1.283 | 0.96396 | 0.78551 | 0.66725
|  | 2.1 | 1.2189 | 2.1 | 1.2697 | 0.95364 | 0.77786 | 0.66191
|  | 2.11 | 1.2075 | 2.11 | 1.2567 | 0.94347 | 0.77016 | 0.65559
|  | 2.12 | 1.1959 | 2.12 | 1.244 | 0.93343 | 0.7624 | 0.64973
|  | 2.13 | 1.1831 | 2.13 | 1.2314 | 0.92351 | 0.75456 | 0.64309
|  | 2.14 | 1.1688 | 2.14 | 1.219 | 0.91376 | 0.74748 | 0.63697
|  | 2.15 | 1.1562 | 2.15 | 1.2065 | 0.90415 | 0.73986 | 0.63099
|  | 2.16 | 1.1425 | 2.16 | 1.1941 | 0.89468 | 0.73265 | 0.62524
|  | 2.17 | 1.1293 | 2.17 | 1.1816 | 0.88535 | 0.72562 | 0.61964
|  | 2.18 | 1.116 | 2.18 | 1.1691 | 0.87612 | 0.71953 | 0.61446
|  | 2.19 | 1.1043 | 2.19 | 1.1567 | 0.86699 | 0.71251 | 0.60967
|  | 2.2 | 1.0915 | 2.2 | 1.1443 | 0.85794 | 0.70686 | 0.60441
|  | 2.21 | 1.0812 | 2.21 | 1.1319 | 0.84919 | 0.70082 | 0.59929
|  | 2.22 | 1.07 | 2.22 | 1.1196 | 0.8406 | 0.69401 | 0.59373
|  | 2.23 | 1.0583 | 2.23 | 1.1073 | 0.83217 | 0.68745 | 0.58912
|  | 2.24 | 1.0461 | 2.24 | 1.0951 | 0.82396 | 0.68101 | 0.5836
|  | 2.25 | 1.0356 | 2.25 | 1.0831 | 0.81597 | 0.67385 | 0.57854
|  | 2.26 | 1.0233 | 2.26 | 1.0714 | 0.80817 | 0.66775 | 0.57391
|  | 2.27 | 1.0082 | 2.27 | 1.0601 | 0.80057 | 0.66252 | 0.5695
|  | 2.28 | 1 | 2.28 | 1.0493 | 0.79318 | 0.65628 | 0.56568
|  | 2.29 | 0.99083 | 2.29 | 1.038 | 0.78598 | 0.65001 | 0.56192
|  | 2.3 | 0.97949 | 2.3 | 1.0267 | 0.77893 | 0.64559 | 0.55663
|  | 2.31 | 0.97039 | 2.31 | 1.0154 | 0.77202 | 0.63913 | 0.55146
|  | 2.32 | 0.9593 | 2.32 | 1.0041 | 0.76523 | 0.63302 | 0.54734
|  | 2.33 | 0.9484 | 2.33 | 0.99277 | 0.75856 | 0.62774 | 0.54085
|  | 2.34 | 0.93592 | 2.34 | 0.98153 | 0.75198 | 0.62274 | 0.53714
|  | 2.35 | 0.92425 | 2.35 | 0.97026 | 0.74551 | 0.61565 | 0.5352
|  | 2.36 | 0.91191 | 2.36 | 0.95911 | 0.73912 | 0.61106 | 0.53088
|  | 2.37 | 0.90069 | 2.37 | 0.94792 | 0.73284 | 0.60543 | 0.5249
|  | 2.38 | 0.88948 | 2.38 | 0.93655 | 0.72666 | 0.59954 | 0.52095
|  | 2.39 | 0.88061 | 2.39 | 0.92493 | 0.72058 | 0.59468 | 0.51233
|  | 2.4 | 0.87129 | 2.4 | 0.91416 | 0.71461 | 0.59078 | 0.50723
|  | 2.41 | 0.86289 | 2.41 | 0.90361 | 0.70875 | 0.58673 | 0.50178
|  | 2.42 | 0.85325 | 2.42 | 0.89324 | 0.70297 | 0.584 | 0.5
|  | 2.43 | 0.84467 | 2.43 | 0.8831 | 0.6973 | 0.57897 | 0.49624
|  | 2.44 | 0.83468 | 2.44 | 0.87318 | 0.69171 | 0.57505 | 0.48936
|  | 2.45 | 0.82445 | 2.45 | 0.86339 | 0.6862 | 0.56968 | 0.49515
|  | 2.46 | 0.81431 | 2.46 | 0.85378 | 0.68077 | 0.56416 | 0.49823
|  | 2.47 | 0.80613 | 2.47 | 0.8442 | 0.67544 | 0.55755 | 0.49062
|  | 2.48 | 0.79699 | 2.48 | 0.83478 | 0.67019 | 0.55412 | 0.48879
|  | 2.49 | 0.78779 | 2.49 | 0.82545 | 0.66503 | 0.54907 | 0.48858
|  | 2.5 | 0.77953 | 2.5 | 0.81626 | 0.65987 | 0.54425 | 0.48598
|  | 2.51 | 0.77087 | 2.51 | 0.80721 | 0.65471 | 0.5384 | 0.47835
|  | 2.52 | 0.76226 | 2.52 | 0.79828 | 0.64959 | 0.53413 | 0.47203
|  | 2.53 | 0.7538 | 2.53 | 0.78952 | 0.64456 | 0.53151 | 0.4665
|  | 2.54 | 0.7463 | 2.54 | 0.78092 | 0.63957 | 0.52616 | 0.46326
|  | 2.55 | 0.7388 | 2.55 | 0.77244 | 0.63456 | 0.52983 | 0.45932
|  | 2.56 | 0.7319 | 2.56 | 0.76418 | 0.62957 | 0.52616 | 0.4553
|  | 2.57 | 0.72503 | 2.57 | 0.75611 | 0.62461 | 0.52108 | 0.45418
|  | 2.58 | 0.7181 | 2.58 | 0.74822 | 0.61967 | 0.51432 | 0.45255
|  | 2.59 | 0.71139 | 2.59 | 0.74051 | 0.61481 | 0.51653 | 0.44869
|  | 2.6 | 0.70444 | 2.6 | 0.73305 | 0.61004 | 0.5 | 0.44556
|  | 2.61 | 0.69673 | 2.61 | 0.72581 | 0.60536 | 0.48838 | 0.4445
|  | 2.62 | 0.68929 | 2.62 | 0.71873 | 0.60062 | 0.47986 | 0.44189
|  | 2.63 | 0.68437 | 2.63 | 0.71182 | 0.59595 | 0.47465 | 0.43983
|  | 2.64 | 0.67856 | 2.64 | 0.70509 | 0.59143 | 0.47465 | 0.43724
|  | 2.65 | 0.67359 | 2.65 | 0.69851 | 0.58697 | 0.47399 | 0.43422
|  | 2.66 | 0.6691 | 2.66 | 0.69207 | 0.58255 | 0.47465 | 0.43099
|  | 2.67 | 0.66397 | 2.67 | 0.68581 | 0.57811 | 0.47533 | 0.42853
|  | 2.68 | 0.65736 | 2.68 | 0.67967 | 0.57373 | 0.47748 | 0.42483
|  | 2.69 | 0.65069 | 2.69 | 0.67353 | 0.56945 | 0.47824 | 0.42257
|  | 2.7 | 0.64495 | 2.7 | 0.66739 | 0.56506 | 0.47602 | 0.42047
|  | 2.71 | 0.63781 | 2.71 | 0.66116 | 0.56065 | 0.47533 | 0.41918
|  | 2.72 | 0.63031 | 2.72 | 0.65489 | 0.55593 | 0.47602 | 0.41639
|  | 2.73 | 0.62246 | 2.73 | 0.64856 | 0.55139 | 0.47465 | 0.41509
|  | 2.74 | 0.61563 | 2.74 | 0.64219 | 0.54711 | 0.46921 | 0.41295
|  | 2.75 | 0.60836 | 2.75 | 0.63579 | 0.54287 | 0.46656 | 0.41087
|  | 2.76 | 0.60182 | 2.76 | 0.62932 | 0.53866 | 0.46271 | 0.40851
|  | 2.77 | 0.59703 | 2.77 | 0.62294 | 0.5345 | 0.46007 | 0.40597
|  | 2.78 | 0.59174 | 2.78 | 0.61655 | 0.53047 | 0.45447 | 0.40355
|  | 2.79 | 0.58749 | 2.79 | 0.61028 | 0.52648 | 0.44982 | 0.40131
|  | 2.8 | 0.58304 | 2.8 | 0.60431 | 0.52251 | 0.44461 | 0.39885
|  | 2.81 | 0.57925 | 2.81 | 0.59845 | 0.51855 | 0.44217 | 0.39609
|  | 2.82 | 0.57448 | 2.82 | 0.59272 | 0.51465 | 0.43841 | 0.39401
|  | 2.83 | 0.57186 | 2.83 | 0.58707 | 0.51087 | 0.43674 | 0.39117
|  | 2.84 | 0.56607 | 2.84 | 0.58157 | 0.50715 | 0.43593 | 0.38877
|  | 2.85 | 0.55771 | 2.85 | 0.57624 | 0.50352 | 0.43432 | 0.38648
|  | 2.86 | 0.55143 | 2.86 | 0.57092 | 0.49996 | 0.43147 | 0.3847
|  | 2.87 | 0.54487 | 2.87 | 0.56563 | 0.49648 | 0.42873 | 0.38341
|  | 2.88 | 0.53921 | 2.88 | 0.56014 | 0.49302 | 0.42848 | 0.38231
|  | 2.89 | 0.5351 | 2.89 | 0.55411 | 0.48963 | 0.42703 | 0.38067
|  | 2.9 | 0.53181 | 2.9 | 0.54767 | 0.48646 | 0.42656 | 0.37929
|  | 2.91 | 0.5266 | 2.91 | 0.54169 | 0.48334 | 0.42584 | 0.37795
|  | 2.92 | 0.5201 | 2.92 | 0.53519 | 0.48015 | 0.42537 | 0.37553
|  | 2.93 | 0.5 | 2.93 | 0.52801 | 0.47699 | 0.42238 | 0.37315
|  | 2.94 | 0.49188 | 2.94 | 0.52114 | 0.47389 | 0.42015 | 0.37068
|  | 2.95 | 0.49092 | 2.95 | 0.51446 | 0.47088 | 0.41754 | 0.36801
|  | 2.96 | 0.47528 | 2.96 | 0.50781 | 0.46789 | 0.41438 | 0.36541
|  | 2.97 | 0.46501 | 2.97 | 0.50116 | 0.46486 | 0.41274 | 0.36309
|  | 2.98 | 0.45992 | 2.98 | 0.49433 | 0.462 | 0.41013 | 0.36083
|  | 2.99 | 0.45889 | 2.99 | 0.48743 | 0.45924 | 0.40739 | 0.35856
|  | 3 | 0.45302 | 3 | 0.48105 | 0.45683 | 0.4051 | 0.35645
|  | 3.02 | 0.44909 | 3.02 | 0.4749 | 0.4543 | 0.40212 | 0.35358
|  | 3.04 | 0.44302 | 3.04 | 0.46826 | 0.45158 | 0.39797 | 0.35105
|  | 3.06 | 0.43657 | 3.06 | 0.46217 | 0.4488 | 0.39465 | 0.34839
|  | 3.08 | 0.42923 | 3.08 | 0.45673 | 0.44601 | 0.39192 | 0.34628
|  | 3.1 | 0.42299 | 3.1 | 0.45094 | 0.44317 | 0.38826 | 0.34345
|  | 3.12 | 0.41739 | 3.12 | 0.44491 | 0.44027 | 0.38405 | 0.34057
|  | 3.14 | 0.41371 | 3.14 | 0.43884 | 0.43733 | 0.38044 | 0.33796
|  | 3.16 | 0.40863 | 3.16 | 0.43442 | 0.43295 | 0.37645 | 0.33452
|  | 3.18 | 0.40406 | 3.18 | 0.43139 | 0.4274 | 0.37242 | 0.33086
|  | 3.2 | 0.39923 | 3.2 | 0.42831 | 0.42223 | 0.36833 | 0.32775
|  | 3.22 | 0.39519 | 3.22 | 0.42512 | 0.41714 | 0.36449 | 0.3247
|  | 3.24 | 0.39095 | 3.24 | 0.4219 | 0.41231 | 0.36113 | 0.32148
|  | 3.26 | 0.3882 | 3.26 | 0.41862 | 0.40751 | 0.35825 | 0.31906
|  | 3.28 | 0.38425 | 3.28 | 0.4153 | 0.40284 | 0.35473 | 0.31661
|  | 3.3 | 0.38056 | 3.3 | 0.41187 | 0.39835 | 0.3522 | 0.31389
|  | 3.32 | 0.37689 | 3.32 | 0.40843 | 0.39412 | 0.34996 | 0.31165
|  | 3.34 | 0.37279 | 3.34 | 0.40492 | 0.39009 | 0.34645 | 0.30941
|  | 3.36 | 0.36852 | 3.36 | 0.40136 | 0.38621 | 0.34287 | 0.30705
|  | 3.38 | 0.36531 | 3.38 | 0.39775 | 0.38234 | 0.34047 | 0.30481
|  | 3.4 | 0.36209 | 3.4 | 0.3942 | 0.37859 | 0.33747 | 0.30225
|  | 3.42 | 0.35939 | 3.42 | 0.39065 | 0.37487 | 0.33474 | 0.29947
|  | 3.44 | 0.35607 | 3.44 | 0.38707 | 0.37124 | 0.33205 | 0.2972
|  | 3.46 | 0.35313 | 3.46 | 0.38351 | 0.36764 | 0.32974 | 0.29477
|  | 3.48 | 0.34946 | 3.48 | 0.37999 | 0.3641 | 0.32638 | 0.29208
|  | 3.5 | 0.34579 | 3.5 | 0.37648 | 0.36067 | 0.32352 | 0.29005
|  | 3.52 | 0.3415 | 3.52 | 0.373 | 0.35729 | 0.32093 | 0.28769
|  | 3.54 | 0.33837 | 3.54 | 0.36956 | 0.35395 | 0.31905 | 0.28507
|  | 3.56 | 0.33552 | 3.56 | 0.36616 | 0.35067 | 0.31626 | 0.28253
|  | 3.58 | 0.333 | 3.58 | 0.36278 | 0.34737 | 0.31372 | 0.28081
|  | 3.6 | 0.33104 | 3.6 | 0.35944 | 0.3442 | 0.31119 | 0.27869
|  | 3.62 | 0.3288 | 3.62 | 0.3562 | 0.34109 | 0.30834 | 0.277
|  | 3.64 | 0.32599 | 3.64 | 0.35302 | 0.33805 | 0.3054 | 0.27518
|  | 3.66 | 0.32245 | 3.66 | 0.34989 | 0.33507 | 0.30304 | 0.27338
|  | 3.68 | 0.31987 | 3.68 | 0.34681 | 0.33214 | 0.30113 | 0.27157
|  | 3.7 | 0.31629 | 3.7 | 0.34377 | 0.32931 | 0.29935 | 0.26984
|  | 3.72 | 0.3133 | 3.72 | 0.34078 | 0.32649 | 0.29724 | 0.26795
|  | 3.74 | 0.31128 | 3.74 | 0.33785 | 0.32374 | 0.29491 | 0.26584
|  | 3.76 | 0.3095 | 3.76 | 0.33497 | 0.32105 | 0.29249 | 0.26397
|  | 3.78 | 0.30678 | 3.78 | 0.33216 | 0.31843 | 0.29008 | 0.26118
|  | 3.8 | 0.30524 | 3.8 | 0.32937 | 0.3159 | 0.28746 | 0.25916
|  | 3.82 | 0.30332 | 3.82 | 0.32662 | 0.31346 | 0.28539 | 0.25675
|  | 3.84 | 0.30129 | 3.84 | 0.32391 | 0.31107 | 0.28332 | 0.25472
|  | 3.86 | 0.29868 | 3.86 | 0.32125 | 0.30872 | 0.28192 | 0.25316
|  | 3.88 | 0.29689 | 3.88 | 0.31863 | 0.30641 | 0.27943 | 0.25202
|  | 3.9 | 0.29436 | 3.9 | 0.31607 | 0.30417 | 0.27717 | 0.25065
|  | 3.92 | 0.29269 | 3.92 | 0.31355 | 0.30196 | 0.27609 | 0.24988
|  | 3.94 | 0.29033 | 3.94 | 0.31109 | 0.29981 | 0.27448 | 0.24837
|  | 3.96 | 0.28831 | 3.96 | 0.30866 | 0.29764 | 0.27159 | 0.24682
|  | 3.98 | 0.28613 | 3.98 | 0.30628 | 0.29548 | 0.26988 | 0.24528
|  | 4 | 0.28395 | 4 | 0.30397 | 0.29333 | 0.26828 | 0.24314
|  | 4.02 | 0.28115 | 4.02 | 0.30168 | 0.29121 | 0.26572 | 0.24093
|  | 4.04 | 0.27915 | 4.04 | 0.29941 | 0.28903 | 0.26369 | 0.23943
|  | 4.06 | 0.27746 | 4.06 | 0.2972 | 0.2868 | 0.26284 | 0.23765
|  | 4.08 | 0.27495 | 4.08 | 0.29498 | 0.2846 | 0.26189 | 0.23594
|  | 4.1 | 0.27254 | 4.1 | 0.29279 | 0.28244 | 0.26019 | 0.23495
|  | 4.12 | 0.27029 | 4.12 | 0.29061 | 0.28032 | 0.25859 | 0.23387
|  | 4.14 | 0.26878 | 4.14 | 0.28847 | 0.27828 | 0.25689 | 0.2325
|  | 4.16 | 0.2669 | 4.16 | 0.28636 | 0.27628 | 0.25456 | 0.23128
|  | 4.18 | 0.2655 | 4.18 | 0.28425 | 0.27434 | 0.25265 | 0.23007
|  | 4.2 | 0.26482 | 4.2 | 0.28218 | 0.27247 | 0.2517 | 0.22799
|  | 4.22 | 0.26425 | 4.22 | 0.28014 | 0.27067 | 0.25011 | 0.22648
|  | 4.24 | 0.26243 | 4.24 | 0.27813 | 0.26897 | 0.24862 | 0.22541
|  | 4.26 | 0.26088 | 4.26 | 0.27616 | 0.26735 | 0.2482 | 0.22398
|  | 4.28 | 0.25942 | 4.28 | 0.27423 | 0.26578 | 0.24703 | 0.22252
|  | 4.3 | 0.25761 | 4.3 | 0.27233 | 0.26425 | 0.24491 | 0.22148
|  | 4.32 | 0.25606 | 4.32 | 0.27044 | 0.26273 | 0.24268 | 0.22059
|  | 4.34 | 0.25419 | 4.34 | 0.26856 | 0.26122 | 0.24098 | 0.21897
|  | 4.36 | 0.25264 | 4.36 | 0.26673 | 0.25969 | 0.23918 | 0.21778
|  | 4.38 | 0.25109 | 4.38 | 0.26492 | 0.25816 | 0.23737 | 0.21643
|  | 4.4 | 0.24959 | 4.4 | 0.26314 | 0.25663 | 0.23652 | 0.21537
|  | 4.42 | 0.24803 | 4.42 | 0.26139 | 0.25508 | 0.23535 | 0.21401
|  | 4.44 | 0.24663 | 4.44 | 0.25968 | 0.25348 | 0.23396 | 0.21297
|  | 4.46 | 0.24462 | 4.46 | 0.25798 | 0.25184 | 0.233 | 0.21174
|  | 4.48 | 0.24285 | 4.48 | 0.25629 | 0.2502 | 0.23194 | 0.21052
|  | 4.5 | 0.24114 | 4.5 | 0.25464 | 0.2486 | 0.23012 | 0.20951
|  | 4.52 | 0.23933 | 4.52 | 0.253 | 0.24697 | 0.22916 | 0.20835
|  | 4.54 | 0.23772 | 4.54 | 0.25137 | 0.24535 | 0.22819 | 0.20697
|  | 4.56 | 0.23684 | 4.56 | 0.24975 | 0.24371 | 0.22637 | 0.2059
|  | 4.58 | 0.23528 | 4.58 | 0.24817 | 0.24208 | 0.22509 | 0.20487
|  | 4.6 | 0.23377 | 4.6 | 0.2466 | 0.24046 | 0.22401 | 0.2036
|  | 4.62 | 0.232 | 4.62 | 0.24502 | 0.2389 | 0.22251 | 0.20226
|  | 4.64 | 0.23049 | 4.64 | 0.24348 | 0.23738 | 0.21981 | 0.20135
|  | 4.66 | 0.2283 | 4.66 | 0.24197 | 0.23589 | 0.21851 | 0.20012
|  | 4.68 | 0.22767 | 4.68 | 0.24047 | 0.23439 | 0.21678 | 0.19888
|  | 4.7 | 0.22652 | 4.7 | 0.23898 | 0.23293 | 0.21537 | 0.19793
|  | 4.72 | 0.22568 | 4.72 | 0.23752 | 0.2315 | 0.2145 | 0.19685
|  | 4.74 | 0.22448 | 4.74 | 0.23609 | 0.23015 | 0.21494 | 0.19576
|  | 4.76 | 0.22359 | 4.76 | 0.23466 | 0.22884 | 0.21385 | 0.19429
|  | 4.78 | 0.22211 | 4.78 | 0.23325 | 0.22761 | 0.2132 | 0.19367
|  | 4.8 | 0.22106 | 4.8 | 0.23188 | 0.22638 | 0.21254 | 0.19232
|  | 4.82 | 0.2198 | 4.82 | 0.2305 | 0.22518 | 0.212 | 0.19089
|  | 4.84 | 0.21901 | 4.84 | 0.22914 | 0.22397 | 0.2108 | 0.1898
|  | 4.86 | 0.21795 | 4.86 | 0.22776 | 0.22279 | 0.20926 | 0.18921
|  | 4.88 | 0.21647 | 4.88 | 0.22641 | 0.2216 | 0.20751 | 0.188
|  | 4.9 | 0.21504 | 4.9 | 0.22508 | 0.22043 | 0.20553 | 0.18723
|  | 4.92 | 0.21425 | 4.92 | 0.22374 | 0.21924 | 0.20343 | 0.18658
|  | 4.94 | 0.21223 | 4.94 | 0.22242 | 0.21806 | 0.20254 | 0.1855
|  | 4.96 | 0.21095 | 4.96 | 0.2211 | 0.21683 | 0.20187 | 0.18447
|  | 4.98 | 0.20972 | 4.98 | 0.21975 | 0.21556 | 0.20065 | 0.18346
|  | 5 | 0.20865 | 5 | 0.2184 | 0.21424 | 0.19886 | 0.18227
|  | 5.04 | 0.20704 | 5.04 | 0.21706 | 0.2129 | 0.19707 | 0.18052
|  | 5.08 | 0.2058 | 5.08 | 0.21575 | 0.21152 | 0.1946 | 0.17851
|  | 5.12 | 0.20408 | 5.12 | 0.21441 | 0.21012 | 0.19234 | 0.17666
|  | 5.16 | 0.20229 | 5.16 | 0.21307 | 0.20864 | 0.19063 | 0.17438
|  | 5.2 | 0.20034 | 5.2 | 0.21173 | 0.20712 | 0.18949 | 0.17205
|  | 5.24 | 0.19821 | 5.24 | 0.21037 | 0.2055 | 0.18778 | 0.17099
|  | 5.28 | 0.19652 | 5.28 | 0.20899 | 0.20383 | 0.18605 | 0.17024
|  | 5.32 | 0.19448 | 5.32 | 0.2076 | 0.2021 | 0.18444 | 0.16832
|  | 5.36 | 0.192 | 5.36 | 0.20621 | 0.20034 | 0.18258 | 0.16709
|  | 5.4 | 0.18978 | 5.4 | 0.2048 | 0.19855 | 0.18095 | 0.16593
|  | 5.44 | 0.18816 | 5.44 | 0.20335 | 0.19669 | 0.17978 | 0.16405
|  | 5.48 | 0.18659 | 5.48 | 0.20188 | 0.1948 | 0.17766 | 0.16194
|  | 5.52 | 0.18496 | 5.52 | 0.2004 | 0.19289 | 0.17553 | 0.16067
|  | 5.56 | 0.18303 | 5.56 | 0.19887 | 0.19096 | 0.17362 | 0.15874
|  | 5.6 | 0.18127 | 5.6 | 0.19732 | 0.18908 | 0.17218 | 0.15708
|  | 5.64 | 0.17904 | 5.64 | 0.19577 | 0.18722 | 0.17074 | 0.15545
|  | 5.68 | 0.17709 | 5.68 | 0.19423 | 0.18542 | 0.16953 | 0.15396
|  | 5.72 | 0.17564 | 5.72 | 0.19266 | 0.18365 | 0.16771 | 0.15216
|  | 5.76 | 0.17471 | 5.76 | 0.1911 | 0.18188 | 0.16562 | 0.15151
|  | 5.8 | 0.17319 | 5.8 | 0.18953 | 0.1802 | 0.1639 | 0.1502
|  | 5.84 | 0.17214 | 5.84 | 0.18798 | 0.17857 | 0.16228 | 0.14949
|  | 5.88 | 0.17067 | 5.88 | 0.18643 | 0.17703 | 0.16141 | 0.14835
|  | 5.92 | 0.16937 | 5.92 | 0.18487 | 0.17554 | 0.16066 | 0.14745
|  | 5.96 | 0.16848 | 5.96 | 0.18332 | 0.17412 | 0.16054 | 0.14639
|  | 6 | 0.16699 | 6 | 0.18177 | 0.17274 | 0.15776 | 0.14587
|  | 6.04 | 0.16568 | 6.04 | 0.18022 | 0.17137 | 0.15624 | 0.14467
|  | 6.08 | 0.16484 | 6.08 | 0.17869 | 0.17005 | 0.1547 | 0.14355
|  | 6.12 | 0.16339 | 6.12 | 0.17716 | 0.1688 | 0.15367 | 0.14247
|  | 6.16 | 0.16187 | 6.16 | 0.17566 | 0.16753 | 0.15225 | 0.14049
|  | 6.2 | 0.16145 | 6.2 | 0.17413 | 0.1663 | 0.15212 | 0.13853
|  | 6.24 | 0.16047 | 6.24 | 0.17263 | 0.16504 | 0.15082 | 0.13665
|  | 6.28 | 0.15801 | 6.28 | 0.17117 | 0.16379 | 0.14898 | 0.13485
|  | 6.32 | 0.15702 | 6.32 | 0.16973 | 0.16255 | 0.14726 | 0.13374
|  | 6.36 | 0.15559 | 6.36 | 0.16831 | 0.16128 | 0.1462 | 0.13297
|  | 6.4 | 0.15421 | 6.4 | 0.16692 | 0.15996 | 0.14459 | 0.1327
|  | 6.44 | 0.1527 | 6.44 | 0.16555 | 0.15862 | 0.14351 | 0.13191
|  | 6.48 | 0.152 | 6.48 | 0.1642 | 0.15723 | 0.14297 | 0.13138
|  | 6.52 | 0.14952 | 6.52 | 0.16288 | 0.15586 | 0.14189 | 0.13002
|  | 6.56 | 0.14836 | 6.56 | 0.16161 | 0.15445 | 0.14024 | 0.12929
|  | 6.6 | 0.14635 | 6.6 | 0.16035 | 0.15314 | 0.13997 | 0.12738
|  | 6.64 | 0.14491 | 6.64 | 0.15912 | 0.15181 | 0.13831 | 0.12676
|  | 6.68 | 0.14406 | 6.68 | 0.15791 | 0.15046 | 0.1372 | 0.12601
|  | 6.72 | 0.14419 | 6.72 | 0.15672 | 0.14911 | 0.13636 | 0.1251
|  | 6.76 | 0.14314 | 6.76 | 0.15555 | 0.14781 | 0.13551 | 0.1242
|  | 6.8 | 0.14221 | 6.8 | 0.15438 | 0.14656 | 0.13424 | 0.1239
|  | 6.84 | 0.14081 | 6.84 | 0.15322 | 0.14536 | 0.13324 | 0.12217
|  | 6.88 | 0.13967 | 6.88 | 0.15208 | 0.14421 | 0.13181 | 0.12085
|  | 6.92 | 0.13818 | 6.92 | 0.15095 | 0.14312 | 0.13065 | 0.12046
|  | 6.96 | 0.13655 | 6.96 | 0.14982 | 0.14198 | 0.12934 | 0.11885
|  | 7 | 0.13566 | 7 | 0.1487 | 0.1409 | 0.12817 | 0.11815
|  | 7.04 | 0.13511 | 7.04 | 0.14761 | 0.13984 | 0.12773 | 0.11757
|  | 7.08 | 0.13421 | 7.08 | 0.14653 | 0.13885 | 0.12714 | 0.11712
|  | 7.12 | 0.13372 | 7.12 | 0.14543 | 0.13791 | 0.12714 | 0.11654
|  | 7.16 | 0.13337 | 7.16 | 0.14437 | 0.13697 | 0.12625 | 0.11605
|  | 7.2 | 0.13295 | 7.2 | 0.14331 | 0.13606 | 0.1252 | 0.11486
|  | 7.24 | 0.13219 | 7.24 | 0.14226 | 0.13517 | 0.12355 | 0.11447
|  | 7.28 | 0.13106 | 7.28 | 0.14121 | 0.13432 | 0.12249 | 0.11387
|  | 7.32 | 0.12979 | 7.32 | 0.14017 | 0.1335 | 0.12065 | 0.11251
|  | 7.36 | 0.12907 | 7.36 | 0.13913 | 0.13264 | 0.1208 | 0.11139
|  | 7.4 | 0.12793 | 7.4 | 0.13808 | 0.1318 | 0.1208 | 0.11106
|  | 7.44 | 0.12735 | 7.44 | 0.13705 | 0.13093 | 0.12049 | 0.1104
|  | 7.48 | 0.12626 | 7.48 | 0.13603 | 0.13004 | 0.11972 | 0.10967
|  | 7.52 | 0.12488 | 7.52 | 0.13501 | 0.12911 | 0.11941 | 0.10936
|  | 7.56 | 0.12385 | 7.56 | 0.13398 | 0.12817 | 0.11721 | 0.10883
|  | 7.6 | 0.12259 | 7.6 | 0.13298 | 0.12721 | 0.11499 | 0.10788
|  | 7.64 | 0.12102 | 7.64 | 0.13201 | 0.12624 | 0.11418 | 0.10721
|  | 7.68 | 0.1205 | 7.68 | 0.13106 | 0.12526 | 0.11402 | 0.10653
|  | 7.72 | 0.11974 | 7.72 | 0.13013 | 0.1243 | 0.11289 | 0.10616
|  | 7.76 | 0.11913 | 7.76 | 0.12921 | 0.12334 | 0.11337 | 0.10582
|  | 7.8 | 0.11913 | 7.8 | 0.1283 | 0.12243 | 0.11354 | 0.10505
|  | 7.84 | 0.11845 | 7.84 | 0.12743 | 0.12155 | 0.11256 | 0.10453
|  | 7.88 | 0.11784 | 7.88 | 0.12658 | 0.12071 | 0.11042 | 0.10395
|  | 7.92 | 0.11722 | 7.92 | 0.12576 | 0.1199 | 0.10926 | 0.10306
|  | 7.96 | 0.11583 | 7.96 | 0.12496 | 0.11911 | 0.10808 | 0.10305
|  | 8 | 0.11465 | 8 | 0.12413 | 0.11837 | 0.10638 | 0.10232
|  | 8.04 | 0.11395 | 8.04 | 0.12331 | 0.11765 | 0.10535 | 0.10177
|  | 8.08 | 0.11308 | 8.08 | 0.12249 | 0.11696 | 0.10535 | 0.10168
|  | 8.12 | 0.11323 | 8.12 | 0.12171 | 0.11626 | 0.105 | 0.10143
|  | 8.16 | 0.11308 | 8.16 | 0.12095 | 0.11555 | 0.10344 | 0.10117
|  | 8.2 | 0.11252 | 8.2 | 0.1202 | 0.11481 | 0.10326 | 0.10073
|  | 8.24 | 0.11172 | 8.24 | 0.11949 | 0.11411 | 0.10309 | 0.10021
|  | 8.28 | 0.11092 | 8.28 | 0.1188 | 0.11338 | 0.10238 | 0.099
|  | 8.32 | 0.1088 | 8.32 | 0.11812 | 0.11269 | 0.10185 | 0.09857
|  | 8.36 | 0.10823 | 8.36 | 0.11747 | 0.11196 | 0.10185 | 0.09785
|  | 8.4 | 0.10657 | 8.4 | 0.11684 | 0.11119 | 0.10185 | 0.09714
|  | 8.44 | 0.10674 | 8.44 | 0.11625 | 0.11039 | 0.10096 | 0.09687
|  | 8.48 | 0.10632 | 8.48 | 0.11566 | 0.10964 | 0.10024 | 0.09612
|  | 8.52 | 0.1059 | 8.52 | 0.11508 | 0.10891 | 0.09897 | 0.09592
|  | 8.56 | 0.10481 | 8.56 | 0.11449 | 0.10821 | 0.09751 | 0.09513
|  | 8.6 | 0.10515 | 8.6 | 0.11389 | 0.10747 | 0.0964 | 0.09467
|  | 8.64 | 0.10421 | 8.64 | 0.11332 | 0.10681 | 0.09695 | 0.09396
|  | 8.68 | 0.10336 | 8.68 | 0.11275 | 0.10613 | 0.09508 | 0.09407
|  | 8.72 | 0.10242 | 8.72 | 0.11217 | 0.10548 | 0.09395 | 0.09263
|  | 8.76 | 0.10233 | 8.76 | 0.1116 | 0.10482 | 0.09414 | 0.09205
|  | 8.8 | 0.10164 | 8.8 | 0.11102 | 0.10418 | 0.09299 | 0.0923
|  | 8.84 | 0.10068 | 8.84 | 0.11044 | 0.10355 | 0.09222 | 0.0921
|  | 8.88 | 0.10024 | 8.88 | 0.10986 | 0.1029 | 0.09318 | 0.09075
|  | 8.92 | 0.10006 | 8.92 | 0.1093 | 0.10225 | 0.09318 | 0.09018
|  | 8.96 | 0.09838 | 8.96 | 0.10872 | 0.10162 | 0.09299 | 0.08958
|  | 9 | 0.0973 | 9 | 0.10816 | 0.10093 | 0.09376 | 0.08862
|  | 9.04 | 0.09667 | 9.04 | 0.10758 | 0.10026 | 0.09241 | 0.08781
|  | 9.08 | 0.09622 | 9.08 | 0.10703 | 0.09952 | 0.09144 | 0.08865
|  | 9.12 | 0.09567 | 9.12 | 0.10649 | 0.09882 | 0.09066 | 0.08816
|  | 9.16 | 0.0953 | 9.16 | 0.10595 | 0.09807 | 0.09046 | 0.0881
|  | 9.2 | 0.09456 | 9.2 | 0.10544 | 0.09735 | 0.08907 | 0.08745
|  | 9.24 | 0.09429 | 9.24 | 0.10492 | 0.09663 | 0.08847 | 0.08728
|  | 9.28 | 0.09204 | 9.28 | 0.10438 | 0.09591 | 0.08766 | 0.08593
|  | 9.32 | 0.09213 | 9.32 | 0.10385 | 0.09523 | 0.08787 | 0.08617
|  | 9.36 | 0.09147 | 9.36 | 0.1033 | 0.09453 | 0.08603 | 0.08478
|  | 9.4 | 0.09032 | 9.4 | 0.10273 | 0.09379 | 0.08562 | 0.08533
|  | 9.44 | 0.08955 | 9.44 | 0.10216 | 0.0931 | 0.08479 | 0.08427
|  | 9.48 | 0.09013 | 9.48 | 0.10158 | 0.09239 | 0.08499 | 0.08334
|  | 9.52 | 0.08877 | 9.52 | 0.10098 | 0.09173 | 0.08395 | 0.08324
|  | 9.56 | 0.08847 | 9.56 | 0.10036 | 0.09103 | 0.08479 | 0.08352
|  | 9.6 | 0.08808 | 9.6 | 0.09976 | 0.09043 | 0.08499 | 0.08252
|  | 9.64 | 0.08649 | 9.64 | 0.09916 | 0.08978 | 0.08416 | 0.08241
|  | 9.68 | 0.08609 | 9.68 | 0.09856 | 0.08909 | 0.08289 | 0.08239
|  | 9.72 | 0.08609 | 9.72 | 0.09796 | 0.08848 | 0.08267 | 0.08161
|  | 9.76 | 0.08498 | 9.76 | 0.09739 | 0.08788 | 0.08029 | 0.08094
|  | 9.8 | 0.08416 | 9.8 | 0.09685 | 0.08732 | 0.07785 | 0.08106
|  | 9.84 | 0.08467 | 9.84 | 0.09632 | 0.0868 | 0.07739 | 0.08063
|  | 9.88 | 0.08416 | 9.88 | 0.09578 | 0.0863 | 0.07762 | 0.08103
|  | 9.92 | 0.08385 | 9.92 | 0.09524 | 0.08589 | 0.07717 | 0.08139
|  | 9.96 | 0.08385 | 9.96 | 0.09469 | 0.08541 | 0.07785 | 0.08169
|  | 10 | 0.08416 | 10 | 0.09416 | 0.08496 | 0.0783 | 0.08077
|  | 10.1 | 0.08375 | 10.1 | 0.09361 | 0.08449 | 0.07762 | 0.07913
|  | 10.2 | 0.08292 | 10.2 | 0.09303 | 0.08393 | 0.07648 | 0.07792
|  | 10.3 | 0.08114 | 10.3 | 0.0924 | 0.08344 | 0.07463 | 0.07625
|  | 10.4 | 0.07985 | 10.4 | 0.09171 | 0.08286 | 0.07344 | 0.07383
|  | 10.5 | 0.07822 | 10.5 | 0.09098 | 0.08224 | 0.07176 | 0.07268
|  | 10.6 | 0.07701 | 10.6 | 0.0902 | 0.08156 | 0.07078 | 0.07262
|  | 10.7 | 0.07645 | 10.7 | 0.0894 | 0.08075 | 0.06878 | 0.07131
|  | 10.8 | 0.07578 | 10.8 | 0.08858 | 0.07987 | 0.06776 | 0.07063
|  | 10.9 | 0.07532 | 10.9 | 0.08773 | 0.07893 | 0.06568 | 0.07082
|  | 11 | 0.07464 | 11 | 0.08688 | 0.07802 | 0.06515 | 0.07018
|  | 11.1 | 0.07302 | 11.1 | 0.08602 | 0.07706 | 0.06434 | 0.06983
|  | 11.2 | 0.0716 | 11.2 | 0.08516 | 0.07597 | 0.06434 | 0.07004
|  | 11.3 | 0.07089 | 11.3 | 0.08433 | 0.0749 | 0.06407 | 0.06924
|  | 11.4 | 0.06869 | 11.4 | 0.0835 | 0.07377 | 0.06353 | 0.06773
|  | 11.5 | 0.06719 | 11.5 | 0.08267 | 0.07262 | 0.06271 | 0.06672
|  | 11.6 | 0.06618 | 11.6 | 0.08186 | 0.07145 | 0.06271 | 0.06578
|  | 11.7 | 0.06501 | 11.7 | 0.08103 | 0.07025 | 0.06187 | 0.06434
|  | 11.8 | 0.06316 | 11.8 | 0.08017 | 0.06913 | 0.06103 | 0.06319
|  | 11.9 | 0.06263 | 11.9 | 0.07928 | 0.06798 | 0.05988 | 0.06319
|  | 12 | 0.06181 | 12 | 0.07838 | 0.06685 | 0.05753 | 0.06236
|  | 12.1 | 0.06167 | 12.1 | 0.0775 | 0.06571 | 0.05539 | 0.06189
|  | 12.2 | 0.06057 | 12.2 | 0.07658 | 0.06454 | 0.05317 | 0.06219
|  | 12.3 | 0.05959 | 12.3 | 0.07564 | 0.06343 | 0.0512 | 0.06136
|  | 12.4 | 0.05887 | 12.4 | 0.07469 | 0.06237 | 0.05018 | 0.05955
|  | 12.5 | 0.05757 | 12.5 | 0.07372 | 0.06133 | 0.0495 | 0.05949
|  | 12.6 | 0.05518 | 12.6 | 0.07276 | 0.06039 | 0.0495 | 0.0588
|  | 12.7 | 0.05457 | 12.7 | 0.07181 | 0.05942 | 0.04915 | 0.05726
|  | 12.8 | 0.0538 | 12.8 | 0.07088 | 0.0585 | 0.0495 | 0.05731
|  | 12.9 | 0.05348 | 12.9 | 0.06999 | 0.05761 | 0.04984 | 0.0574
|  | 13 | 0.05364 | 13 | 0.0691 | 0.05673 | 0.05086 | 0.0574
|  | 13.1 | 0.05348 | 13.1 | 0.06822 | 0.05592 | 0.0495 | 0.05656
|  | 13.2 | 0.05285 | 13.2 | 0.0674 | 0.05509 | 0.04984 | 0.05618
|  | 13.3 | 0.05173 | 13.3 | 0.06661 | 0.05432 | 0.04844 | 0.05596
|  | 13.4 | 0.05091 | 13.4 | 0.06587 | 0.05355 | 0.04844 | 0.05546
|  | 13.5 | 0.04958 | 13.5 | 0.06516 | 0.05278 | 0.04627 | 0.05461
|  | 13.6 | 0.04873 | 13.6 | 0.06446 | 0.05209 | 0.04439 | 0.0541
|  | 13.7 | 0.04644 | 13.7 | 0.06377 | 0.05141 | 0.04119 | 0.05431
|  | 13.8 | 0.04698 | 13.8 | 0.06306 | 0.05083 | 0.0395 | 0.05332
|  | 13.9 | 0.04733 | 13.9 | 0.06233 | 0.05033 | 0.03636 | 0.05374
|  | 14 | 0.04838 | 14 | 0.06165 | 0.04982 | 0.03907 | 0.05305
|  | 14.1 | 0.04838 | 14.1 | 0.06096 | 0.0494 | 0.04202 | 0.05225
|  | 14.2 | 0.04992 | 14.2 | 0.0603 | 0.04897 | 0.044 | 0.05076
|  | 14.3 | 0.04924 | 14.3 | 0.05964 | 0.04868 | 0.044 | 0.05009
|  | 14.4 | 0.04786 | 14.4 | 0.05897 | 0.04834 | 0.0459 | 0.05014
|  | 14.5 | 0.0468 | 14.5 | 0.05833 | 0.04792 | 0.04477 | 0.05104
|  | 14.6 | 0.0468 | 14.6 | 0.05768 | 0.04749 | 0.04439 | 0.05082
|  | 14.7 | 0.04423 | 14.7 | 0.05712 | 0.04701 | 0.04439 | 0.0503
|  | 14.8 | 0.04171 | 14.8 | 0.05659 | 0.04647 | 0.04664 | 0.04969
|  | 14.9 | 0.04151 | 14.9 | 0.05605 | 0.04592 | 0.04322 | 0.04824
|  | 15 | 0.0409 | 15 | 0.05553 | 0.04531 | 0.04161 | 0.04622
|  | 15.1 | 0.03966 | 15.1 | 0.05502 | 0.04469 | 0.0395 | 0.04641
|  | 15.2 | 0.04049 | 15.2 | 0.05454 | 0.04395 | 0.03863 | 0.04675
|  | 15.3 | 0.0425 | 15.3 | 0.05411 | 0.04329 | 0.03863 | 0.04587
|  | 15.4 | 0.04151 | 15.4 | 0.05366 | 0.04261 | 0.03993 | 0.04546
|  | 15.5 | 0.04049 | 15.5 | 0.05328 | 0.04199 | 0.04078 | 0.0451
|  | 15.6 | 0.03987 | 15.6 | 0.05286 | 0.04144 | 0.04161 | 0.04487
|  | 15.7 | 0.03945 | 15.7 | 0.05243 | 0.04088 | 0.04202 | 0.04327
|  | 15.8 | 0.0386 | 15.8 | 0.05204 | 0.04038 | 0.03993 | 0.04432
|  | 15.9 | 0.03684 | 15.9 | 0.05168 | 0.03992 | 0.04161 | 0.04432
|  | 16 | 0.03615 | 16 | 0.05131 | 0.03955 | 0.04242 | 0.04382
|  | 16.1 | 0.03638 | 16.1 | 0.05092 | 0.03919 | 0.04202 | 0.04243
|  | 16.2 | 0.03684 | 16.2 | 0.05053 | 0.0389 | 0.04202 | 0.04277
|  | 16.3 | 0.03773 | 16.3 | 0.05015 | 0.03867 | 0.04282 | 0.04168
|  | 16.4 | 0.0386 | 16.4 | 0.04977 | 0.03837 | 0.04242 | 0.04077
|  | 16.5 | 0.03987 | 16.5 | 0.04943 | 0.03808 | 0.03993 | 0.0406
|  | 16.6 | 0.03817 | 16.6 | 0.04916 | 0.03784 | 0.0395 | 0.04145
|  | 16.7 | 0.03729 | 16.7 | 0.04892 | 0.0376 | 0.04036 | 0.04128
|  | 16.8 | 0.03615 | 16.8 | 0.04865 | 0.03742 | 0.04036 | 0.04128
|  | 16.9 | 0.03569 | 16.9 | 0.04838 | 0.03707 | 0.03863 | 0.04187
|  | 17 | 0.03328 | 17 | 0.04809 | 0.03677 | 0.04078 | 0.04174
|  | 17.1 | 0.03427 | 17.1 | 0.04781 | 0.03629 | 0.03993 | 0.03989
|  | 17.2 | 0.03278 | 17.2 | 0.04754 | 0.03582 | 0.03683 | 0.04106
|  | 17.3 | 0.03253 | 17.3 | 0.04723 | 0.03535 | 0.03541 | 0.04085
|  | 17.4 | 0.03149 | 17.4 | 0.04691 | 0.03489 | 0.03636 | 0.03937
|  | 17.5 | 0.03175 | 17.5 | 0.04654 | 0.03444 | 0.03541 | 0.03702
|  | 17.6 | 0.03149 | 17.6 | 0.04614 | 0.03399 | 0.03444 | 0.0362
|  | 17.7 | 0.03278 | 17.7 | 0.04575 | 0.03359 | 0.03444 | 0.03461
|  | 17.8 | 0.03149 | 17.8 | 0.04537 | 0.03336 | 0.03343 | 0.03369
|  | 17.9 | 0.03328 | 17.9 | 0.04499 | 0.03315 | 0.03079 | 0.03415
|  | 18 | 0.03499 | 18 | 0.04462 | 0.03312 | 0.03079 | 0.03461
|  | 18.1 | 0.03475 | 18.1 | 0.04425 | 0.03312 | 0.03134 | 0.0364
|  | 18.2 | 0.03499 | 18.2 | 0.04393 | 0.03321 | 0.03079 | 0.03507
|  | 18.3 | 0.03475 | 18.3 | 0.04359 | 0.03324 | 0.03023 | 0.03321
|  | 18.4 | 0.03451 | 18.4 | 0.04327 | 0.03326 | 0.0324 | 0.03022
|  | 18.5 | 0.03278 | 18.5 | 0.04296 | 0.03331 | 0.03079 | 0.03074
|  | 18.6 | 0.03149 | 18.6 | 0.04264 | 0.0333 | 0.03023 | 0.02806
|  | 18.7 | 0.02987 | 18.7 | 0.04235 | 0.03316 | 0.03023 | 0.02861
|  | 18.8 | 0.03149 | 18.8 | 0.04205 | 0.03294 | 0.03079 | 0.02916
|  | 18.9 | 0.03042 | 18.9 | 0.04175 | 0.03269 | 0.02967 | 0.0297
|  | 19 | 0.03042 | 19 | 0.04146 | 0.03236 | 0.0279 | 0.02861
|  | 19.1 | 0.03069 | 19.1 | 0.04116 | 0.03199 | 0.0285 | 0.02916
|  | 19.2 | 0.03175 | 19.2 | 0.04088 | 0.0316 | 0.0285 | 0.02749
|  | 19.3 | 0.02959 | 19.3 | 0.04057 | 0.03137 | 0.03023 | 0.02806
|  | 19.4 | 0.02903 | 19.4 | 0.04025 | 0.03108 | 0.03079 | 0.03022
|  | 19.5 | 0.02903 | 19.5 | 0.03993 | 0.03085 | 0.03134 | 0.0297
|  | 19.6 | 0.03096 | 19.6 | 0.03961 | 0.03054 | 0.03023 | 0.0297
|  | 19.7 | 0.02931 | 19.7 | 0.03929 | 0.03039 | 0.02967 | 0.03022
|  | 19.8 | 0.03096 | 19.8 | 0.03896 | 0.03022 | 0.0279 | 0.02861
|  | 19.9 | 0.02987 | 19.9 | 0.03865 | 0.03024 | 0.02728 | 0.02861
|  | 20 | 0.03096 | 20 | 0.03836 | 0.03026 | 0.02909 | 0.02691
|  | 20.1 | 0.02874 | 20.1 | 0.0381 | 0.0304 | 0.02967 | 0.02571
|  | 20.2 | 0.03123 | 20.2 | 0.03788 | 0.03054 | 0.02909 | 0.02571
|  | 20.3 | 0.03096 | 20.3 | 0.03772 | 0.03068 | 0.02909 | 0.02806
|  | 20.4 | 0.03278 | 20.4 | 0.03759 | 0.03063 | 0.02665 | 0.02691
|  | 20.5 | 0.03278 | 20.5 | 0.03743 | 0.03077 | 0.02467 | 0.02691
|  | 20.6 | 0.03278 | 20.6 | 0.03725 | 0.03074 | 0.02096 | 0.02691
|  | 20.7 | 0.03096 | 20.7 | 0.03709 | 0.03076 | 0.02398 | 0.02571
|  | 20.8 | 0.02987 | 20.8 | 0.03687 | 0.03059 | 0.02398 | 0.02445
|  | 20.9 | 0.02816 | 20.9 | 0.03658 | 0.03039 | 0.02601 | 0.02098
|  | 21 | 0.02537 | 21 | 0.03626 | 0.03001 | 0.02601 | 0.02243
|  | 21.1 | 0.02505 | 21.1 | 0.03592 | 0.02952 | 0.0285 | 0.02243
|  | 21.2 | 0.02471 | 21.2 | 0.03554 | 0.02896 | 0.02601 | 0.02172
|  | 21.3 | 0.02404 | 21.3 | 0.0351 | 0.02847 | 0.02728 | 0.02098
|  | 21.4 | 0.0257 | 21.4 | 0.03469 | 0.02789 | 0.02601 | 0.02445
|  | 21.5 | 0.0257 | 21.5 | 0.03428 | 0.02754 | 0.02467 | 0.02243
|  | 21.6 | 0.02696 | 21.6 | 0.03386 | 0.02722 | 0.02665 | 0.02243
|  | 21.7 | 0.02602 | 21.7 | 0.03347 | 0.02697 | 0.02665 | 0.02571
|  | 21.8 | 0.02874 | 21.8 | 0.03308 | 0.02679 | 0.02252 | 0.02445
|  | 21.9 | 0.02874 | 21.9 | 0.03268 | 0.02673 | 0.02096 | 0.02022
|  | 22 | 0.02845 | 22 | 0.03226 | 0.02681 | 0.02252 | 0.0238
|  | 22.1 | 0.02786 | 22.1 | 0.03179 | 0.02708 | 0.02096 | 0.02313
|  | 22.2 | 0.02845 | 22.2 | 0.03133 | 0.0274 | 0.02398 | 0.02098
|  | 22.3 | 0.02816 | 22.3 | 0.03078 | 0.02775 | 0.02601 | 0.02243
|  | 22.4 | 0.02903 | 22.4 | 0.0303 | 0.02794 | 0.02967 | 0.02509
|  | 22.5 | 0.03069 | 22.5 | 0.02982 | 0.02823 | 0.02967 | 0.0238
|  | 22.6 | 0.02903 | 22.6 | 0.02933 | 0.02835 | 0.03134 | 0.02509
|  | 22.7 | 0.02931 | 22.7 | 0.02888 | 0.02832 | 0.03023 | 0.02571
|  | 22.8 | 0.02903 | 22.8 | 0.02843 | 0.02831 | 0.02909 | 0.02509
|  | 22.9 | 0.02602 | 22.9 | 0.028 | 0.0281 | 0.02665 | 0.02509
|  | 23 | 0.02404 | 23 | 0.02758 | 0.02776 | 0.0285 | 0.02445
|  | 23.1 | 0.02438 | 23.1 | 0.02716 | 0.02732 | 0.02398 | 0.02445
|  | 23.2 | 0.02334 | 23.2 | 0.02673 | 0.02682 | 0.02398 | 0.02172
|  | 23.3 | 0.02031 | 23.3 | 0.02631 | 0.0263 | 0.02535 | 0.02098
|  | 23.4 | 0.02225 | 23.4 | 0.02591 | 0.0257 | 0.02665 | 0.02243
|  | 23.5 | 0.02298 | 23.5 | 0.02554 | 0.02528 | 0.02398 | 0.02313
|  | 23.6 | 0.02334 | 23.6 | 0.02513 | 0.02472 | 0.0279 | 0.02313
|  | 23.7 | 0.02471 | 23.7 | 0.02472 | 0.02417 | 0.02728 | 0.02571
|  | 23.8 | 0.02505 | 23.8 | 0.02427 | 0.02372 | 0.02665 | 0.02631
|  | 23.9 | 0.02188 | 23.9 | 0.0238 | 0.02335 | 0.02665 | 0.02509
|  | 24 | 0.02111 | 24 | 0.02341 | 0.02316 | 0.02665 | 0.02445
|  | 24.1 | 0.02111 | 24.1 | 0.02312 | 0.02309 | 0.02398 | 0.02445
|  | 24.2 | 0.02111 | 24.2 | 0.02281 | 0.02307 | 0.02601 | 0.02172
|  | 24.3 | 0.02225 | 24.3 | 0.02254 | 0.02291 | 0.02665 | 0.02098
|  | 24.4 | 0.02438 | 24.4 | 0.02235 | 0.02285 | 0.02535 | 0.02243
|  | 24.5 | 0.02505 | 24.5 | 0.02222 | 0.02294 | 0.02601 | 0.02313
|  | 24.6 | 0.02438 | 24.6 | 0.02225 | 0.02311 | 0.02665 | 0.02243
|  | 24.7 | 0.02505 | 24.7 | 0.02236 | 0.02314 | 0.02601 | 0.02313
|  | 24.8 | 0.02262 | 24.8 | 0.02236 | 0.02111 | 0.02601 | 0.02313
|  | 24.9 | 0.02262 | 24.9 | 0.02236 | 0.01907 | 0.02601 | 0.02313
|  | 25 | 0.02262 | 25 | 0.0285 | 0.02262 | 0.02601 | 0.02313