## Transmission vs. Voltage
LCC1620A(/M) Transmission vs. Voltage
|  |  | 500 nm | 550 nm | 600 nm | 650 nm | 700 nm | 750 nm
|  | Attenuation Voltage (V) | Transmission (%) | Transmission (%) | Transmission (%) | Transmission (%) | Transmission (%) | Transmission (%)
|  | 0 | 78.4221 | 74.0434 | 67.6825 | 60.6056 | 58.0272 | 53.6194
|  | 0.01 | 78.4293 | 74.0686 | 67.5945 | 60.3949 | 57.7931 | 53.4121
|  | 0.05 | 77.6579 | 72.9268 | 66.2135 | 58.7057 | 55.9525 | 51.8516
|  | 0.1 | 77.4157 | 72.5129 | 65.8803 | 58.4322 | 55.6223 | 51.6303
Product Raw Data |  | 0.25 | 75.3422 | 69.6492 | 62.7157 | 55.33 | 52.4946 | 48.6972
Liquid Crystal Optical Shutter / Variable Attenuator, 420 - 700 nm |  | 0.5 | 69.6155 | 62.3786 | 55.5213 | 48.2238 | 45.4998 | 42.4186
|  | 0.75 | 60.9747 | 53.0729 | 46.5998 | 39.9305 | 37.4623 | 35.2989
Item # | LCC1620A(/M) | 1 | 50.8306 | 43.0889 | 37.4382 | 31.6197 | 29.6123 | 28.4053
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 1.25 | 40.2185 | 33.3584 | 28.7275 | 24.0183 | 22.4569 | 22.229
|  | 1.5 | 30.5395 | 24.8679 | 21.2884 | 17.6563 | 16.502 | 17.0975
|  | 1.75 | 22.1947 | 17.8407 | 15.1784 | 12.5204 | 11.709 | 12.974
|  | 2 | 15.6166 | 12.4371 | 10.5248 | 8.6662 | 8.101 | 9.8898
|  | 2.5 | 7.1953 | 5.6726 | 4.7421 | 3.9108 | 3.6622 | 6.095
|  | 3 | 3.0922 | 2.4293 | 2.0073 | 1.6664 | 1.5742 | 4.3013
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 3.5 | 1.2772 | 1.0009 | 0.81726 | 0.68241 | 0.66496 | 3.5126
|  | 4 | 0.51746 | 0.40401 | 0.32632 | 0.27444 | 0.29027 | 3.1804
|  | 5 | 0.09004 | 0.06951 | 0.05459 | 0.04754 | 0.08434 | 2.9828
Additional Information:

## Transmission vs. Wavelength
LCC1620A(/M) Transmission vs. Wavelength
|  |  | 0 V | 0.5 V | 1 V | 1.5 V | 2 V | 2.5 V | 3 V | 5 V
|  | Wavelength (nm) | Transmission (%) | Transmission (%) | Transmission (%) | Transmission (%) | Transmission (%) | Transmission (%) | Transmission (%) | Transmission (%)
|  | 350 | 0.000337 | 0.000106 | 0.00025 | 0.00031 | 0.000307 | -3e-05 | 0.000222 | 0.000134
|  | 355 | 9e-06 | 7.8e-05 | -0.000101 | 0 | 5.8e-05 | 8.3e-05 | -9.2e-05 | -7e-06
|  | 360 | 9.4e-05 | -0.000121 | -0.000155 | 5.7e-05 | 2e-06 | 5e-06 | 0.000133 | 1.6e-05
|  | 365 | -5e-06 | -4.5e-05 | -0.000125 | -1.4e-05 | -0.000127 | -5.9e-05 | -5e-05 | -0.000243
Product Raw Data |  | 370 | 0.00018 | 9.9e-05 | 5.2e-05 | 7e-06 | -2e-06 | 2.9e-05 | 2e-05 | 3.4e-05
Liquid Crystal Optical Shutter / Variable Attenuator, 420 - 700 nm |  | 375 | 0.000922 | 0.000848 | 0.000634 | 0.000508 | 0.000261 | 0.000279 | 0.000265 | 0.000189
|  | 380 | 0.000805 | 0.000687 | 0.0006 | 0.000367 | 0.000128 | 0.000125 | 0.000105 | 1.8e-05
Item # | LCC1620A(/M) | 385 | 0.00301 | 0.00307 | 0.00303 | 0.00225 | 0.00142 | 0.000768 | 0.000428 | 0.000111
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 390 | 0.08928 | 0.09488 | 0.09416 | 0.07042 | 0.04087 | 0.0205 | 0.00931 | 0.000525
|  | 395 | 1.0268 | 1.0776 | 1.0312 | 0.76962 | 0.45165 | 0.2253 | 0.10086 | 0.00446
|  | 400 | 4.9726 | 5.2573 | 5.0137 | 3.6331 | 2.067 | 1.0036 | 0.44312 | 0.01731
|  | 405 | 14.7824 | 15.4131 | 14.0767 | 10.0121 | 5.7235 | 2.8245 | 1.2686 | 0.04749
|  | 410 | 27.6968 | 28.7035 | 26.3006 | 18.68 | 10.516 | 5.1052 | 2.2563 | 0.07651
|  | 415 | 39.5359 | 40.8293 | 36.281 | 24.907 | 13.7991 | 6.661 | 2.9458 | 0.09909
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 420 | 47.0633 | 47.7758 | 41.5977 | 28.6946 | 16.0077 | 7.7578 | 3.4397 | 0.11276
|  | 425 | 51.8826 | 52.6732 | 45.7823 | 30.9815 | 16.9213 | 8.0445 | 3.5163 | 0.10973
|  | 430 | 56.718 | 56.6262 | 47.6126 | 31.5024 | 17.1763 | 8.2392 | 3.6438 | 0.11671
Additional Information: |  | 435 | 58.947 | 58.1987 | 48.6957 | 32.6343 | 17.9388 | 8.6234 | 3.7996 | 0.11896
|  | 440 | 61.8637 | 60.868 | 50.5833 | 33.105 | 17.6688 | 8.2927 | 3.5876 | 0.10681
|  | 445 | 65.0766 | 63.0308 | 50.6453 | 32.3859 | 17.23 | 8.1338 | 3.5641 | 0.11017
|  | 450 | 66.119 | 63.2843 | 50.9123 | 33.1309 | 17.9539 | 8.6152 | 3.8089 | 0.11844
|  | 455 | 68.2162 | 65.2149 | 52.5286 | 33.8415 | 18.0244 | 8.4708 | 3.6721 | 0.10771
|  | 460 | 71.043 | 66.9087 | 52.251 | 32.6116 | 16.9681 | 7.8537 | 3.3783 | 0.09868
|  | 465 | 71.8376 | 66.763 | 51.4729 | 32.192 | 16.9289 | 7.9843 | 3.4962 | 0.10686
|  | 470 | 72.449 | 67.2625 | 52.3453 | 33.1171 | 17.5884 | 8.3298 | 3.6468 | 0.10924
|  | 475 | 74.8546 | 68.9452 | 53.0575 | 32.9919 | 17.2426 | 8.0001 | 3.4455 | 0.09861
|  | 480 | 75.8886 | 69.2229 | 51.9268 | 31.6971 | 16.3245 | 7.5295 | 3.2372 | 0.09381
|  | 485 | 75.7936 | 68.5251 | 51.3016 | 31.4202 | 16.2851 | 7.6006 | 3.3039 | 0.09861
|  | 490 | 76.5994 | 69.0603 | 51.7978 | 31.7817 | 16.5518 | 7.7368 | 3.358 | 0.09926
|  | 495 | 78.35 | 70.0479 | 51.913 | 31.4844 | 16.2298 | 7.4995 | 3.2273 | 0.09327
|  | 500 | 78.4221 | 69.6155 | 50.8306 | 30.5395 | 15.6166 | 7.1953 | 3.0922 | 0.09004
|  | 505 | 77.6605 | 68.5295 | 50.0268 | 30.0849 | 15.458 | 7.1565 | 3.0934 | 0.09148
|  | 510 | 78.0974 | 68.6477 | 50.0955 | 30.167 | 15.4812 | 7.161 | 3.091 | 0.09079
|  | 515 | 78.9297 | 68.9768 | 49.7762 | 29.6852 | 15.0947 | 6.9278 | 2.9686 | 0.08553
|  | 520 | 78.7453 | 68.1869 | 48.6156 | 28.6435 | 14.4596 | 6.6126 | 2.8284 | 0.08185
|  | 525 | 77.4708 | 66.7547 | 47.2899 | 27.8905 | 14.1557 | 6.5136 | 2.8058 | 0.08225
|  | 530 | 76.8524 | 66.0068 | 47.0213 | 27.9312 | 14.257 | 6.5968 | 2.85 | 0.08346
|  | 535 | 77.0449 | 66.1114 | 46.9893 | 27.8406 | 14.1744 | 6.5208 | 2.7994 | 0.08045
|  | 540 | 76.991 | 65.7011 | 46.2469 | 27.0789 | 13.6204 | 6.1984 | 2.6391 | 0.0744
|  | 545 | 75.6967 | 64.2297 | 44.5584 | 25.7517 | 12.8438 | 5.8181 | 2.4731 | 0.06979
|  | 550 | 74.0434 | 62.3786 | 43.0889 | 24.8679 | 12.4371 | 5.6726 | 2.4293 | 0.06951
|  | 555 | 73.1325 | 61.3776 | 42.5223 | 24.7339 | 12.4959 | 5.7466 | 2.4761 | 0.07105
|  | 560 | 73.1773 | 61.2747 | 42.6659 | 24.9679 | 12.6513 | 5.8179 | 2.5057 | 0.0713
|  | 565 | 73.3277 | 61.3531 | 42.5493 | 24.7714 | 12.4508 | 5.6768 | 2.4235 | 0.06736
|  | 570 | 72.3344 | 60.3879 | 41.4515 | 23.8221 | 11.8146 | 5.3293 | 2.2587 | 0.06194
|  | 575 | 70.6404 | 58.5928 | 39.8121 | 22.6157 | 11.1402 | 5.0136 | 2.1245 | 0.0588
|  | 580 | 69.2175 | 57.0536 | 38.5129 | 21.8677 | 10.8147 | 4.9047 | 2.092 | 0.05881
|  | 585 | 68.6772 | 56.3462 | 38.1265 | 21.8178 | 10.8831 | 4.9723 | 2.1325 | 0.06042
|  | 590 | 68.6247 | 56.2442 | 38.1665 | 21.946 | 11.0021 | 5.0315 | 2.1571 | 0.06048
|  | 595 | 68.6063 | 56.1831 | 38.1126 | 21.8934 | 10.9255 | 4.9657 | 2.1172 | 0.05841
|  | 600 | 67.6825 | 55.5213 | 37.4382 | 21.2884 | 10.5248 | 4.7421 | 2.0073 | 0.05459
|  | 605 | 66.1401 | 54.0248 | 36.1706 | 20.3744 | 9.9967 | 4.4824 | 1.8929 | 0.05189
|  | 610 | 64.808 | 52.6943 | 35.0502 | 19.6742 | 9.6315 | 4.3306 | 1.8348 | 0.05111
|  | 615 | 64.1949 | 51.8932 | 34.4385 | 19.3731 | 9.5344 | 4.3115 | 1.8378 | 0.05172
|  | 620 | 64.1302 | 51.5902 | 34.2988 | 19.3854 | 9.5945 | 4.3549 | 1.8599 | 0.05234
|  | 625 | 64.1284 | 51.5411 | 34.3059 | 19.3973 | 9.6032 | 4.3526 | 1.8546 | 0.05178
|  | 630 | 63.8404 | 51.342 | 34.059 | 19.2011 | 9.4634 | 4.2667 | 1.8108 | 0.05025
|  | 635 | 62.7993 | 50.5188 | 33.3322 | 18.6684 | 9.1457 | 4.1013 | 1.7348 | 0.04785
|  | 640 | 61.6583 | 49.442 | 32.4926 | 18.1152 | 8.8372 | 3.9612 | 1.6751 | 0.0466
|  | 645 | 60.7392 | 48.5565 | 31.8279 | 17.7177 | 8.6619 | 3.8939 | 1.6522 | 0.04665
|  | 650 | 60.6056 | 48.2238 | 31.6197 | 17.6563 | 8.6662 | 3.9108 | 1.6664 | 0.04754
|  | 655 | 60.8779 | 48.36 | 31.7212 | 17.7672 | 8.7414 | 3.9494 | 1.6831 | 0.04808
|  | 660 | 61.0877 | 48.4577 | 31.7902 | 17.787 | 8.7287 | 3.9357 | 1.6716 | 0.04762
|  | 665 | 60.6509 | 48.1921 | 31.4902 | 17.5193 | 8.5598 | 3.8379 | 1.6238 | 0.04643
|  | 670 | 59.7916 | 47.482 | 30.8243 | 17.0305 | 8.2747 | 3.6924 | 1.5584 | 0.04547
|  | 675 | 58.5578 | 46.318 | 29.9015 | 16.4486 | 7.9614 | 3.5515 | 1.5016 | 0.04535
|  | 680 | 57.5017 | 45.2577 | 29.1741 | 16.0374 | 7.7769 | 3.4888 | 1.4811 | 0.04766
|  | 685 | 57.009 | 44.7192 | 28.8653 | 15.9521 | 7.7843 | 3.5132 | 1.501 | 0.05207
|  | 690 | 57.2874 | 44.7898 | 29.0289 | 16.1439 | 7.9387 | 3.5994 | 1.5419 | 0.05933
|  | 695 | 57.8633 | 45.2976 | 29.4407 | 16.4438 | 8.097 | 3.6754 | 1.5774 | 0.06966
|  | 700 | 58.0272 | 45.4998 | 29.6123 | 16.502 | 8.101 | 3.6622 | 1.5742 | 0.08434
|  | 705 | 57.6818 | 45.37 | 29.3719 | 16.2565 | 7.931 | 3.5755 | 1.541 | 0.10767
|  | 710 | 56.3746 | 44.3622 | 28.5171 | 15.6471 | 7.587 | 3.4177 | 1.4927 | 0.14493
|  | 715 | 54.7954 | 43.0009 | 27.406 | 14.9563 | 7.2451 | 3.2929 | 1.4753 | 0.20604
|  | 720 | 53.3316 | 41.6966 | 26.4427 | 14.4236 | 7.0453 | 3.2707 | 1.5273 | 0.30398
|  | 725 | 52.3123 | 40.5755 | 25.8074 | 14.208 | 7.0643 | 3.3849 | 1.6746 | 0.45766
|  | 730 | 52.0649 | 40.2048 | 25.7751 | 14.4392 | 7.3623 | 3.669 | 1.9368 | 0.69366
|  | 735 | 52.4326 | 40.561 | 26.306 | 15.0016 | 7.8576 | 4.103 | 2.3223 | 1.0382
|  | 740 | 53.1393 | 41.3252 | 27.1118 | 15.7431 | 8.4898 | 4.6629 | 2.8374 | 1.5202
|  | 745 | 53.5273 | 41.9292 | 27.8291 | 16.4632 | 9.16 | 5.3114 | 3.4823 | 2.1575
|  | 750 | 53.6194 | 42.4186 | 28.4053 | 17.0975 | 9.8898 | 6.095 | 4.3013 | 2.9828
|  | 755 | 52.8871 | 42.2308 | 28.5342 | 17.5528 | 10.6026 | 6.9699 | 5.2687 | 3.9876
|  | 760 | 52.1941 | 41.8674 | 28.5803 | 18.0402 | 11.4868 | 8.0735 | 6.4572 | 5.2249
|  | 765 | 51.2155 | 41.3077 | 28.6864 | 18.7597 | 12.6137 | 9.4293 | 7.9098 | 6.7275
|  | 770 | 50.9294 | 41.3143 | 29.3725 | 19.9918 | 14.2216 | 11.2067 | 9.7572 | 8.6038
|  | 775 | 51.0577 | 41.7212 | 30.4126 | 21.6502 | 16.2101 | 13.3428 | 11.9611 | 10.8444
|  | 780 | 51.9574 | 42.7099 | 32.1267 | 23.8562 | 18.6772 | 15.9372 | 14.5976 | 13.5146
|  | 785 | 53.1677 | 44.3799 | 34.3195 | 26.5148 | 21.5598 | 18.8718 | 17.4341 | 16.5108
|  | 790 | 54.7589 | 46.2503 | 36.9257 | 29.4876 | 24.6981 | 22.147 | 20.6896 | 19.7814
|  | 795 | 56.0229 | 48.1309 | 39.3092 | 32.3134 | 27.7798 | 25.3464 | 23.9025 | 23.0122
|  | 800 | 57.1742 | 49.9131 | 41.7613 | 35.1477 | 30.8696 | 28.5294 | 27.0986 | 26.1973

## Transmission by Temp
LCC1620A(/M) Transmission by Temperature
|  |  | 25 °C | 40 °C | 60 °C
|  | Wavelength (nm) | Transmission (%) | Transmission (%) | Transmission (%)
|  | 350 | 0.000171 | 0.000389 | 0.000145
|  | 355 | 4.8e-05 | 2.2e-05 | -2e-06
|  | 360 | 0 | 9.3e-05 | -6.7e-05
|  | 365 | 3.3e-05 | 2.9e-05 | 5.7e-05
Product Raw Data |  | 370 | 4e-05 | -6.9e-05 | 1.7e-05
Liquid Crystal Optical Shutter / Variable Attenuator, 420 - 700 nm |  | 375 | 0.000694 | 0.000635 | 0.000668
|  | 380 | 0.000843 | 0.000716 | 0.000719
Item # | LCC1620A(/M) | 385 | 0.00305 | 0.00284 | 0.00275
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 390 | 0.08676 | 0.08122 | 0.07713
|  | 395 | 0.9984 | 0.94029 | 0.86489
|  | 400 | 4.8077 | 4.6498 | 4.4487
|  | 405 | 14.3084 | 13.6119 | 13.0585
|  | 410 | 26.9957 | 26.6433 | 25.756
|  | 415 | 38.2132 | 37.3977 | 37.4243
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 420 | 46.2423 | 45.9917 | 45.1153
|  | 425 | 50.7326 | 50.9389 | 51.4799
|  | 430 | 55.6101 | 54.8048 | 54.3769
Additional Information: |  | 435 | 58.6089 | 59.0601 | 57.7531
|  | 440 | 60.8011 | 60.6665 | 60.933
|  | 445 | 64.6423 | 63.6003 | 61.5629
|  | 450 | 66.3493 | 66.7508 | 64.1708
|  | 455 | 67.8459 | 67.3906 | 66.621
|  | 460 | 70.9838 | 69.2737 | 66.3779
|  | 465 | 72.5438 | 72.2181 | 67.8076
|  | 470 | 73.0043 | 72.6738 | 70.1742
|  | 475 | 75.1575 | 73.1533 | 70.1214
|  | 480 | 77.0409 | 75.5132 | 69.8396
|  | 485 | 77.3063 | 76.6849 | 71.5827
|  | 490 | 77.7735 | 76.2557 | 72.4658
|  | 495 | 79.6519 | 77.0792 | 71.5506
|  | 500 | 80.3976 | 78.5595 | 71.4206
|  | 505 | 79.8902 | 78.4822 | 72.347
|  | 510 | 79.9725 | 77.7921 | 72.1435
|  | 515 | 80.8219 | 77.8474 | 70.8991
|  | 520 | 81.072 | 78.6254 | 70.1958
|  | 525 | 80.1361 | 78.2907 | 70.594
|  | 530 | 79.3647 | 77.0189 | 70.28
|  | 535 | 79.3524 | 76.0379 | 68.7523
|  | 540 | 79.7161 | 76.276 | 67.1173
|  | 545 | 78.9761 | 76.4417 | 66.7707
|  | 550 | 77.3934 | 75.2859 | 67.0298
|  | 555 | 76.3074 | 73.6223 | 66.554
|  | 560 | 76.0415 | 72.2688 | 64.9207
|  | 565 | 76.2324 | 72.2394 | 62.9979
|  | 570 | 75.6583 | 72.3213 | 62.0246
|  | 575 | 74.2155 | 71.8336 | 62.0256
|  | 580 | 72.6629 | 70.3945 | 62.187
|  | 585 | 71.883 | 68.8073 | 61.462
|  | 590 | 71.6704 | 67.8074 | 59.8694
|  | 595 | 71.8454 | 67.7061 | 58.2791
|  | 600 | 71.1008 | 67.7376 | 57.3656
|  | 605 | 69.89 | 67.243 | 57.3031
|  | 610 | 68.561 | 66.111 | 57.3037
|  | 615 | 67.6442 | 64.69 | 56.7629
|  | 620 | 67.4441 | 63.6877 | 55.6469
|  | 625 | 67.5606 | 63.5288 | 54.4151
|  | 630 | 67.4074 | 63.6305 | 53.6342
|  | 635 | 66.4782 | 63.3091 | 53.3891
|  | 640 | 65.475 | 62.7468 | 53.4597
|  | 645 | 64.4051 | 61.5615 | 53.2232
|  | 650 | 64.1751 | 60.6632 | 52.5774
|  | 655 | 64.2263 | 60.161 | 51.4224
|  | 660 | 64.5401 | 60.334 | 50.487
|  | 665 | 64.357 | 60.6083 | 50.0314
|  | 670 | 63.6971 | 60.6484 | 50.3015
|  | 675 | 62.6099 | 59.9909 | 50.5632
|  | 680 | 61.258 | 58.5737 | 50.4495
|  | 685 | 60.7522 | 57.3391 | 49.7847
|  | 690 | 60.7164 | 56.5589 | 48.5755
|  | 695 | 61.2638 | 56.4669 | 47.2232
|  | 700 | 61.6008 | 56.7971 | 46.1979
|  | 705 | 61.5359 | 57.3857 | 45.9326
|  | 710 | 60.4733 | 57.3173 | 46.1956
|  | 715 | 58.9985 | 56.5977 | 46.7018
|  | 720 | 57.3451 | 55.127 | 46.9093
|  | 725 | 56.1149 | 53.4314 | 46.3588
|  | 730 | 55.355 | 51.8025 | 45.0593
|  | 735 | 55.4167 | 50.9468 | 43.4901
|  | 740 | 55.9008 | 50.812 | 41.9997
|  | 745 | 56.0929 | 51.0643 | 40.9692
|  | 750 | 56.2018 | 51.7096 | 40.7741
|  | 755 | 55.514 | 51.8667 | 41.1917
|  | 760 | 54.4652 | 51.6326 | 41.8752
|  | 765 | 53.0789 | 50.8486 | 42.6291
|  | 770 | 52.209 | 49.877 | 42.9362
|  | 775 | 51.6659 | 48.8534 | 42.778
|  | 780 | 52.0802 | 48.3861 | 42.4874
|  | 785 | 52.9057 | 48.5085 | 42.0495
|  | 790 | 54.211 | 49.4122 | 42.102
|  | 795 | 55.3681 | 50.5881 | 42.357
|  | 800 | 56.4941 | 51.9076 | 43.3025

## Contrast Ratio by Temp
LCC1620A(/M) Contrast Ratio by Temperature
|  |  | 25 °C | 40 °C | 60 °C
|  | Wavelength (nm) | Contrast Ratio | Contrast Ratio | Contrast Ratio
|  | 350 | 0.22619 | 0.79713 | 0.3616
|  | 355 | 0.17518 | 0.10138 | 0.00565
|  | 360 | 1e-05 | 0.62838 | 0.93056
|  | 365 | 0.55 | 0.10211 | 0.29231
Product Raw Data |  | 370 | 0.09685 | 1e-05 | 0.11806
Liquid Crystal Optical Shutter / Variable Attenuator, 420 - 700 nm |  | 375 | 3.1261 | 1.9659 | 1.4681
|  | 380 | 10.5375 | 5.4242 | 359.5
Item # | LCC1620A(/M) | 385 | 30.48 | 11.9454 | 12.9717
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 390 | 525.8121 | 305.3383 | 257.9532
|  | 395 | 575.4455 | 635.3318 | 680.4776
|  | 400 | 946.5761 | 1010.3781 | 1014.293
|  | 405 | 1481.2008 | 1481.0034 | 1447.5717
|  | 410 | 2215.6655 | 2117.5713 | 2032.5125
|  | 415 | 3062.938 | 2794.0007 | 2718.6045
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 420 | 4236.9735 | 3690.5551 | 3393.6574
|  | 425 | 5288.5018 | 4625.7635 | 4162.0126
|  | 430 | 6592.7772 | 5478.8359 | 4987.7911
Additional Information: |  | 435 | 7985.9493 | 6502.2727 | 5761.487
|  | 440 | 9271.2839 | 7172.6764 | 6272.0541
|  | 445 | 10847.8527 | 8380.5968 | 6860.9004
|  | 450 | 11691.5068 | 8996.0637 | 7594.1808
|  | 455 | 12873.9848 | 9429.2187 | 7947.1584
|  | 460 | 14176.9129 | 10136.6314 | 8004.0892
|  | 465 | 14738.6822 | 10567.4707 | 8437.9795
|  | 470 | 14784.1892 | 10739.4476 | 8846.9765
|  | 475 | 14903.3359 | 10490.9398 | 8536.8162
|  | 480 | 15313.232 | 10887.1335 | 8258.2007
|  | 485 | 14635.7986 | 10719.17 | 8503.5333
|  | 490 | 14710.3189 | 10434.549 | 8427.2399
|  | 495 | 14367.2258 | 10382.4343 | 7950.946
|  | 500 | 13740.8286 | 10189.3006 | 7801.2627
|  | 505 | 12723.3948 | 9765.1173 | 7824.683
|  | 510 | 12231.9486 | 9219.2592 | 7451.3043
|  | 515 | 12184.8135 | 9114.5506 | 7144.9212
|  | 520 | 12005.3311 | 9427.5072 | 7171.6217
|  | 525 | 11960.6107 | 9555.8089 | 7437.2153
|  | 530 | 12096.4379 | 9490.9237 | 7666.6258
|  | 535 | 13142.1621 | 9638.4765 | 7651.8917
|  | 540 | 14179.309 | 10108.1368 | 7529.4254
|  | 545 | 14614.3749 | 10508.8908 | 7632.6772
|  | 550 | 14630.134 | 10824.7186 | 7931.5886
|  | 555 | 14403.0591 | 10688.4903 | 8169.1435
|  | 560 | 14643.0791 | 10599.7052 | 8171.2644
|  | 565 | 15261.7331 | 10427.1651 | 7771.7563
|  | 570 | 15275.2431 | 10744.5137 | 7552.9212
|  | 575 | 15158.3995 | 10953.5834 | 7627.3428
|  | 580 | 15144.4212 | 10918.9528 | 7886.7474
|  | 585 | 14684.9937 | 10606.955 | 7933.6557
|  | 590 | 14511.1152 | 10344.3838 | 7683.4415
|  | 595 | 14632.4648 | 10425.9398 | 7514.0669
|  | 600 | 14702.3927 | 10354.2667 | 7321.7052
|  | 605 | 14509.0237 | 10436.6025 | 7296.0413
|  | 610 | 14212.4712 | 10337.9134 | 7342.8598
|  | 615 | 13621.4579 | 10085.7454 | 7367.0252
|  | 620 | 13365.8563 | 9846.59 | 7247.5723
|  | 625 | 13493.2199 | 9739.1922 | 7124.2634
|  | 630 | 13659.0569 | 9772.7666 | 6854.2165
|  | 635 | 13255.8712 | 9701.0544 | 6747.0147
|  | 640 | 12840.7623 | 9581.133 | 6766.1985
|  | 645 | 12645.7978 | 9344.4819 | 6789.5359
|  | 650 | 11882.0768 | 8971.1881 | 6619.3365
|  | 655 | 11257.9006 | 8461.4619 | 6304.0868
|  | 660 | 10891.0115 | 7961.7377 | 5809.1171
|  | 665 | 10315.2714 | 7690.4298 | 5472.7004
|  | 670 | 9073.6668 | 6951.903 | 4943.15
|  | 675 | 7526.1321 | 6079.3357 | 4408.302
|  | 680 | 5811.9501 | 4926.7113 | 3744.2108
|  | 685 | 4227.7086 | 3697.6298 | 2976.6621
|  | 690 | 2927.3625 | 2626.9798 | 2198.4855
|  | 695 | 1994.1993 | 1818.2869 | 1531.5291
|  | 700 | 1322.5023 | 1212.0325 | 1019.4621
|  | 705 | 858.7202 | 808.1699 | 668.2471
|  | 710 | 542.3325 | 535.2752 | 443.7488
|  | 715 | 335.7164 | 347.4851 | 297.6133
|  | 720 | 205.9986 | 222.7589 | 201.1599
|  | 725 | 127.6159 | 141.1078 | 134.3518
|  | 730 | 80.9262 | 89.8208 | 88.9186
|  | 735 | 53.441 | 58.2683 | 58.3734
|  | 740 | 36.7962 | 39.0662 | 38.3551
|  | 745 | 26.1445 | 27.28 | 25.8684
|  | 750 | 19.0423 | 19.7332 | 18.0019
|  | 755 | 14.0138 | 14.7184 | 13.1779
|  | 760 | 10.4038 | 11.1651 | 10.0139
|  | 765 | 7.7805 | 8.5722 | 7.8885
|  | 770 | 5.9199 | 6.634 | 6.3028
|  | 775 | 4.6161 | 5.1995 | 5.0976
|  | 780 | 3.7102 | 4.128 | 4.1373
|  | 785 | 3.0932 | 3.3686 | 3.3769
|  | 790 | 2.6617 | 2.8309 | 2.802
|  | 795 | 2.3558 | 2.4527 | 2.3715
|  | 800 | 2.1363 | 2.1835 | 2.0648

## Transmission by AOI
LCC1620A(/M) Transmission by AOI
|  |  | 0° AOI | 3° AOI | 5° AOI | -3° AOI | -5° AOI
|  | Wavelength (nm) | Transmission (%) | Transmission (%) | Transmission (%) | Transmission (%) | Transmission (%)
|  | 350 | 0.000171 | 0.000232 | -7e-06 | 0.000297 | 8e-05
|  | 355 | 4.8e-05 | 0.000135 | 0.000185 | -4.1e-05 | 1.7e-05
|  | 360 | 0 | -4.1e-05 | 7.7e-05 | -0.0001 | 7.7e-05
|  | 365 | 3.3e-05 | -3.8e-05 | 0.000205 | 0.000226 | -0.00011
Product Raw Data |  | 370 | 4e-05 | -1.7e-05 | 0.000106 | 4.7e-05 | 0.000104
Liquid Crystal Optical Shutter / Variable Attenuator, 420 - 700 nm |  | 375 | 0.000694 | 0.000764 | 0.000774 | 0.000845 | 0.000847
|  | 380 | 0.000843 | 0.000702 | 0.000744 | 0.000726 | 0.000747
Item # | LCC1620A(/M) | 385 | 0.00305 | 0.00292 | 0.00313 | 0.00304 | 0.00296
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 390 | 0.08676 | 0.08593 | 0.08633 | 0.08402 | 0.08318
|  | 395 | 0.9984 | 0.9934 | 1.0007 | 0.97359 | 0.96157
|  | 400 | 4.8077 | 4.8149 | 4.8409 | 4.7006 | 4.6589
|  | 405 | 14.3084 | 14.2208 | 14.2921 | 14.0296 | 13.9432
|  | 410 | 26.9957 | 27.1208 | 27.2109 | 26.5913 | 26.3344
|  | 415 | 38.2132 | 38.0923 | 38.2348 | 37.6655 | 37.5642
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 420 | 46.2423 | 46.4611 | 46.6205 | 45.813 | 45.4478
|  | 425 | 50.7326 | 50.95 | 51.113 | 50.2122 | 49.9059
|  | 430 | 55.6101 | 55.5207 | 55.7341 | 55.0888 | 54.8751
Additional Information: |  | 435 | 58.6089 | 59.0402 | 59.2547 | 58.1348 | 57.5921
|  | 440 | 60.8011 | 60.9284 | 61.1518 | 60.1756 | 59.9363
|  | 445 | 64.6423 | 64.5784 | 64.7779 | 64.0448 | 63.7297
|  | 450 | 66.3493 | 66.8689 | 67.1212 | 65.843 | 65.2232
|  | 455 | 67.8459 | 67.865 | 68.0877 | 67.0735 | 66.8292
|  | 460 | 70.9838 | 70.7503 | 71.0368 | 70.2214 | 69.9832
|  | 465 | 72.5438 | 72.943 | 73.1671 | 71.8682 | 71.2666
|  | 470 | 73.0043 | 73.1709 | 73.4158 | 72.162 | 71.722
|  | 475 | 75.1575 | 74.7893 | 74.9428 | 74.2226 | 74.0504
|  | 480 | 77.0409 | 77.1523 | 77.3744 | 76.2829 | 75.8061
|  | 485 | 77.3063 | 77.489 | 77.7887 | 76.4695 | 75.8264
|  | 490 | 77.7735 | 77.6788 | 77.9131 | 76.8806 | 76.4613
|  | 495 | 79.6519 | 79.2698 | 79.4874 | 78.7016 | 78.4438
|  | 500 | 80.3976 | 80.4292 | 80.6021 | 79.4578 | 78.9322
|  | 505 | 79.8902 | 80.0005 | 80.2035 | 78.9447 | 78.3082
|  | 510 | 79.9725 | 79.7592 | 79.9575 | 78.8781 | 78.5108
|  | 515 | 80.8219 | 80.3916 | 80.6055 | 79.748 | 79.5123
|  | 520 | 81.072 | 81.0158 | 81.1274 | 80.075 | 79.6788
|  | 525 | 80.1361 | 80.1926 | 80.4124 | 79.1114 | 78.5415
|  | 530 | 79.3647 | 79.0869 | 79.288 | 78.0985 | 77.7666
|  | 535 | 79.3524 | 78.9109 | 79.0407 | 78.2218 | 77.8877
|  | 540 | 79.7161 | 79.2372 | 79.409 | 78.5201 | 78.2834
|  | 545 | 78.9761 | 78.8529 | 79.0598 | 77.972 | 77.4297
|  | 550 | 77.3934 | 77.3342 | 77.5201 | 76.3556 | 75.8294
|  | 555 | 76.3074 | 75.9857 | 76.2036 | 75.1321 | 74.8222
|  | 560 | 76.0415 | 75.436 | 75.6408 | 74.8443 | 74.6966
|  | 565 | 76.2324 | 75.6534 | 75.8465 | 75.0632 | 74.8872
|  | 570 | 75.6583 | 75.4264 | 75.5588 | 74.5883 | 74.1584
|  | 575 | 74.2155 | 74.1286 | 74.3414 | 73.1806 | 72.7412
|  | 580 | 72.6629 | 72.598 | 72.7043 | 71.6865 | 71.2665
|  | 585 | 71.883 | 71.3145 | 71.5324 | 70.7088 | 70.5466
|  | 590 | 71.6704 | 71.07 | 71.1428 | 70.6539 | 70.4453
|  | 595 | 71.8454 | 71.1571 | 71.2719 | 70.647 | 70.4854
|  | 600 | 71.1008 | 70.8077 | 70.9044 | 70.1374 | 69.7717
|  | 605 | 69.89 | 69.75 | 69.8862 | 68.9845 | 68.5051
|  | 610 | 68.561 | 68.3885 | 68.4507 | 67.5802 | 67.1266
|  | 615 | 67.6442 | 67.1982 | 67.3104 | 66.5905 | 66.3364
|  | 620 | 67.4441 | 66.8198 | 66.8894 | 66.2529 | 66.2147
|  | 625 | 67.5606 | 66.9046 | 67.0448 | 66.4245 | 66.3457
|  | 630 | 67.4074 | 66.8813 | 67.0238 | 66.3256 | 66.0613
|  | 635 | 66.4782 | 66.2505 | 66.3146 | 65.5082 | 65.1157
|  | 640 | 65.475 | 65.1791 | 65.307 | 64.466 | 63.9908
|  | 645 | 64.4051 | 64.0154 | 64.1498 | 63.3244 | 63.1069
|  | 650 | 64.1751 | 63.5724 | 63.7113 | 63.0128 | 62.7924
|  | 655 | 64.2263 | 63.5747 | 63.6412 | 63.0189 | 63.0133
|  | 660 | 64.5401 | 63.8253 | 64.0143 | 63.4512 | 63.3375
|  | 665 | 64.357 | 64.0147 | 64.0192 | 63.3993 | 63.1235
|  | 670 | 63.6971 | 63.5668 | 63.6514 | 62.7942 | 62.361
|  | 675 | 62.6099 | 62.356 | 62.5234 | 61.5124 | 61.0683
|  | 680 | 61.258 | 60.9576 | 61.0318 | 60.1708 | 59.8642
|  | 685 | 60.7522 | 60.0473 | 60.1707 | 59.4793 | 59.2413
|  | 690 | 60.7164 | 59.8361 | 59.9788 | 59.4326 | 59.4197
|  | 695 | 61.2638 | 60.2821 | 60.3893 | 59.8919 | 59.9716
|  | 700 | 61.6008 | 60.7798 | 60.9231 | 60.3818 | 60.3035
|  | 705 | 61.5359 | 60.8972 | 61.0123 | 60.4188 | 60.0974
|  | 710 | 60.4733 | 60.2025 | 60.2976 | 59.4087 | 58.954
|  | 715 | 58.9985 | 58.8604 | 58.9431 | 57.9913 | 57.4295
|  | 720 | 57.3451 | 57.1122 | 57.1685 | 56.1887 | 55.677
|  | 725 | 56.1149 | 55.5419 | 55.6426 | 54.8575 | 54.4666
|  | 730 | 55.355 | 54.4858 | 54.6183 | 53.8974 | 53.8079
|  | 735 | 55.4167 | 54.2491 | 54.3934 | 53.8626 | 53.9196
|  | 740 | 55.9008 | 54.6931 | 54.762 | 54.3427 | 54.3546
|  | 745 | 56.0929 | 55.0507 | 55.1585 | 54.6745 | 54.5807
|  | 750 | 56.2018 | 55.3955 | 55.4453 | 54.787 | 54.5284
|  | 755 | 55.514 | 54.9531 | 54.9567 | 54.167 | 53.7074
|  | 760 | 54.4652 | 54.0015 | 54.1771 | 53.1584 | 52.4799
|  | 765 | 53.0789 | 52.8088 | 52.861 | 51.8214 | 51.1663
|  | 770 | 52.209 | 51.7259 | 51.7656 | 50.8025 | 50.2539
|  | 775 | 51.6659 | 51.0258 | 51.0411 | 50.1245 | 49.7259
|  | 780 | 52.0802 | 50.9839 | 50.9509 | 50.3481 | 50.0433
|  | 785 | 52.9057 | 51.6084 | 51.6335 | 50.9537 | 50.7845
|  | 790 | 54.211 | 52.7758 | 52.8892 | 52.157 | 52.1326
|  | 795 | 55.3681 | 54.004 | 54.1947 | 53.4527 | 53.1927
|  | 800 | 56.4941 | 55.1908 | 55.2931 | 54.462 | 54.1535

## Contrast Ratio by AOI
LCC1620A(/M) Contrast Ratio by AOI
|  |  | 0° AOI | 3° AOI | 5° AOI | -3° AOI | -5° AOI
|  | Wavelength (nm) | Contrast Ratio | Contrast Ratio | Contrast Ratio | Contrast Ratio | Contrast Ratio
|  | 350 | 0.22619 | 0.33143 | 0.01174 | 0.48214 | 0.28369
|  | 355 | 0.17518 | 0.36885 | 9.7368 | 0.41414 | 0.06367
|  | 360 | 0.0001 | 1.2424 | 2.0263 | 2.3256 | 0.58333
|  | 365 | 0.55 | 0.37255 | 7.8846 | 2.4835 | 0.25229
Product Raw Data |  | 370 | 0.09685 | 0.10429 | 0.16434 | 1.5161 | 0.50485
Liquid Crystal Optical Shutter / Variable Attenuator, 420 - 700 nm |  | 375 | 3.1261 | 3.4414 | 2.5629 | 6.0791 | 12.4559
|  | 380 | 10.5375 | 58.5 | 4.1798 | 2.5121 | 3.698
Item # | LCC1620A(/M) | 385 | 30.48 | 12.0661 | 13.1597 | 20.1391 | 46.9841
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 390 | 525.8121 | 208.5558 | 188.0828 | 260.9441 | 467.2809
|  | 395 | 575.4455 | 545.8253 | 491.5157 | 609.6362 | 574.074
|  | 400 | 946.5761 | 861.6457 | 738.8449 | 958.7234 | 883.2118
|  | 405 | 1481.2008 | 1225.7156 | 1010.1857 | 1472.7673 | 1296.3194
|  | 410 | 2215.6655 | 1696.1088 | 1339.3815 | 2172.4933 | 1853.8828
|  | 415 | 3062.938 | 2187.4504 | 1642.6 | 2983.88 | 2420.0629
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 420 | 4236.9735 | 2749.5019 | 1946.3311 | 4183.0765 | 3199.423
|  | 425 | 5288.5018 | 3247.9141 | 2226.1743 | 5354.8208 | 3891.3003
|  | 430 | 6592.7772 | 3735.7492 | 2487.9068 | 6535.6253 | 4504.2334
Additional Information: |  | 435 | 7985.9493 | 4205.7413 | 2703.7202 | 8120.5136 | 5444.5132
|  | 440 | 9271.2839 | 4645.6992 | 2959.4845 | 10101.6671 | 6423.3579
|  | 445 | 10847.8527 | 5105.0101 | 3150.0647 | 11251.7217 | 6891.9286
|  | 450 | 11691.5068 | 5313.8001 | 3229.1519 | 12804.9314 | 7466.0284
|  | 455 | 12873.9848 | 5641.7834 | 3382.2329 | 14822.8641 | 8992.0838
|  | 460 | 14176.9129 | 5984.6304 | 3643.1019 | 16592.9584 | 9813.9398
|  | 465 | 14738.6822 | 6038.8313 | 3649.5971 | 17022.3065 | 9717.2836
|  | 470 | 14784.1892 | 6077.8254 | 3641.8372 | 18008.9855 | 10395.9917
|  | 475 | 14903.3359 | 6241.8044 | 3795.5311 | 19424.9102 | 11496.732
|  | 480 | 15313.232 | 6424.0016 | 3919.6766 | 19675.7503 | 11684.0489
|  | 485 | 14635.7986 | 6289.1834 | 3856.6548 | 18970.3681 | 11295.4575
|  | 490 | 14710.3189 | 6273.0192 | 3859.3784 | 18978.1871 | 11581.5323
|  | 495 | 14367.2258 | 6388.5998 | 3964.854 | 19010.0536 | 12266.422
|  | 500 | 13740.8286 | 6282.5456 | 3965.8584 | 17676.9179 | 11551.6192
|  | 505 | 12723.3948 | 6069.3766 | 3853.1592 | 16331.1429 | 10924.6899
|  | 510 | 12231.9486 | 5913.3489 | 3782.2868 | 15781.9268 | 11045.4161
|  | 515 | 12184.8135 | 5981.0755 | 3862.8214 | 16169.5061 | 11624.6079
|  | 520 | 12005.3311 | 6077.2454 | 3954.9271 | 16118.1594 | 11620.0748
|  | 525 | 11960.6107 | 6039.9649 | 3945.0722 | 15892.2021 | 11361.4201
|  | 530 | 12096.4379 | 6027.0432 | 3901.7745 | 16066.3526 | 11631.2602
|  | 535 | 13142.1621 | 6198.3259 | 3982.1012 | 17907.913 | 12718.4386
|  | 540 | 14179.309 | 6538.8048 | 4167.357 | 20357.8227 | 14616.0271
|  | 545 | 14614.3749 | 6698.9101 | 4306.3228 | 22290.4628 | 15396.6393
|  | 550 | 14630.134 | 6728.2257 | 4296.1726 | 21376.1503 | 15418.7468
|  | 555 | 14403.0591 | 6598.8465 | 4223.4462 | 21929.9664 | 15373.3651
|  | 560 | 14643.0791 | 6682.8484 | 4228.1054 | 22368.2923 | 15742.1768
|  | 565 | 15261.7331 | 6756.575 | 4285.8372 | 22767.1344 | 16578.9644
|  | 570 | 15275.2431 | 6933.2094 | 4398.5806 | 24771.9372 | 18216.2592
|  | 575 | 15158.3995 | 6968.2811 | 4459.5925 | 24320.5806 | 18045.4488
|  | 580 | 15144.4212 | 6867.6605 | 4413.2736 | 23863.6814 | 18042.1501
|  | 585 | 14684.9937 | 6659.3051 | 4325.8575 | 22957.3919 | 17160.4551
|  | 590 | 14511.1152 | 6645.1646 | 4275.1531 | 22444.0511 | 17152.4865
|  | 595 | 14632.4648 | 6747.9483 | 4328.1652 | 23087.2539 | 17776.9006
|  | 600 | 14702.3927 | 6841.9851 | 4422.4053 | 24077.3883 | 18404.5531
|  | 605 | 14509.0237 | 6793.6087 | 4431.5928 | 23771.3715 | 18108.6669
|  | 610 | 14212.4712 | 6739.1058 | 4374.1243 | 22609.6203 | 18152.1247
|  | 615 | 13621.4579 | 6615.3016 | 4326.1384 | 21940.8586 | 17342.8499
|  | 620 | 13365.8563 | 6528.5559 | 4279.8294 | 21079.4995 | 17034.9238
|  | 625 | 13493.2199 | 6519.6406 | 4293.0688 | 21140.8288 | 17165.7648
|  | 630 | 13659.0569 | 6599.6906 | 4329.9861 | 21035.7016 | 17767.9766
|  | 635 | 13255.8712 | 6607.872 | 4341.6631 | 20678.0944 | 17508.9387
|  | 640 | 12840.7623 | 6486.775 | 4298.2124 | 20189.8049 | 16910.898
|  | 645 | 12645.7978 | 6249.0622 | 4259.3324 | 19394.9265 | 16285.6542
|  | 650 | 11882.0768 | 6181.0814 | 4160.6041 | 17406.855 | 15178.2507
|  | 655 | 11257.9006 | 6082.5425 | 4075.3825 | 16372.8067 | 14211.3895
|  | 660 | 10891.0115 | 5828.7951 | 4035.6997 | 15227.0602 | 13458.8755
|  | 665 | 10315.2714 | 5691.7131 | 3969.2009 | 14221.4767 | 12670.3097
|  | 670 | 9073.6668 | 5278.7581 | 3787.196 | 11972.1998 | 10798.45
|  | 675 | 7526.1321 | 4780.0677 | 3498.9885 | 9314.4201 | 8838.9531
|  | 680 | 5811.9501 | 4005.8893 | 3066.1547 | 6857.8549 | 6546.8262
|  | 685 | 4227.7086 | 3189.255 | 2551.2253 | 4768.2606 | 4624.6107
|  | 690 | 2927.3625 | 2368.1527 | 2018.6038 | 3180.4268 | 3113.9146
|  | 695 | 1994.1993 | 1705.438 | 1519.456 | 2097.4235 | 2089.5295
|  | 700 | 1322.5023 | 1192.532 | 1095.7594 | 1367.2486 | 1372.9047
|  | 705 | 858.7202 | 803.1594 | 759.8135 | 881.8592 | 882.1381
|  | 710 | 542.3325 | 524.2338 | 506.1793 | 555.8502 | 555.9706
|  | 715 | 335.7164 | 333.1299 | 325.9027 | 344.2803 | 343.5603
|  | 720 | 205.9986 | 207.2294 | 204.5972 | 210.7319 | 209.9599
|  | 725 | 127.6159 | 128.7992 | 127.8525 | 130.2728 | 129.7794
|  | 730 | 80.9262 | 81.4889 | 81.4904 | 82.321 | 82.638
|  | 735 | 53.441 | 53.5012 | 53.5544 | 54.2112 | 54.7736
|  | 740 | 36.7962 | 36.6588 | 36.7118 | 37.282 | 37.7255
|  | 745 | 26.1445 | 26.0387 | 26.1257 | 26.5186 | 26.8617
|  | 750 | 19.0423 | 19.0132 | 19.0456 | 19.3278 | 19.5509
|  | 755 | 14.0138 | 14.0998 | 14.1129 | 14.2586 | 14.3642
|  | 760 | 10.4038 | 10.5402 | 10.5826 | 10.6288 | 10.6195
|  | 765 | 7.7805 | 7.9333 | 7.9549 | 7.9557 | 7.9223
|  | 770 | 5.9199 | 6.0462 | 6.0571 | 6.0449 | 6.0246
|  | 775 | 4.6161 | 4.701 | 4.7024 | 4.6852 | 4.6781
|  | 780 | 3.7102 | 3.7436 | 3.7488 | 3.7583 | 3.753
|  | 785 | 3.0932 | 3.0965 | 3.1042 | 3.1132 | 3.1269
|  | 790 | 2.6617 | 2.6515 | 2.6596 | 2.6702 | 2.6981
|  | 795 | 2.3558 | 2.3403 | 2.3517 | 2.3651 | 2.3909
|  | 800 | 2.1363 | 2.1162 | 2.1216 | 2.1398 | 2.1596

## Normalized Contrast Ratio
LCC1620A(/M) Normalized Contrast Ratio
|  | Frequency (Hz) | Normalized Contrast Ratio
|  | 1 | 1
|  | 2 | 1
|  | 3 | 1
|  | 4 | 1
Product Raw Data |  | 5 | 1
Liquid Crystal Optical Shutter / Variable Attenuator, 420 - 700 nm |  | 6 | 1
|  | 7 | 1
Item # | LCC1620A(/M) | 8 | 1
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 9 | 1
|  | 10 | 1
|  | 11 | 1
|  | 12 | 1
|  | 13 | 1
|  | 14 | 1
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 15 | 1
|  | 16 | 1
|  | 17 | 1
Additional Information: |  | 18 | 1
|  | 19 | 1
|  | 20 | 1
|  | 21 | 1
|  | 22 | 1
|  | 23 | 1
|  | 24 | 1
|  | 25 | 1
|  | 26 | 1
|  | 27 | 1
|  | 28 | 1
|  | 29 | 1
|  | 30 | 1
|  | 31 | 1
|  | 32 | 1
|  | 33 | 1
|  | 34 | 0.99999
|  | 35 | 0.99994
|  | 36 | 0.99982
|  | 37 | 0.99966
|  | 38 | 0.99943
|  | 39 | 0.99914
|  | 40 | 0.99879
|  | 41 | 0.99838
|  | 42 | 0.9979
|  | 43 | 0.99736
|  | 44 | 0.99674
|  | 45 | 0.99605
|  | 46 | 0.9953
|  | 47 | 0.99446
|  | 48 | 0.99356
|  | 49 | 0.99257
|  | 50 | 0.99151
|  | 51 | 0.99036
|  | 52 | 0.98913
|  | 53 | 0.98783
|  | 54 | 0.98643
|  | 55 | 0.98495
|  | 56 | 0.98339
|  | 57 | 0.98173
|  | 58 | 0.97999
|  | 59 | 0.97815
|  | 60 | 0.97623
|  | 61 | 0.97421
|  | 62 | 0.9721
|  | 63 | 0.9699
|  | 64 | 0.9676
|  | 65 | 0.9652
|  | 66 | 0.96271
|  | 67 | 0.96013
|  | 68 | 0.95745
|  | 69 | 0.95467
|  | 70 | 0.95179
|  | 71 | 0.94881
|  | 72 | 0.94574
|  | 73 | 0.94257
|  | 74 | 0.9393
|  | 75 | 0.93593
|  | 76 | 0.93246
|  | 77 | 0.9289
|  | 78 | 0.92523
|  | 79 | 0.92147
|  | 80 | 0.91762
|  | 81 | 0.91366
|  | 82 | 0.90961
|  | 83 | 0.90547
|  | 84 | 0.90123
|  | 85 | 0.89689
|  | 86 | 0.89247
|  | 87 | 0.88795
|  | 88 | 0.88333
|  | 89 | 0.87863
|  | 90 | 0.87384
|  | 91 | 0.86896
|  | 92 | 0.86399
|  | 93 | 0.85894
|  | 94 | 0.8538
|  | 95 | 0.84858
|  | 96 | 0.84328
|  | 97 | 0.8379
|  | 98 | 0.83244
|  | 99 | 0.82691
|  | 100 | 0.82129
|  | 101 | 0.81561
|  | 102 | 0.80986
|  | 103 | 0.80403
|  | 104 | 0.79814
|  | 105 | 0.79218
|  | 106 | 0.78616
|  | 107 | 0.78008
|  | 108 | 0.77394
|  | 109 | 0.76775
|  | 110 | 0.7615
|  | 111 | 0.7552
|  | 112 | 0.74884
|  | 113 | 0.74245
|  | 114 | 0.736
|  | 115 | 0.72951
|  | 116 | 0.72299
|  | 117 | 0.71643
|  | 118 | 0.70983
|  | 119 | 0.7032
|  | 120 | 0.69654
|  | 121 | 0.68985
|  | 122 | 0.68314
|  | 123 | 0.67641
|  | 124 | 0.66966
|  | 125 | 0.66289
|  | 126 | 0.65611
|  | 127 | 0.64932
|  | 128 | 0.64252
|  | 129 | 0.63572
|  | 130 | 0.62892
|  | 131 | 0.62211
|  | 132 | 0.61531
|  | 133 | 0.60851
|  | 134 | 0.60173
|  | 135 | 0.59495
|  | 136 | 0.58819
|  | 137 | 0.58145
|  | 138 | 0.57473
|  | 139 | 0.56803
|  | 140 | 0.56135
|  | 141 | 0.5547
|  | 142 | 0.54809
|  | 143 | 0.5415
|  | 144 | 0.53496
|  | 145 | 0.52845
|  | 146 | 0.52198
|  | 147 | 0.51556
|  | 148 | 0.50918
|  | 149 | 0.50285
|  | 150 | 0.49657
|  | 151 | 0.49034
|  | 152 | 0.48417
|  | 153 | 0.47806
|  | 154 | 0.472
|  | 155 | 0.46601
|  | 156 | 0.46009
|  | 157 | 0.45423
|  | 158 | 0.44843
|  | 159 | 0.44271
|  | 160 | 0.43706
|  | 161 | 0.43149
|  | 162 | 0.42599
|  | 163 | 0.42057
|  | 164 | 0.41523
|  | 165 | 0.40996
|  | 166 | 0.40479
|  | 167 | 0.39969
|  | 168 | 0.39468
|  | 169 | 0.38976
|  | 170 | 0.38493
|  | 171 | 0.38018
|  | 172 | 0.37553
|  | 173 | 0.37097
|  | 174 | 0.3665
|  | 175 | 0.36212
|  | 176 | 0.35784
|  | 177 | 0.35365
|  | 178 | 0.34956
|  | 179 | 0.34557
|  | 180 | 0.34167
|  | 181 | 0.33787
|  | 182 | 0.33417
|  | 183 | 0.33056
|  | 184 | 0.32706
|  | 185 | 0.32366
|  | 186 | 0.32035
|  | 187 | 0.31714
|  | 188 | 0.31403
|  | 189 | 0.31102
|  | 190 | 0.30811
|  | 191 | 0.3053
|  | 192 | 0.30259
|  | 193 | 0.29997
|  | 194 | 0.29745
|  | 195 | 0.29503
|  | 196 | 0.29271
|  | 197 | 0.29048
|  | 198 | 0.28835
|  | 199 | 0.28631
|  | 200 | 0.28436

## Transmission & Contrast
LCC1620A(/M) Transmission & Contrast Ratio
|  | Wavelength (nm) | Transmission (%) | Contrast Ratio
|  | 400 | 4.8077 | 946.5761
|  | 405 | 14.3084 | 1481.2008
|  | 410 | 26.9957 | 2215.6655
|  | 415 | 38.2132 | 3062.938
Product Raw Data |  | 420 | 46.2423 | 4236.9735
Liquid Crystal Optical Shutter / Variable Attenuator, 420 - 700 nm |  | 425 | 50.7326 | 5288.5018
|  | 430 | 55.6101 | 6592.7772
Item # | LCC1620A(/M) | 435 | 58.6089 | 7985.9493
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 440 | 60.8011 | 9271.2839
|  | 445 | 64.6423 | 10847.8527
|  | 450 | 66.3493 | 11691.5068
|  | 455 | 67.8459 | 12873.9848
|  | 460 | 70.9838 | 14176.9129
|  | 465 | 72.5438 | 14738.6822
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 470 | 73.0043 | 14784.1892
|  | 475 | 75.1575 | 14903.3359
|  | 480 | 77.0409 | 15313.232
Additional Information: |  | 485 | 77.3063 | 14635.7986
|  | 490 | 77.7735 | 14710.3189
|  | 495 | 79.6519 | 14367.2258
|  | 500 | 80.3976 | 13740.8286
|  | 505 | 79.8902 | 12723.3948
|  | 510 | 79.9725 | 12231.9486
|  | 515 | 80.8219 | 12184.8135
|  | 520 | 81.072 | 12005.3311
|  | 525 | 80.1361 | 11960.6107
|  | 530 | 79.3647 | 12096.4379
|  | 535 | 79.3524 | 13142.1621
|  | 540 | 79.7161 | 14179.309
|  | 545 | 78.9761 | 14614.3749
|  | 550 | 77.3934 | 14630.134
|  | 555 | 76.3074 | 14403.0591
|  | 560 | 76.0415 | 14643.0791
|  | 565 | 76.2324 | 15261.7331
|  | 570 | 75.6583 | 15275.2431
|  | 575 | 74.2155 | 15158.3995
|  | 580 | 72.6629 | 15144.4212
|  | 585 | 71.883 | 14684.9937
|  | 590 | 71.6704 | 14511.1152
|  | 595 | 71.8454 | 14632.4648
|  | 600 | 71.1008 | 14702.3927
|  | 605 | 69.89 | 14509.0237
|  | 610 | 68.561 | 14212.4712
|  | 615 | 67.6442 | 13621.4579
|  | 620 | 67.4441 | 13365.8563
|  | 625 | 67.5606 | 13493.2199
|  | 630 | 67.4074 | 13659.0569
|  | 635 | 66.4782 | 13255.8712
|  | 640 | 65.475 | 12840.7623
|  | 645 | 64.4051 | 12645.7978
|  | 650 | 64.1751 | 11882.0768
|  | 655 | 64.2263 | 11257.9006
|  | 660 | 64.5401 | 10891.0115
|  | 665 | 64.357 | 10315.2714
|  | 670 | 63.6971 | 9073.6668
|  | 675 | 62.6099 | 7526.1321
|  | 680 | 61.258 | 5811.9501
|  | 685 | 60.7522 | 4227.7086
|  | 690 | 60.7164 | 2927.3625
|  | 695 | 61.2638 | 1994.1993
|  | 700 | 61.6008 | 1322.5023
|  | 705 | 61.5359 | 858.7202
|  | 710 | 60.4733 | 542.3325
|  | 715 | 58.9985 | 335.7164
|  | 720 | 57.3451 | 205.9986
|  | 725 | 56.1149 | 127.6159
|  | 730 | 55.355 | 80.9262
|  | 735 | 55.4167 | 53.441
|  | 740 | 55.9008 | 36.7962
|  | 745 | 56.0929 | 26.1445
|  | 750 | 56.2018 | 19.0423
|  | 755 | 55.514 | 14.0138
|  | 760 | 54.4652 | 10.4038
|  | 765 | 53.0789 | 7.7805
|  | 770 | 52.209 | 5.9199
|  | 775 | 51.6659 | 4.6161
|  | 780 | 52.0802 | 3.7102
|  | 785 | 52.9057 | 3.0932
|  | 790 | 54.211 | 2.6617
|  | 795 | 55.3681 | 2.3558
|  | 800 | 56.4941 | 2.1363